## Etapas
Id | Nombre | Descripción | Orden | Código
-5 | Defensas Varias | Defensas Varias | 0 | DEV
-4 | Identificación del paciente | Identificación del paciente | 1 | IDE
-3 | Defensas del sistema o enclavamientos | Defensas del sistema o enclavamientos | 2 | DEF
-2 | Previas al proceso | Previas al proceso | 3 | PRE
-1 | Control de calidad | Control de calidad | 4 | CON
1 | Instalación inicial de los equipos | Instalación inicial de los equipos | 5 | INS
2 | Aceptación y puesta en servicio | Aceptación y puesta en servicio | 6 | ACE
3 | Mantenimiento de los equipos | Mantenimiento de los equipos | 7 | MAN
4 | Decisión terapéutica | Decisión terapéutica | 8 | DEC
5 | Localización | Localización | 9 | LOC
6 | Delineación de volúmenes | Delineación de volúmenes | 10 | DEL
7 | Planificación de Tratamiento | Planificación de Tratamiento | 11 | PLA
8 | Verificación post-planificación | Verificación post-planificación | 12 | VER
9 | Sesión Inicial | Sesión Inicial | 13 | SIN
10 | Tratamiento Diario | Tratamiento Diario | 14 | TTD

## Subetapas
Id | Etapa | Nombre | Descripción | Orden
1 | 4 | Evaluación de la información | Subetapa de "Decisión terapéutica" | 0
2 | 4 | Selección del objetivo de tratamiento | Subetapa de "Decisión terapéutica" | 1
3 | 4 | Prescripción provisional | Subetapa de "Decisión terapéutica" | 2
4 | 5 | Identificación del paciente | Subetapa de "Localización" | 3
5 | 5 | Indicaciones para la obtención de imágenes y propuesta de inmovilización | Subetapa de "Localización" | 4
6 | 5 | Preparación del paciente | Subetapa de "Localización" | 5
7 | 5 | Realizar inmovilización | Subetapa de "Localización" | 6
8 | 5 | Realización del TC | Subetapa de "Localización" | 7
9 | 5 | Adquisición de imágenes mediante otras modalidades | Subetapa de "Localización" | 8
10 | 5 | Primera revisión de imágenes | Subetapa de "Localización" | 9
11 | 5 | Documentar inmovilización, preparar paciente, parámetros técnicos de adquisición | Subetapa de "Localización" | 10
12 | 5 | Transferencia de imágenes | Subetapa de "Localización" | 11
13 | 5 | Asignación de imágenes al paciente en el planificador | Subetapa de "Localización" | 12
14 | 5 | Fusión y validación de fusión | Subetapa de "Localización" | 13
15 | 5 | Validación de fusión | Subetapa de "Localización" | 14
16 | 6 | Identificación del paciente | Subetapa de "Delineación de volúmenes" | 15
17 | 6 | Delineación OAR | Subetapa de "Delineación de volúmenes" | 16
18 | 6 | Delineación PTV y validación OAR | Subetapa de "Delineación de volúmenes" | 17
19 | 7 | Identificación del paciente | Subetapa de "Planificación de Tratamiento" | 18
20 | 7 | Prescripción clínica | Subetapa de "Planificación de Tratamiento" | 19
21 | 7 | Revisión de imágenes | Subetapa de "Planificación de Tratamiento" | 20
22 | 7 | Asignación de marcas TC | Subetapa de "Planificación de Tratamiento" | 21
23 | 7 | Eliminación/ modelización mesa | Subetapa de "Planificación de Tratamiento" | 22
24 | 7 | Sobreescritura de densidades | Subetapa de "Planificación de Tratamiento" | 23
25 | 7 | Elección de parámetros técnicos | Subetapa de "Planificación de Tratamiento" | 24
26 | 7 | Optimización/Cálculo de dosis | Subetapa de "Planificación de Tratamiento" | 25
27 | 7 | Revisión del plan | Subetapa de "Planificación de Tratamiento" | 26
28 | 7 | Aprobación | Subetapa de "Planificación de Tratamiento" | 27
29 | 8 | Recálculo del plan sobre detector para verificación del tratamiento | Subetapa de "Verificación post-planificación" | 28
30 | 8 | Transferencia de datos del recálculo al software de verificación | Subetapa de "Verificación post-planificación" | 29
31 | 8 | Transferencia de datos al acelerador | Subetapa de "Verificación post-planificación" | 30
32 | 8 | Programación sesiones de tratamiento | Subetapa de "Verificación post-planificación" | 31
33 | 8 | Irradiación tratamiento sobre detector | Subetapa de "Verificación post-planificación" | 32
34 | 8 | Evaluación de resultados de verificación | Subetapa de "Verificación post-planificación" | 33
35 | 8 | Aceptación resultados verificación | Subetapa de "Verificación post-planificación" | 34
36 | 8 | Verificación con software de segundo cálculo | Subetapa de "Verificación post-planificación" | 35
37 | 8 | Segundo cálculo de UM | Subetapa de "Verificación post-planificación" | 36
38 | 8 | Documentación planificación | Subetapa de "Verificación post-planificación" | 37
39 | 8 | Revisión documentación | Subetapa de "Verificación post-planificación" | 38
40 | 8 | Aprobación del tratamiento | Subetapa de "Verificación post-planificación" | 39
41 | 9 | Preparación y revisión para la sesión inicial | Subetapa de "Sesión Inicial" | 40
42 | 9 | Inmovilización del paciente en posición de tratamiento | Subetapa de "Sesión Inicial" | 41
43 | 9 | Aplicación de desplazamientos | Subetapa de "Sesión Inicial" | 42
44 | 9 | Adquisición de imágenes de verificación | Subetapa de "Sesión Inicial" | 43
45 | 9 | Evaluación de imágenes y aceptación de desplazamientos | Subetapa de "Sesión Inicial" | 44
46 | 9 | Aplicación de desplazamientos y rotaciones | Subetapa de "Sesión Inicial" | 45
47 | 9 | Aprobación final tratamiento | Subetapa de "Sesión Inicial" | 46
48 | 9 | Tratamiento | Subetapa de "Sesión Inicial" | 47
49 | 9 | Adquisición de imágenes post-tratamiento | Subetapa de "Sesión Inicial" | 48
50 | 9 | Evaluación de imágenes | Subetapa de "Sesión Inicial" | 49
51 | 9 | Verificación dosis tratamiento | Subetapa de "Sesión Inicial" | 50
52 | 10 | Inmovilización del paciente en posición de tratamiento | Subetapa de "Tratamiento Diario" | 51
53 | 10 | Aplicación de desplazamientos | Subetapa de "Tratamiento Diario" | 52
54 | 10 | Adquisición de imágenes de verificación | Subetapa de "Tratamiento Diario" | 53
55 | 10 | Evaluación in situ de imágenes | Subetapa de "Tratamiento Diario" | 54
56 | 10 | Aprobación de desplazamientos | Subetapa de "Tratamiento Diario" | 55
57 | 10 | ​Tratamiento | Subetapa de "Tratamiento Diario" | 56
58 | 10 | Verificación dosis tratamiento | Subetapa de "Tratamiento Diario" | 57
59 | 10 | Evaluación/aprobación de imágenes offline | Subetapa de "Tratamiento Diario" | 58

## Sucesos
Id | Etapa | Subetapa | Nombre | Código | Descripción | Error Humano | Frecuencia | Consecuencia | Riesgo | Aplicable
1 | 4 | 1 | Identificar erróneamente al paciente o los datos del paciente durante la evaluación de información de la primera consulta. | DEC-01 | En la primera consulta, identificar erróneamente al paciente (asignando incorrectamente los datos de la exploración y entrevista de esta consulta) o los datos asociados al mismo (informes, analíticas, imágenes previas, etc.). Se asume que este error afectaría a la intención terapéutica y al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FB | CA |  | FALSE
2 | 4 | 3 | Omitir o indicar incorrectamente en la ficha de tratamiento órganos de riesgo considerados en la intención terapéutica. | DEC-02 | Al completar los datos de la intención terapéutica, o al seleccionar una plantilla de prescripción en la red de radioterapia, omitir o indicar incorrectamente todos o algunos de los órganos de riesgo considerados en la intención médica. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
3 | 4 | 3 | Indicar en la ficha de tratamiento un valor de prescripción de dosis total, dosis diaria o número de sesiones por semana de tratamiento diferente de la intención terapéutica. | DEC-03 | Al completar la ficha de tratamiento de acuerdo con la intención terapéutica, o al seleccionar una plantilla de prescripción en la red de radioterapia, indicar un valor de la dosis total dosis diaria o número de sesiones por semana de tratamiento diferente al considerado en la intención médica. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
4 | 4 | 3 | Omitir o indicar incorrectamente en la ficha de tratamiento los límites de dosis de órganos de riesgo considerados en la intención terapéutica. | DEC-04 | Al completar la ficha de tratamiento de acuerdo con la intención terapéutica, o al seleccionar una plantilla de prescripción en la red de radioterapia, omitir o indicar incorrectamente el valor de la dosis permitida a los órganos de riesgo. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
5 | 4 | 3 | Omitir en la ficha de tratamiento un volumen secundario de tratamiento que consta en la intención terapéutica, en caso de existir varias localizaciones. | DEC-05 | Al completar la ficha de tratamiento de acuerdo con la intención terapéutica, o al seleccionar una plantilla de prescripción en la red de radioterapia, omitir información sobre los volúmenes secundarios de tratamiento considerados durante la prescripción clínica del paciente. Se considera, además, que se omite esa información en la ficha de realización de la TC. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente | TRUE | FB | CA |  | FALSE
6 | 4 | 3 | Prescribir la dosis de un paciente a otro paciente. | DEC-06 | Al completar la ficha de tratamiento, o al rellenar la plantilla de prescripción en la red de radioterapia, aplicar la intención terapéutica del tratamiento a un paciente erróneo. Por ejemplo, se prescribe a un paciente la dosis de otro con la misma localización del tratamiento pero distinta dosis o fraccionamiento. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
7 | 4 | 3 | Prescribir a un volumen de tratamiento erróneo. | DEC-07 | Al completar la ficha de tratamiento o al rellenar la plantilla de prescripción en la red de radioterapia, seleccionar para la prescripción un volumen o un órgano erróneo (error de lateralidad o distinto volumen, o a un volumen con o sin cadenas ganglionares). Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
8 | 4 | 3 | Omitir situaciones especiales de cara al tratamiento tales como presencia de marcapasos, paciente embarazada o tratamiento previo. | DEC-08 | Obviar u omitir situaciones especiales de cara al tratamiento tales como presencia de marcapasos, paciente embarazada, tratamientos previos, tratamientos concomitantes, enfermedades concomitantes o situación del paciente. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FB | CA |  | FALSE
9 | 5 | 4 | Llamar para hacer el TC de simulación a un paciente erróneo. | LOC-01 | En el TC de simulación llamar a otro paciente que no es el que corresponde. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FB | CA |  | FALSE
10 | 5 | 5 | Realizar indicaciones erróneas o incompletas que puedan llevar a una incorrecta inmovilización u obtención de imágenes del paciente. | LOC-02 | Realizar indicaciones erróneas o incompletas que puedan llevar a una incorrecta inmovilización u obtención de imágenes del paciente por error en la aplicación del protocolo. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
11 | 5 | 6 | Realizar incorrectamente la preparación del paciente para la obtención de imágenes del mismo. | LOC-03 | Realizar una preparación incorrecta del paciente para la obtención de imágenes por no estar en ayunas en caso de contraste, llenado vejiga, vaciamiento recto, estómago vacío, etc. (indicaciones en vejiga, recto, estómago, etc.). Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CM |  | FALSE
12 | 5 | 6 | Realizar simulación con objetos de alto contraste. | LOC-04 | Realizar simulación con objetos de alto contraste que puedan ser retirados en el momento previo a la simulación y que puedan afectar la calidad de las imágenes y/o a la planificación (p. ej.: dentadura, pendientes, etc.). Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CM |  | FALSE
13 | 5 | 7 | Omitir, elaborar o utilizar erróneamente los dispositivos de inmovilización durante la realización del TC de simulación. | LOC-05 | Durante la colocación del paciente en el TC de simulación omitir o identificar erróneamente los dispositivos de posicionamiento y/o colocación elaborados previamente (no utilizar inmovilizador, utilizar un inmovilizador que no es el adecuado, etiquetarlo mal, colocarlo mal o en una posición forzada del paciente, etc.), o se utilizan dispositivos elaborados incorrectamente. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
14 | 5 | 7 | Utilizar referencias erróneas para la realización del TC de simulación. | LOC-06 | Definir erróneamente la referencia del origen del TC, 0-TC (porque se omite la colocación de los perdigones o se colocan en un punto inadecuado), o colocar erróneamente otras referencias (cicatrices, etc.) o mover al paciente entre la colocación y la realización del TC. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
15 | 5 | 7 | Posicionar incorrectamente al paciente para el TC de simulación. | LOC-07 | Durante el proceso de inmovilización y confección de los aditamentos de posicionamiento en la mesa de realización del TC de simulación omitir particularidades del posicionamiento o colocar al paciente en una posición incómoda o difícilmente reproducible. Esto provoca imágenes TC erróneas o inadecuadas y dispositivos de posicionamiento erróneos. Como consecuencia de este error, no se puede asegurar la reproducibilidad del tratamiento del paciente. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
16 | 5 | 7 | Utilización de sistemas de inmovilización o productos inmovilizadores deteriorados o caducados. | LOC-08 | Utilización de dispositivos de inmovilización ineficientes (holguras, fijación deficiente, etc.) que no garantizan la inmovilización de los pacientes. Se asume que este error afectaría al desarrollo de todo el tratamiento de todos los pacientes. | TRUE | FM | CMA |  | FALSE
17 | 5 | 8 | Realizar el TC de simulación con parámetros de adquisición erróneos. | LOC-09 | Realizar el TC de simulación del paciente con parámetros de adquisición o reconstrucción erróneos, ya sea por introducción de datos incorrectos en la consola del TC (extensión, 'field of view', espesor de corte y número de cortes), parámetros incorrectos de reconstrucción (espesor de reconstrucción, algoritmo de reducción de artefactos metálicos, fases respiratorias de reconstrucción) o por utilizar un TC no dedicado sin el protocolo adecuado de simulación (dadas las diferencias del TC de simulación con respecto a la mesa de tratamiento como tablero no plano o inclinado). Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
18 | 5 | 8 | Fallo del TC que produce una imagen errónea. | LOC-10 | Fallo del TC que produce una imagen que no es válida para delineación o planificación, por ser demasiado ruidosa, con artefactos, etc., incluyendo la degradación de la imagen no detectada por no realizar controles de calidad. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | FALSE | FB | CMA |  | FALSE
19 | 5 | 8 | Omitir o realizar incorrectamente imágenes que tengan en cuenta el movimiento del tumor. | LOC-11 | En la adquisición de imágenes de localización, se comete un error al no tener en cuenta el movimiento del tumor (TC rápido que no muestra el movimiento del tumor con la respiración, TC que debería haberse adquirido en 4D y se adquiere de forma convencional) o realizar una adquisición incorrecta (colocación del sistema de adquisición e la señal respiratoria o manejo incorrecto de la misma). Este error puede afectar a la delineación de volúmenes y cálculo de densidades. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FB | CA |  | FALSE
20 | 5 | 9 | Introducir o seleccionar datos de identificación del paciente que no se corresponden con el paciente que ha sido llamado para adquirir la imagen de fusión. Incorrecta identificación del paciente. | LOC-12 | Introducir o seleccionar datos de identificación del paciente que no se corresponden con el paciente que ha entrado a la sala, de tal forma que la imagen de la fusión posterior se realizaría entre conjuntos de imágenes de pacientes distintos. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FB | CA |  | FALSE
21 | 5 | 9 | Situar al paciente en una posición inadecuada para la toma de imágenes de fusión (posición muy diferente del TC). | LOC-13 | Durante la adquisición de imágenes en otras modalidades (RM, PET), colocar al paciente en una posición inadecuada (posición de brazos, inmovilizadores, tablero plano, etc.) que limitan las posibilidades y fiabilidad de la fusión de las imágenes adquiridas con las de TC. Este error puede afectar a la delineación de volúmenes. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FB | CM |  | FALSE
22 | 5 | 9 | Colocar incorrectamente las marcas fiduciarias en la imágenes de fusión. | LOC-14 | Colocar incorrectamente las marcas fiduciarias en las imágenes de fusión que pueda llevar a errores en la fusión con el TC y a errores de localización de volúmenes. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FB | CA |  | FALSE
23 | 5 | 9 | Realizar imágenes de fusión con parámetros inadecuados. | LOC-15 | Utilizar imágenes PET o RM inadecuadas por uso de radiofármaco inadecuado para la patología del paciente; por efecto de volumen parcial (filtro de reconstrucción, FOV o matriz inadecuados); por uso de una secuencia inadecuada de RM (insuficiente contraste que limita la visualización de lesiones) o por realizar la RM con una antena inadecuada (distorsión y pérdida de calidad de las imágenes). Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FB | CM |  | FALSE
24 | 5 | 11 | Omitir o marcar erróneamente los tatuajes de referencia del TC de simulación sobre el paciente o sobre dispositivos de inmovilización. | LOC-16 | Omitir las marcas de referencia en el TC de simulación o no se tatúan correctamente en la piel del paciente. Como consecuencia de este error, no se puede asegurar la reproducibilidad del tratamiento del paciente. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
25 | 5 | 11 | Omitir o marcar erróneamente los tatuajes de posición de los elementos del sistema de seguimiento de respiración. | LOC-17 | Omitir o tatuar en una posición incorrecta la posición de los elementos del sistema de seguimiento de respiración. Como consecuencia de este error no se puede asegurar la reproducibilidad de la posición de estos elementos a lo largo del tratamiento. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FB | CA |  | FALSE
26 | 5 | 11 | Editar erróneamente la información del TC previamente a su transferencia al TPS o la red en la que está contenido el TPS. | LOC-18 | Durante la edición del TC previa a su transferencia al sistema de planificación (TPS) o la red en la que está contenido el TPS, introducir información errónea, por ejemplo, sobre la posición del paciente (prono/supino o cabeza primero/pies primero). Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
27 | 5 | 11 | Omitir o registrar incorrectamente en la ficha de tratamiento los datos de las particularidades del posicionamiento del paciente consideradas durante la realización del TC de simulación. | LOC-19 | Omitir o registrar incorrectamente datos en la hoja de tratamiento sobre la posición del paciente, los dispositivos de colocación o inmovilización utilizados y otras particularidades consideradas durante la realización del TC de simulación. Este error afectaría a la reproducibilidad de la posición del paciente durante la administración del tratamiento. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
28 | 5 | 12 | Fallo en la transferencia e importación de imágenes (TC, fusión, etc.) al TPS o a la red en la que está contenido el TPS. | LOC-20 | Fallo en la transferencia e importación de imágenes (TC, fusión, etc.) al sistema de planificación (TPS) o la red en la que está contenido el TPS que ocasiona que las imágenes transferidas no sean correctas. Por ejemplo, se transfiere un número de cortes erróneo o se introduce un cambio en las densidades o las coordenadas. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | FALSE | FMB | CA |  | FALSE
29 | 5 | 13 | Asignar las imágenes de un paciente a otro en el planificador. | LOC-21 | Asignar las imágenes de un paciente a otro en el planificador. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FB | CA |  | FALSE
30 | 5 | 14 | Realizar fusión con imágenes de pacientes diferentes o estudios diferentes/incorrectos. | LOC-22 | Durante la fusión de imágenes con otras modalidades (RM, PET) o TC del mismo paciente (TC previo) seleccionar erróneamente imágenes de otros pacientes o set de imágenes incorrectas del mismo paciente (serie incorrecta de RM, TC previo de fecha incorrecta, etc.). Este error puede afectar a la delineación de volúmenes. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FB | CA |  | FALSE
31 | 5 | 14 | Fusión incorrecta que lleva a la determinación errónea de volúmenes de tratamiento y órganos de riesgo. | LOC-23 | Fusión incorrecta debida a una mala interpretación de la morfología observada en ambas imágenes o por usar parámetros para la fusión incorrecta o fuera de los requisitos del software, que lleva a la determinación errónea de volúmenes de tratamiento y órganos de riesgo. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FB | CA |  | FALSE
32 | 6 | 17 | Omitir la delineación en el TPS de uno, varios o todos los órganos de riesgo. | DEL-01 | Al delinear los volúmenes en el sistema de planificación (TPS), omitir delinear uno, varios o todos los órganos de riesgo de un paciente. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
33 | 6 | 17 | Delinear o nombrar incorrectamente un órgano de riesgo en el TPS. | DEL-02 | Al delinear los volúmenes en el sistema de planificación (TPS), realizar una delineación incompleta de un órgano de riesgo, o se nombra incorrectamente. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
34 | 6 | 18 | Identificar o seleccionar erróneamente al paciente durante la delineación de PTV. | DEL-03 | Durante la delineación de volúmenes identificar o seleccionar erróneamente al paciente. Esto implica la delimitación de volúmenes teniendo en cuenta la información clínica de un paciente equivocado. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FB | CA |  | FALSE
35 | 6 | 18 | Denominar erróneamente los volúmenes de tratamiento delineados en el TPS. | DEL-04 | Después de la delineación correcta de los volúmenes de tratamiento utilizar una nomenclatura no convenida o se comete un error al denominar los volúmenes en el sistema de planificación (TPS) que puede interpretarse de forma errónea. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
36 | 6 | 18 | Omitir la delineación en el TPS de uno o varios CTVs secundarios prescritos. | DEL-05 | Al delinear los volúmenes en el sistema de planificación (TPS), omitir la delineación de uno o varios CTVs secundarios del paciente o realiza una delineación incompleta. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
37 | 6 | 18 | Delinear incorrectamente el PTV . | DEL-06 | Delinear incorrectamente el PTV (utilización de métodos automáticos de delimitación de contornos no validados, no utilizar imágenes que tengan en cuenta el movimiento del tumor, asignación errónea de la lateralidad del tumor, etc.). Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
38 | 7 | 19 | Identificar incorrectamente al paciente al añadir las imágenes manualmente a un paciente o al introducir algún dato demográfico. | PLA-01 | Durante la planificación del tratamiento asignar incorrectamente las imágenes de un paciente a otro paciente o al introducir algún dato demográfico. Esto implica el uso de información de un paciente equivocado para la planificación, afectando al plan de tratamiento del mismo. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FB | CA |  | FALSE
39 | 7 | 20 | Introducir incorrectamente en el TPS o en la red de radioterapia la dosis total, dosis por fracción y número de sesiones. | PLA-02 | Al planificar el tratamiento de un paciente cometer un error al introducir los datos de la dosis total, dosis por fracción y número de sesiones en el sistema de planificación (TPS) o en la red de radioterapia. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
40 | 7 | 20 | No reflejar en la prescripción clínica definitiva los cambios respecto a la prescripción provisional (dosis total, fraccionamiento, etc.). | PLA-03 | Durante la prescripción clínica definitiva (teniendo en cuenta la configuración de volúmenes de tratamiento y la inmovilización del paciente), no se adapta ésta y se mantiene la prescripción provisional de la intención terapéutica. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
41 | 7 | 21 | Seleccionar un estudio incorrecto para la planificación (p.ej.: fase errónea de un estudio 4D CT). | PLA-04 | Al asignar el conjunto de imágenes para la planificación, seleccionar por error un conjunto incorrecto (fase errónea de un CT4D o promediado de fase incorrecto, adquisición con una colocación del paciente o inmovilización distinta a la definitiva). Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FB | CM |  | FALSE
42 | 7 | 22 | No asignar o asignar incorrectamente el origen de coordenadas a partir de las marcas de TC. | PLA-05 | No asignar o asignar incorrectamente el origen de coordenadas a partir de las marcas de TC. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
43 | 7 | 23 | No tener en cuenta la absorción de la mesa en la planificación del tratamiento o utilizar una mesa distinta de la mesa del acelerador. | PLA-06 | Durante la planificación del tratamiento no tener en cuenta el efecto de la mesa por no considerarla, o tenerlo en cuenta pero de manera incorrecta por utilizar un modelo de mesa distinto al de la mesa de tratamiento o por colocar ésta en una posición distinta respecto al paciente. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CM |  | FALSE
44 | 7 | 24 | No corregir o corregir incorrectamente la densidad de heterogeneidades. | PLA-07 | No corregir o corregir incorrectamente las densidades en prótesis, bolus, contrastes, artefactos, etc. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CM |  | FALSE
45 | 7 | 24 | Utilizar una curva de conversión a densidad electrónica incorrecta. | PLA-08 | Utilizar una curva de conversión a densidad electrónica incorrecta. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CM |  | FALSE
46 | 7 | 25 | Seleccionar durante el proceso de planificación una unidad de tratamiento diferente de la deseada. | PLA-09 | Al planificar el tratamiento de un paciente seleccionar erróneamente en el sistema de planificación (TPS) la unidad de tratamiento, de forma que se emplean datos que no se corresponden con la unidad donde será tratado. Por ejemplo, se usan datos de un acelerador de otro servicio o de un acelerador diferente del mismo servicio (modelos diferentes, marcas diferentes, etc.). Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
47 | 7 | 25 | Planificar incorrectamente por uso de parámetros no adecuados. | PLA-10 | Realizar planificación incorrecta por uso de parámetros no adecuados: número de arcos, scripts o 'templates' erróneos, definir erróneamente las estructuras de cálculo, elegir algoritmo o matriz de cálculo inadecuados, definir erróneamente los objetivos y restricciones de dosis y/o radiobiológicas en la optimización de la planificación. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
48 | 7 | 25 | Delimitar erróneamente el rango de números CT del paciente. | PLA-11 | Delimitar erróneamente el rango de números CT del paciente que pudiera dar lugar a no reconocimiento de inmovilizadores en el planificador, cavidades aéreas, etc. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
49 | 7 | 26 | Hacer modificaciones a los procedimientos de uso y/o modelado del TPS y no realizar la validación de dichas modificaciones antes de utilizar el TPS en la planificación de los tratamientos. | PLA-12 | Se utiliza un sistema de planificación (TPS) con modificaciones de los procedimientos de su uso y/o modelado que no han sido validados y autorizados en el servicio. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FB | CMA |  | FALSE
50 | 7 | 26 | Omitir la planificación dosimétrica de localizaciones secundarias requeridas. | PLA-13 | Al planificar el tratamiento de un paciente omitir la planificación de localizaciones secundarias. Este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FB | CA |  | FALSE
51 | 7 | 26 | Cometer un error al tener en cuenta, en la optimización, la distribución de dosis de una fase o tratamiento previo. | PLA-14 | El error consiste en tener en cuenta una distribución de dosis de una fase previa o tratamiento previo en una optimización de una fase posterior, de tal forma que el optimizador compensa una zona caliente en la fase previa con una zona fría o al revés. La distribución debe ser aceptable en cada fase por separado y luego además cumplir con la suma, pero cada fase debe optimizarse de forma independiente. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
52 | 7 | 26 | Fallo del TPS. | PLA-15 | Fallo espurio del software del sistema de planificación (TPS). Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | FALSE | FMB | CA |  | FALSE
53 | 7 | 27 | No aplicar un cambio en la dosimetría de un paciente. | PLA-16 | Durante la revisión de la planificación (del RFH al dosimetrista o conjunta del RFH y el ORT) o como resultado de la verificación de la misma, por nuevos hallazgos que hacen cambiar la prescripción, por problemas durante la colocación o inmovilización del paciente, por cambios anatómicos del paciente, etc., se decide realizar una replanificación y ésta o no se realiza o no se utiliza para el tratamiento. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
54 | 7 | 27 | Incorporar incorrectamente un cambio en la dosimetría después de que ésta ya había sido aprobada. | PLA-17 | Incorporar incorrectamente un cambio en la dosimetría después de que ésta ya había sido aprobada. Puede haber cambios en la dosimetría por nuevos hallazgos, cambios en el paciente, cambios de criterio médico, problemas para impartir el tratamiento previamente aceptado por colisión con mesa o paciente, etc. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FB | CA |  | FALSE
55 | 7 | 28 | Aprobar un plan de tratamiento distinto al escogido conjuntamente por el ORT y el RFH. | PLA-18 | Aprobar un plan de tratamiento distinto al escogido conjuntamente por el ORT y el RFH. Este error puede ser cometido por el ORT o el RFH. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
56 | 8 | 31 | Fallo en la transferencia de la información electrónica del plan de tratamiento del TPS a la red o al PC de tratamiento. | VER-01 | Fallo en la transmisión electrónica de la información del plan de tratamiento desde el sistema de planificación (TPS) a la red o al PC de tratamiento. Por ejemplo, se transfiere incorrectamente la posición del colimador multiláminas. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | FALSE | FB | CA |  | FALSE
57 | 8 | 32 | Agendar por error un tratamiento con un fraccionamiento distinto del previsto. | VER-02 | Agendar erróneamente para tratar todos los días tratamientos que están previstos para ser tratados en días alternos, una vez por semana, etc. Estos esquemas pueden ser muy variables y muy habituales en hipofraccionamientos extremos. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
58 | 8 | 33 | Realizar la verificación del plan en modo tratamiento. | VER-03 | Debido a este error se omite una sesión de tratamiento por contabilizar erróneamente la sesión de verificación como sesión de tratamiento. Se asume que este error afectaría solamente a una sesión de tratamiento de un paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
59 | 8 | 34 | Modificación incorrecta del plan inicial considerando los resultados de una verificación pre-tratamiento incorrectamente realizada. | VER-04 | Debido a errores en el proceso de verificación se aplica una modificación errónea al plan de tratamiento. Se asume que este error afectaría al plan de tratamiento del paciente. | TRUE | FB | CA |  | FALSE
60 | 9 | 41 | Omitir o realizar con retraso el inicio de tratamiento de un paciente debido a una tarea incompleta en alguna de las etapas previas. | SIN-01 | Omitir o realizar con retraso el inicio de tratamiento de un paciente debido a una tarea incompleta en alguna de las etapas previas o tarea completada sin citar la siguiente tarea. Se asume que este error afectaría al desarrollo de todo el tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
61 | 9 | 41 | Realizar el tratamiento en un modo respiratorio distinto del planificado. | SIN-02 | Realizar un tratamiento con respiración normal en vez de 'gating' o 'breathhold', o al revés, o en general cualquier modo de respiración distinto del planificado. Se asume que este error afectaría al desarrollo de todo el tratamiento del paciente. | TRUE | FB | CA |  | FALSE
62 | 9 | 41 | Impartir el tratamiento de un paciente con un plan de verificación que no se contabiliza como sesión de tratamiento. | SIN-03 | Impartir el plan de verificación al paciente. Como resultado de este error, se administra una sesión más al paciente, ya que no se contabiliza esta sesión como de tratamiento. Se asume que este error afectaría solamente a una sesión de tratamiento de un paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
63 | 9 | 41 | Impartir el tratamiento de un paciente con un plan modificado para las medidas de verificación. | SIN-04 | Impartir el tratamiento de un paciente con un plan que no es el mismo que el de tratamiento (p.ej.: plan colapsado a gantry 0º). Se asume que este error afectaría solamente a una sesión de tratamiento de un paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
64 | 9 | 42 | Seleccionar en el PC de tratamiento un paciente erróneo. | SIN-05 | En la preparación del inicio del tratamiento, seleccionar un paciente que no es el que corresponde. Se asume que este error afectaría al desarrollo de todo el tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
65 | 9 | 42 | Identificar incorrectamente al paciente para el inicio del tratamiento o que se identifique correctamente pero que se presente otro por error. | SIN-06 | En el inicio del tratamiento, llamar a otro paciente que no es el que corresponde o se presenta un paciente que no es el llamado. Este error afectaría a la sesión inicial de tratamiento del paciente y a las referencias y adaptaciones para sesiones posteriores. Se asume que este error afectaría al desarrollo de todo el tratamiento del paciente. | TRUE | FB | CA |  | FALSE
66 | 9 | 42 | Colocar erróneamente al paciente en la mesa de tratamiento (error prono/supino, cabeza/pie) en el inicio del tratamiento. | SIN-07 | Al realizar el posicionamiento en el inicio del tratamiento colocar erróneamente al paciente en la mesa de tratamiento. Por ejemplo, sobre la orientación del paciente (prono/supino o cabeza primero/pies primero). Se asume que este error afectaría al desarrollo de todo el tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
67 | 9 | 42 | Utilizar inmovilizadores de otro paciente. | SIN-08 | Colocar erróneamente al paciente en la mesa de tratamiento en el inicio del tratamiento al utilizar inmovilizadores de otro paciente. Se asume que este error afectaría al desarrollo de todo el tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
68 | 9 | 42 | Utilizar dispositivos deficientes de inmovilización del paciente. | SIN-09 | El material del inmovilizador no es suficientemente rígido y se generan holguras que pueden llevar a una falta de reproducibilidad del sistema de inmovilización (cunas, sistemas de compresión, etc.) y/o sistemas de inmovilización caducados. Esto implica que el uso de estos dispositivos no garantiza la inmovilización del paciente. Se asume que este error afectaría solamente a una sesión de tratamiento de un paciente. | TRUE | FM | CM |  | FALSE
69 | 9 | 42 | No colocar algún sistema de inmovilización o colocarlos mal. | SIN-10 | No colocar algún sistema de inmovilización o colocarlo mal (incorrecta compresión, en sistemas de compresión indexados no colocarlos en la posición correcta por lo que se ejerce la fuerza en una posición distinta de la anatomía, no reproducir la fuerza de compresión de la simulación, no indexar correctamente en la mesa, etc.). Se asume que este error afectaría al desarrollo de todo el tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
70 | 9 | 42 | Desviación de la alineación de los láseres. | SIN-11 | Desviación de la alineación de los láseres. Esto implicaría un error en el posicionamiento de los pacientes. Se asume que este error afectaría al desarrollo de todo el tratamiento de todos los pacientes. | FALSE | FM | CA |  | FALSE
71 | 9 | 42 | Desviación óptica de la distancia (telémetro y retícula). | SIN-12 | Desviación óptica de la distancia por fallos locales. Esto implicaría un error en el posicionamiento de los pacientes. Se asume que este error afectaría al desarrollo de todo el tratamiento de todos los pacientes. | FALSE | FB | CA |  | FALSE
72 | 9 | 42 | Colocar erróneamente al paciente respecto al isocentro planificado. | SIN-13 | Durante la sesión de inicio, colocar erróneamente al paciente en el isocentro planificado por no volver a la posición de tratamiento tras la adquisición de imágenes (CBCT), por no aplicar o aplicar incorrectamente los desplazamientos necesarios tras la adquisición de imágenes. Esto afecta a la toma de referencias para el resto de tratamiento y puede afectar a la totalidad del mismo. Se asume que este error afectaría al desarrollo de todo el tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
73 | 9 | 42 | Omitir o colocar incorrectamente el bolus, o colocar un bolus incorrecto, en el inicio del tratamiento. | SIN-14 | Durante inicio del tratamiento omitir o colocar incorrectamente el bolus indicado en el tratamiento del paciente o se coloca uno erróneo. Se asume que este error afectaría al desarrollo de todo el tratamiento del paciente. | TRUE | FB | CA |  | FALSE
74 | 9 | 44 | Movimientos incorrectos de los elementos mecánicos del sistema de IGRT. | SIN-15 | Inexactitud del movimiento de los elementos mecánicos del sistema de IGRT (detector, tubo de RX, etc.) que puedan llevar a un cálculo incorrecto de distancias, magnificación, etc. También puede conducir a que el isocentro de la imagen sea distintos al de radiación, que llevarían a una incorrecta colocación del paciente. Se asume que este error afectaría al desarrollo de todo el tratamiento del paciente. | FALSE | FMB | CA |  | FALSE
75 | 9 | 44 | Movimiento de retorno automático incorrecto de la mesa, de la posición de realización de la imagen de verificación al isocentro. | SIN-16 | En algunos sistemas, si el isocentro está muy lateralizado y no se puede hacer el CBCT porque choca el equipo con el paciente, existe la posibilidad de guardar las coordenadas del isocentro, centrar al paciente para hacer el CBCT y una vez realizado desplazar la mesa automáticamente al isocentro; por lo que si este movimiento no está bien calibrado la colocación del paciente será incorrecta. Se asume que este error afectaría al desarrollo de todo el tratamiento del paciente. | FALSE | FMB | CA |  | FALSE
76 | 9 | 45 | Realizar erróneamente la fusión de IGRT. | SIN-17 | Realización incorrecta de la fusión de imágenes de la IGRT con las imágenes de referencia por mala interpretación de la anatomía, elección de parámetros de fusión inadecuados, etc. Se asume que este error afectaría al desarrollo de todo el tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
77 | 9 | 46 | Realizar la corrección manual de las coordenadas del isocentro erróneamente o no corregir los desplazamientos. | SIN-18 | Si los desplazamientos de la mesa resultantes de la comparación de la IGRT con las imágenes de referencia son manuales, realizarlos incorrectamente por interpretación incorrecta de signos, cambio de unidades, etc. Se asume que este error afectaría al desarrollo de todo el tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
78 | 9 | 46 | Fallo en el sistema automático de corrección de las coordenadas del isocentro. | SIN-19 | Si los desplazamientos de la mesa resultantes de la comparación de la IGRT con las imágenes de referencia son automáticos, que el sistema mueva la mesa incorrectamente por mal funcionamiento del equipo. Se asume que este error afectaría al desarrollo de todo el tratamiento del paciente. | FALSE | FMB | CA |  | FALSE
79 | 9 | 46 | Mover incorrectamente los ángulos de la mesa de tratamiento de manera manual. | SIN-20 | En el inicio del tratamiento, y una vez ubicado el isocentro, posicionar erróneamente el ángulo de la mesa de tratamiento. Este error afectaría a la sesión inicial de tratamiento del paciente y a las referencias y adaptaciones para sesiones posteriores. Se asume que este error afectaría al desarrollo de todo el tratamiento del paciente. | TRUE | FB | CA |  | FALSE
80 | 9 | 47 | Realizar erróneamente el marcado definitivo del paciente. | SIN-21 | Al realizar el inicio del tratamiento realizar erróneamente el marcado definitivo del paciente, este error puede ser bien por marcar en un lugar incorrecto o bien por haber realizado desplazamientos incorrectos desde marcas TC. Se asume que este error afectaría al desarrollo de todo el tratamiento del paciente. | TRUE | FB | CA |  | FALSE
81 | 9 | 47 | Omitir la modificación del plan de tratamiento tras aprobarse un cambio. | SIN-22 | Después de aprobado un cambio del plan de tratamiento (ya sea antes de la primera sesión o cuando el paciente lleva varias sesiones) omitir incorporar al plan las modificaciones requeridas. Las causas del cambio podrían ser, por ejemplo: nuevos hallazgos (que pueden hacer cambiar el PTV, la dosis o el fraccionamiento), corrección de errores previos en la prescripción, falta de disponibilidad del equipo de tratamiento o de la técnica inicialmente planificada, cambios realizados durante la sesión de inicio del tratamiento (pequeños cambios en parámetros técnicos como desplazamientos, pequeñas variaciones por posibilidad de colisión, etc.), reajustes radiobiológicos para compensar paradas en el tratamiento, etc. Se asume que este error afectaría al desarrollo de todo el tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
82 | 9 | 47 | Incorporar incorrectamente la modificación del plan de tratamiento tras aprobarse un cambio. | SIN-23 | Después de aprobado un cambio del plan de tratamiento (ya sea antes de la primera sesión o cuando el paciente lleva varias sesiones) incorporar erróneamente al plan las modificaciones requeridas. Las causas del cambio podrían ser, por ejemplo: nuevos hallazgos (que pueden hacer cambiar el PTV, la dosis o el fraccionamiento), corrección de errores previos en la prescripción, falta de disponibilidad del equipo de tratamiento o de la técnica inicialmente planificada, cambios realizados durante la sesión de inicio del tratamiento (pequeños cambios en parámetros técnicos como desplazamientos, pequeñas variaciones por posibilidad de colisión, etc.), reajustes radiobiológicos para compensar paradas en el tratamiento, etc. Se asume que este error afectaría al desarrollo de todo el tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
83 | 10 | 53 | Identificar incorrectamente al paciente en el tratamiento diario o que se identifique correctamente pero que se presente otro por error. | TTD-01 | Para el tratamiento diario llamar a otro paciente que no es el que corresponde o se presenta un paciente que no es el llamado. Se asume que este error afectaría solamente a una sesión de tratamiento de un paciente. | TRUE | FA | CA |  | FALSE
84 | 10 | 53 | Seleccionar en el PC de tratamiento paciente erróneo. | TTD-02 | En la preparación del inicio del tratamiento, seleccionar un paciente que no es el que corresponde. Se asume que este error afectaría solamente a una sesión de tratamiento de un paciente. | TRUE | FA | CA |  | FALSE
85 | 10 | 53 | Colocar erróneamente al paciente en la mesa de tratamiento (error prono/supino, cabeza/pie) para el tratamiento diario. | TTD-03 | Al realizar el posicionamiento para el tratamiento diario inmovilizar erróneamente al paciente. Se asume que este error afectaría solamente a una sesión de tratamiento de un paciente. | TRUE | FA | CA |  | FALSE
86 | 10 | 53 | Utilizar inmovilizadores de otro paciente. | TTD-04 | Colocar erróneamente al paciente en la mesa de tratamiento en el inicio del tratamiento al utilizar inmovilizadores de otro paciente. Se asume que este error afectaría solamente a una sesión de tratamiento de un paciente. | TRUE | FA | CM |  | FALSE
87 | 10 | 53 | Utilizar dispositivos deficientes de inmovilización del paciente. | TTD-05 | Falta de eficacia de los dispositivos de inmovilización (holguras, fijación deficiente, etc.) por deterioro. Esto implica que el uso de estos dispositivos no garantiza la inmovilización del paciente. Se asume que este error afectaría solamente a una sesión de tratamiento de un paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
88 | 10 | 53 | No colocar algún sistema de inmovilización o colocarlos mal. | TTD-06 | No colocar algún sistema de inmovilización o colocarlos mal (incorrecta compresión, en sistemas de compresión indexados no colocarlos en la posición correcta por lo que se ejerce la fuerza en una posición distinta de la anatomía, no reproducir la fuerza de compresión de la simulación, no indexar correctamente en la mesa, etc.). Se asume que este error afectaría solamente a una sesión de tratamiento de un paciente. | TRUE | FA | CM |  | FALSE
89 | 10 | 53 | Realizar desplazamientos erróneos de marcas TC al isocentro. | TTD-07 | Después de inmovilizar y colocar al paciente para el tratamiento diario, alineado en marcas TC, realizar erróneamente los desplazamientos para alinearlo en el isocentro. Se asume que este error afectaría solamente a una sesión de tratamiento de un paciente. | TRUE | FA | CA |  | FALSE
90 | 10 | 53 | Omitir o colocar incorrectamente los bolus, o colocar bolus erróneos, en el tratamiento diario. | TTD-08 | Al realizar el posicionamiento para el tratamiento diario omitir la colocación de bolus indicado en el tratamiento del paciente o se coloca uno erróneo. Se asume que este error afectaría solamente a una sesión de tratamiento de un paciente. | TRUE | FB | CM |  | FALSE
91 | 10 | 53 | Desviación de la alineación de los láseres. | TTD-09 | Desviación de la alineación de los láseres. Esto implicaría un error en el posicionamiento de los pacientes. Se asume que este fallo afectaría al tratamiento de varios pacientes. | FALSE | FM | CM |  | FALSE
92 | 10 | 53 | Desviación óptica de la distancia (telémetro y retícula). | TTD-10 | Desviación óptica de la distancia por fallos locales. Esto implicaría un error en el posicionamiento de los pacientes. Se asume que este fallo afectaría al tratamiento de varios pacientes. | FALSE | FB | CM |  | FALSE
93 | 10 | 53 | Tratar con una preparación incorrecta del paciente. | TTD-11 | Tratar al paciente en condiciones distintas a las de simulación (dentadura, llenado vejiga, vaciado recto, etc.). Se asume que este error afectaría solamente a una sesión de tratamiento de un paciente. | TRUE | FM | CM |  | FALSE
94 | 10 | 55 | Posicionar erróneamente el o los accesorios de seguimiento de la respiración. | TTD-12 | Durante una sesión de tratamiento diario, colocar erróneamente los accesorios de seguimiento de la respiración, afectando a la amplitud (lo cual puede afectar a la precisión) o incluso a la forma de la señal (si la posición es más torácica o más abdominal). Se asume que este error afectaría solamente a una sesión de tratamiento de un paciente. | TRUE | FM | CM |  | FALSE
95 | 10 | 55 | Movimientos incorrectos de los elementos mecánicos del sistema de IGRT. | TTD-13 | Inexactitud del movimiento de los elementos mecánicos del sistema de IGRT (detector, tubo de RX, etc.) que puedan llevar a un cálculo incorrecto de distancias, magnificación, etc. También puede conducir a que el isocentro de la imagen sea distintos al de radiación, que llevarían a una incorrecta colocación del paciente. Se asume que este fallo afectaría al tratamiento de varios pacientes. | FALSE | FB | CA |  | FALSE
96 | 10 | 55 | Movimiento de retorno automático incorrecto de la mesa, de la posición de realización de la imagen de verificación al isocentro. | TTD-14 | En algunos sistemas si el isocentro está muy lateralizado y no se puede hacer el CBCT porque choca el equipo con el paciente, existe la posibilidad de guardar las coordenadas del isocentro, centrar al paciente para hacer el CBCT y una vez realizado desplazar la mesa automáticamente al isocentro; por lo que si este movimiento no está bien calibrado la colocación del paciente será incorrecta. Se asume que este error afectaría solamente a una sesión de tratamiento de un paciente. | FALSE | FMB | CA |  | FALSE
97 | 10 | 56 | Realizar erróneamente la fusión de IGRT. | TTD-15 | Realizar erróneamente la fusión de imágenes de la IGRT con las imágenes de referencia por mala interpretación de la anatomía, elección de parámetros de fusión inadecuados, etc. Se asume que este error afectaría solamente a una sesión de tratamiento de un paciente. | TRUE | FM | CM |  | FALSE
98 | 10 | 56 | Realizar la corrección manual de las coordenadas del isocentro erróneamente o no corregir los desplazamientos. | TTD-16 | Si los desplazamientos de la mesa resultantes de la comparación de la IGRT con las imágenes de referencia son manuales, realizarlos incorrectamente por interpretación incorrecta de signos, cambio de unidades, etc. Se asume que este error afectaría solamente a una sesión de tratamiento de un paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
99 | 10 | 56 | Fallo en el sistema automático de corrección de las coordenadas del isocentro. | TTD-17 | Si los desplazamientos de la mesa resultantes de la comparación de la IGRT con las imágenes de referencia son automáticos, que el sistema mueva la mesa incorrectamente por mal funcionamiento del equipo. Se asume que este fallo afectaría al tratamiento de varios pacientes. | FALSE | FB | CMA |  | FALSE
100 | 10 | 57 | Fallo de algún elemento del equipo que implica errores dosimétricos y/o geométricos en la administración del tratamiento. | TTD-18 | Fallo de algún elemento (láminas, energía, colimador, gantry, mesa de tratamiento, etc.) del equipo que implica que el tratamiento no se administre con los parámetros previstos lo que causa errores dosimétricos y/o geométricos. Se asume que este fallo afectaría al tratamiento de varios pacientes. | FALSE | FB | CMA |  | FALSE
101 | 10 | 57 | Dar una sesión de tratamiento en un modo respiratorio distinto del planificado. | TTD-19 | Dar un tratamiento con respiración normal en vez de 'gating' o 'breathhold', o al revés, o en general cualquier modo de respiración distinto del planificado. Se asume que este error afectaría solamente a una sesión de tratamiento de un paciente. | TRUE | FM | CM |  | FALSE
102 | 10 | 59 | Seleccionar en el PC de tratamiento una localización (isocentro) de tratamiento errónea. | TTD-20 | Al realizar la ejecución del tratamiento, seleccionar erróneamente una localización de tratamiento. Únicamente ocurre cuando el tratamiento de un paciente incluye varias localizaciones. Se asume que este error afectaría solamente a una sesión de tratamiento de un paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
103 | 10 | 59 | Mover incorrectamente los ángulos de la mesa de tratamiento de manera manual. | TTD-21 | Al realizar el posicionamiento durante el tratamiento diario, después de ubicar el isocentro, al mover el ángulo de mesa manualmente en el tratamiento diario, se coloca incorrectamente. Se asume que este error afectaría solamente a una sesión de tratamiento. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
104 | 10 | 59 | Omitir una sesión de tratamiento diario. | TTD-22 | Durante el periodo de tratamiento omitir por error la administración de una sesión de tratamiento diario. Se asume que este error afectaría solamente a una sesión de tratamiento de un paciente. | TRUE | FM | CM |  | FALSE
105 | 10 | 59 | Omitir la ejecución de un arco o campo . | TTD-23 | Durante el periodo de tratamiento omitir por error la administración de un campo o un arco. Por ejemplo, por la terminación irregular de éste durante el tratamiento del paciente (debido a problemas locales, fallos de equipos, problemas del paciente, por accionamiento inadvertido de la tecla 'terminar' en la consola de tratamiento o por cualquier otra causa). Se asume que este error afectaría solamente a una sesión de tratamiento de un paciente. | TRUE | FA | CM |  | FALSE
106 | 10 | 59 | Finalizar incorrectamente un tratamiento tras una interrupción por una asignación incorrecta de las UM restantes. | TTD-24 | Cuando un tratamiento se corta antes de finalizar, no administrar las UM restantes o administrar de más porque no se registró correctamente dónde se había cortado. Se asume que este error afectaría solamente a una sesión de tratamiento de un paciente. | TRUE | FM | CM |  | FALSE
107 | 10 | 59 | Administrar por error una o más sesiones de tratamiento diario una vez alcanzado el número prescrito de sesiones. | TTD-25 | Administrar erróneamente al paciente una o varias sesiones adicionales de tratamiento al no advertir que se ha llegado al número prescrito de sesiones. Se asume que este error afectaría al desarrollo de todo el tratamiento del paciente. | TRUE | FM | CA |  | FALSE
108 | 10 | 59 | Administrar por error el tratamiento diario de un paciente dos veces en un mismo día. | TTD-26 | Se administra erróneamente al paciente dos veces en un mismo día el tratamiento diario prescrito. Se da crédito para pacientes ingresados. Se asume que este error afectaría solamente a una sesión de tratamiento de un paciente. | TRUE | FB | CM |  | FALSE
109 | 10 | 59 | Irradiar dos veces el mismo arco o campo. | TTD-27 | Administrar erróneamente un mismo campo o un mismo arco dos veces en una sesión de tratamiento. Se asume que este error afectaría solamente a una sesión de tratamiento de un paciente. | TRUE | FM | CM |  | FALSE
110 | 10 | 59 | Movimiento significativo (observable) del paciente, de forma voluntaria o involuntaria. | TTD-28 | Movimiento significativo (observable) del paciente, de forma voluntaria o involuntaria, en cualquier momento desde la adquisición de la imagen de verificación hasta el final de tratamiento. Se asume que este error afectaría solamente a una sesión de tratamiento de un paciente. | TRUE | FA | CM |  | FALSE

## Reductores de frecuencia
Id | Suceso | Código | Nombre | Descripción | Robustez | Marcado | Orden
1 | 52 | RF-ACE-001 | Protocolos nacionales o internacionales para la aceptación y puesta en servicio del TPS. | Protocolos nacionales o internacionales para la aceptación y puesta en servicio del TPS. | Normal | FALSE | ACE
2 | 100 | RF-ACE-002 | Protocolos de control ambiental adecuado para impedir excesiva humedad y temperatura. | Sistema de control de las condiciones ambientales (temperatura, humedad) y de suministro (eléctrico, agua) para mantenerse dentro de los parámetros de funcionamiento del acelerador recomendados por el fabricante. | Normal | FALSE | ACE
3 | 74 | RF-ACE-003 | Protocolos establecidos para los estados de referencia inicial y los controles de calidad. | Protocolos establecidos para los estados de referencia inicial y los controles de calidad. | Normal | FALSE | ACE
4 | 75 | RF-ACE-003 | Protocolos establecidos para los estados de referencia inicial y los controles de calidad. | Protocolos establecidos para los estados de referencia inicial y los controles de calidad. | Normal | FALSE | ACE
5 | 78 | RF-ACE-003 | Protocolos establecidos para los estados de referencia inicial y los controles de calidad. | Protocolos establecidos para los estados de referencia inicial y los controles de calidad. | Normal | FALSE | ACE
6 | 95 | RF-ACE-003 | Protocolos establecidos para los estados de referencia inicial y los controles de calidad. | Protocolos establecidos para los estados de referencia inicial y los controles de calidad. | Normal | FALSE | ACE
7 | 96 | RF-ACE-003 | Protocolos establecidos para los estados de referencia inicial y los controles de calidad. | Protocolos establecidos para los estados de referencia inicial y los controles de calidad. | Normal | FALSE | ACE
8 | 99 | RF-ACE-003 | Protocolos establecidos para los estados de referencia inicial y los controles de calidad. | Protocolos establecidos para los estados de referencia inicial y los controles de calidad. | Normal | FALSE | ACE
9 | 18 | RF-CON-001 | Programa de mantenimiento preventivo. | Programa de mantenimiento preventivo. | Normal | FALSE | CON
10 | 70 | RF-CON-001 | Programa de mantenimiento preventivo. | Programa de mantenimiento preventivo. | Normal | FALSE | CON
11 | 71 | RF-CON-001 | Programa de mantenimiento preventivo. | Programa de mantenimiento preventivo. | Normal | FALSE | CON
12 | 74 | RF-CON-001 | Programa de mantenimiento preventivo. | Programa de mantenimiento preventivo. | Normal | FALSE | CON
13 | 75 | RF-CON-001 | Programa de mantenimiento preventivo. | Programa de mantenimiento preventivo. | Normal | FALSE | CON
14 | 78 | RF-CON-001 | Programa de mantenimiento preventivo. | Programa de mantenimiento preventivo. | Normal | FALSE | CON
15 | 91 | RF-CON-001 | Programa de mantenimiento preventivo. | Programa de mantenimiento preventivo. | Normal | FALSE | CON
16 | 92 | RF-CON-001 | Programa de mantenimiento preventivo. | Programa de mantenimiento preventivo. | Normal | FALSE | CON
17 | 95 | RF-CON-001 | Programa de mantenimiento preventivo. | Programa de mantenimiento preventivo. | Normal | FALSE | CON
18 | 96 | RF-CON-001 | Programa de mantenimiento preventivo. | Programa de mantenimiento preventivo. | Normal | FALSE | CON
19 | 99 | RF-CON-001 | Programa de mantenimiento preventivo. | Programa de mantenimiento preventivo. | Normal | FALSE | CON
20 | 100 | RF-CON-001 | Programa de mantenimiento preventivo. | Programa de mantenimiento preventivo. | Normal | FALSE | CON
21 | 70 | RF-CON-002 | Controles de calidad diarios que permiten identificar derivas en parámetros y corregirlos antes de que salgan de tolerancias (p.ej.: láseres, UM/cGy, sistema de imagen, etc.). | Controles de calidad diarios que permiten identificar variaciones lentas y continuas de las referencias y corregirlas antes de que se salgan de tolerancias (p.ej.: láseres, UM/cGy, sistema de imagen, etc.). | Normal | FALSE | CON
22 | 71 | RF-CON-002 | Controles de calidad diarios que permiten identificar derivas en parámetros y corregirlos antes de que salgan de tolerancias (p.ej.: láseres, UM/cGy, sistema de imagen, etc.). | Controles de calidad diarios que permiten identificar variaciones lentas y continuas de las referencias y corregirlas antes de que se salgan de tolerancias (p.ej.: láseres, UM/cGy, sistema de imagen, etc.). | Normal | FALSE | CON
23 | 74 | RF-CON-002 | Controles de calidad diarios que permiten identificar derivas en parámetros y corregirlos antes de que salgan de tolerancias (p.ej.: láseres, UM/cGy, sistema de imagen, etc.). | Controles de calidad diarios que permiten identificar variaciones lentas y continuas de las referencias y corregirlas antes de que se salgan de tolerancias (p.ej.: láseres, UM/cGy, sistema de imagen, etc.). | Normal | FALSE | CON
24 | 78 | RF-CON-002 | Controles de calidad diarios que permiten identificar derivas en parámetros y corregirlos antes de que salgan de tolerancias (p.ej.: láseres, UM/cGy, sistema de imagen, etc.). | Controles de calidad diarios que permiten identificar variaciones lentas y continuas de las referencias y corregirlas antes de que se salgan de tolerancias (p.ej.: láseres, UM/cGy, sistema de imagen, etc.). | Normal | FALSE | CON
25 | 91 | RF-CON-002 | Controles de calidad diarios que permiten identificar derivas en parámetros y corregirlos antes de que salgan de tolerancias (p.ej.: láseres, UM/cGy, sistema de imagen, etc.). | Controles de calidad diarios que permiten identificar variaciones lentas y continuas de las referencias y corregirlas antes de que se salgan de tolerancias (p.ej.: láseres, UM/cGy, sistema de imagen, etc.). | Normal | FALSE | CON
26 | 92 | RF-CON-002 | Controles de calidad diarios que permiten identificar derivas en parámetros y corregirlos antes de que salgan de tolerancias (p.ej.: láseres, UM/cGy, sistema de imagen, etc.). | Controles de calidad diarios que permiten identificar variaciones lentas y continuas de las referencias y corregirlas antes de que se salgan de tolerancias (p.ej.: láseres, UM/cGy, sistema de imagen, etc.). | Normal | FALSE | CON
27 | 95 | RF-CON-002 | Controles de calidad diarios que permiten identificar derivas en parámetros y corregirlos antes de que salgan de tolerancias (p.ej.: láseres, UM/cGy, sistema de imagen, etc.). | Controles de calidad diarios que permiten identificar variaciones lentas y continuas de las referencias y corregirlas antes de que se salgan de tolerancias (p.ej.: láseres, UM/cGy, sistema de imagen, etc.). | Normal | FALSE | CON
28 | 96 | RF-CON-002 | Controles de calidad diarios que permiten identificar derivas en parámetros y corregirlos antes de que salgan de tolerancias (p.ej.: láseres, UM/cGy, sistema de imagen, etc.). | Controles de calidad diarios que permiten identificar variaciones lentas y continuas de las referencias y corregirlas antes de que se salgan de tolerancias (p.ej.: láseres, UM/cGy, sistema de imagen, etc.). | Normal | FALSE | CON
29 | 99 | RF-CON-002 | Controles de calidad diarios que permiten identificar derivas en parámetros y corregirlos antes de que salgan de tolerancias (p.ej.: láseres, UM/cGy, sistema de imagen, etc.). | Controles de calidad diarios que permiten identificar variaciones lentas y continuas de las referencias y corregirlas antes de que se salgan de tolerancias (p.ej.: láseres, UM/cGy, sistema de imagen, etc.). | Normal | FALSE | CON
30 | 100 | RF-CON-002 | Controles de calidad diarios que permiten identificar derivas en parámetros y corregirlos antes de que salgan de tolerancias (p.ej.: láseres, UM/cGy, sistema de imagen, etc.). | Controles de calidad diarios que permiten identificar variaciones lentas y continuas de las referencias y corregirlas antes de que se salgan de tolerancias (p.ej.: láseres, UM/cGy, sistema de imagen, etc.). | Normal | FALSE | CON
31 | 2 | RF-DEC-001 | Protocolos clínicos. | Protocolos clínicos escritos que avalen y formalicen los procedimientos de trabajo. | Normal | FALSE | DEC
32 | 3 | RF-DEC-001 | Protocolos clínicos. | Protocolos clínicos escritos que avalen y formalicen los procedimientos de trabajo. | Normal | FALSE | DEC
33 | 4 | RF-DEC-001 | Protocolos clínicos. | Protocolos clínicos escritos que avalen y formalicen los procedimientos de trabajo. | Normal | FALSE | DEC
34 | 5 | RF-DEC-001 | Protocolos clínicos. | Protocolos clínicos escritos que avalen y formalicen los procedimientos de trabajo. | Normal | FALSE | DEC
35 | 8 | RF-DEC-001 | Protocolos clínicos. | Protocolos clínicos escritos que avalen y formalicen los procedimientos de trabajo. | Normal | FALSE | DEC
36 | 39 | RF-DEC-001 | Protocolos clínicos. | Protocolos clínicos escritos que avalen y formalicen los procedimientos de trabajo. | Normal | FALSE | DEC
37 | 40 | RF-DEC-001 | Protocolos clínicos. | Protocolos clínicos escritos que avalen y formalicen los procedimientos de trabajo. | Normal | FALSE | DEC
38 | 57 | RF-DEC-001 | Protocolos clínicos. | Protocolos clínicos escritos que avalen y formalicen los procedimientos de trabajo. | Normal | FALSE | DEC
39 | 66 | RF-DEC-001 | Protocolos clínicos. | Protocolos clínicos escritos que avalen y formalicen los procedimientos de trabajo. | Normal | FALSE | DEC
40 | 2 | RF-DEC-002 | Plantillas automáticas de prescripción. | Plantillas de prescripción que cargan automáticamente los volúmenes y sus nombres estandarizados para su delineación, así como los objetivos de dosis. Si se realiza mediante protocolo sin automatismo la robustez se reduciría a Normal. | Robusta | FALSE | DEC
41 | 3 | RF-DEC-002 | Plantillas automáticas de prescripción. | Plantillas de prescripción que cargan automáticamente los volúmenes y sus nombres estandarizados para su delineación, así como los objetivos de dosis. Si se realiza mediante protocolo sin automatismo la robustez se reduciría a Normal. | Robusta | FALSE | DEC
42 | 4 | RF-DEC-002 | Plantillas automáticas de prescripción. | Plantillas de prescripción que cargan automáticamente los volúmenes y sus nombres estandarizados para su delineación, así como los objetivos de dosis. Si se realiza mediante protocolo sin automatismo la robustez se reduciría a Normal. | Robusta | FALSE | DEC
43 | 7 | RF-DEC-002 | Plantillas automáticas de prescripción. | Plantillas de prescripción que cargan automáticamente los volúmenes y sus nombres estandarizados para su delineación, así como los objetivos de dosis. Si se realiza mediante protocolo sin automatismo la robustez se reduciría a Normal. | Robusta | FALSE | DEC
44 | 10 | RF-DEC-002 | Plantillas automáticas de prescripción. | Plantillas de prescripción que cargan automáticamente los volúmenes y sus nombres estandarizados para su delineación, así como los objetivos de dosis. Si se realiza mediante protocolo sin automatismo la robustez se reduciría a Normal. | Robusta | FALSE | DEC
45 | 32 | RF-DEC-002 | Plantillas automáticas de prescripción. | Plantillas de prescripción que cargan automáticamente los volúmenes y sus nombres estandarizados para su delineación, así como los objetivos de dosis. Si se realiza mediante protocolo sin automatismo la robustez se reduciría a Normal. | Robusta | FALSE | DEC
46 | 33 | RF-DEC-002 | Plantillas automáticas de prescripción. | Plantillas de prescripción que cargan automáticamente los volúmenes y sus nombres estandarizados para su delineación, así como los objetivos de dosis. Si se realiza mediante protocolo sin automatismo la robustez se reduciría a Normal. | Robusta | FALSE | DEC
47 | 35 | RF-DEC-002 | Plantillas automáticas de prescripción. | Plantillas de prescripción que cargan automáticamente los volúmenes y sus nombres estandarizados para su delineación, así como los objetivos de dosis. Si se realiza mediante protocolo sin automatismo la robustez se reduciría a Normal. | Robusta | FALSE | DEC
48 | 36 | RF-DEC-002 | Plantillas automáticas de prescripción. | Plantillas de prescripción que cargan automáticamente los volúmenes y sus nombres estandarizados para su delineación, así como los objetivos de dosis. Si se realiza mediante protocolo sin automatismo la robustez se reduciría a Normal. | Robusta | FALSE | DEC
49 | 39 | RF-DEC-002 | Plantillas automáticas de prescripción. | Plantillas de prescripción que cargan automáticamente los volúmenes y sus nombres estandarizados para su delineación, así como los objetivos de dosis. Si se realiza mediante protocolo sin automatismo la robustez se reduciría a Normal. | Robusta | FALSE | DEC
50 | 1 | RF-DEC-003 | Sistema integrado en el que se pueda consultar toda la información asociada al paciente. | Sistema integrado en la red de radioterapia (OIS) en el que se pueda consultar toda la información asociada al paciente que puede incluir imágenes e historia clínica. | Normal | FALSE | DEC
51 | 6 | RF-DEC-003 | Sistema integrado en el que se pueda consultar toda la información asociada al paciente. | Sistema integrado en la red de radioterapia (OIS) en el que se pueda consultar toda la información asociada al paciente que puede incluir imágenes e historia clínica. | Normal | FALSE | DEC
52 | 7 | RF-DEC-003 | Sistema integrado en el que se pueda consultar toda la información asociada al paciente. | Sistema integrado en la red de radioterapia (OIS) en el que se pueda consultar toda la información asociada al paciente que puede incluir imágenes e historia clínica. | Normal | FALSE | DEC
53 | 49 | RF-DEF-001 | Establecer usuarios con contraseña y perfil para que nadie sin autorización y formación adecuada pueda cambiar inadvertidamente parámetros del TPS. | Establecer usuarios con contraseña y perfil para que nadie sin autorización y formación adecuada pueda cambiar inadvertidamente parámetros del TPS. | Normal | FALSE | DEF
54 | 102 | RF-DEL-001 | Procedimiento de trabajo por el que se establece incluir en el nombre de los volúmenes a tratar la localización anatómica. (Ejemplo: PTV1_dorsal, PTV2_lumbar,etc.). | Procedimiento de trabajo por el que se establece incluir en el nombre de los volúmenes a tratar la localización anatómica. (Ejemplo: PTV1_dorsal, PTV2_lumbar,etc.). | Normal | FALSE | DEL
55 | 32 | RF-DEL-002 | Herramienta de autosegmentación o delineación automática. | Herramienta de autosegmentación o delineación automática. | Robusta | FALSE | DEL
56 | 33 | RF-DEL-002 | Herramienta de autosegmentación o delineación automática. | Herramienta de autosegmentación o delineación automática. | Robusta | FALSE | DEL
57 | 35 | RF-DEL-003 | Protocolos o guías de delimitación y márgenes por localización para los volúmenes de tratamiento. | Protocolos o guías de delimitación y márgenes por localización para los volúmenes de tratamiento. | Normal | FALSE | DEL
58 | 36 | RF-DEL-003 | Protocolos o guías de delimitación y márgenes por localización para los volúmenes de tratamiento. | Protocolos o guías de delimitación y márgenes por localización para los volúmenes de tratamiento. | Normal | FALSE | DEL
59 | 37 | RF-DEL-003 | Protocolos o guías de delimitación y márgenes por localización para los volúmenes de tratamiento. | Protocolos o guías de delimitación y márgenes por localización para los volúmenes de tratamiento. | Normal | FALSE | DEL
60 | 1 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
61 | 2 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
62 | 3 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
63 | 4 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
64 | 5 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
65 | 6 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
66 | 7 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
67 | 8 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
68 | 9 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
69 | 10 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
70 | 12 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
71 | 13 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
72 | 14 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
73 | 15 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
74 | 16 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
75 | 17 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
76 | 19 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
77 | 20 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
78 | 21 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
79 | 22 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
80 | 23 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
81 | 24 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
82 | 25 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
83 | 26 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
84 | 27 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
85 | 29 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
86 | 30 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
87 | 31 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
88 | 32 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
89 | 33 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
90 | 34 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
91 | 35 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
92 | 36 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
93 | 37 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
94 | 38 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
95 | 39 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
96 | 40 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
97 | 41 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
98 | 42 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
99 | 43 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
100 | 44 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
101 | 45 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
102 | 46 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
103 | 47 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
104 | 48 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
105 | 49 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
106 | 50 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
107 | 55 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
108 | 58 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
109 | 59 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
110 | 60 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
111 | 61 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
112 | 62 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
113 | 63 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
114 | 64 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
115 | 65 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
116 | 66 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
117 | 67 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
118 | 69 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
119 | 72 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
120 | 73 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
121 | 76 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
122 | 77 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
123 | 79 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
124 | 80 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
125 | 83 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
126 | 84 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
127 | 85 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
128 | 86 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
129 | 88 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
130 | 89 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
131 | 90 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
132 | 93 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
133 | 94 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
134 | 97 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
135 | 98 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
136 | 101 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
137 | 102 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
138 | 103 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
139 | 104 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
140 | 105 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
141 | 106 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
142 | 107 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
143 | 108 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
144 | 109 | RF-DEV-001 | Mantener la carga de trabajo moderada. | Mantener la carga de trabajo moderada, esto es, aquella carga que permite realizar las tareas en el momento y orden adecuados, consultando la información necesaria y con tiempo para asegurarse de que se está realizando correctamente. | Normal | FALSE | DEV
145 | 1 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
146 | 2 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
147 | 3 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
148 | 4 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
149 | 5 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
150 | 6 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
151 | 7 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
152 | 8 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
153 | 9 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
154 | 10 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
155 | 12 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
156 | 13 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
157 | 14 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
158 | 15 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
159 | 16 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
160 | 17 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
161 | 19 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
162 | 20 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
163 | 21 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
164 | 22 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
165 | 23 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
166 | 24 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
167 | 25 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
168 | 26 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
169 | 27 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
170 | 29 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
171 | 30 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
172 | 31 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
173 | 32 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
174 | 33 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
175 | 34 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
176 | 35 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
177 | 36 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
178 | 37 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
179 | 38 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
180 | 39 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
181 | 40 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
182 | 41 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
183 | 42 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
184 | 43 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
185 | 44 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
186 | 45 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
187 | 46 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
188 | 47 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
189 | 48 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
190 | 49 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
191 | 50 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
192 | 55 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
193 | 58 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
194 | 59 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
195 | 60 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
196 | 61 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
197 | 62 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
198 | 63 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
199 | 64 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
200 | 65 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
201 | 66 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
202 | 67 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
203 | 69 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
204 | 72 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
205 | 73 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
206 | 76 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
207 | 77 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
208 | 79 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
209 | 80 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
210 | 83 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
211 | 84 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
212 | 85 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
213 | 86 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
214 | 88 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
215 | 89 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
216 | 90 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
217 | 93 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
218 | 94 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
219 | 97 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
220 | 98 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
221 | 101 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
222 | 102 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
223 | 103 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
224 | 104 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
225 | 105 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
226 | 106 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
227 | 107 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
228 | 108 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
229 | 109 | RF-DEV-002 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones. | Normal | FALSE | DEV
230 | 40 | RF-DEV-003 | Procedimiento para implementar cambios en los tratamientos. | Procedimiento para implementar cambios en los tratamientos. | Normal | FALSE | DEV
231 | 53 | RF-DEV-003 | Procedimiento para implementar cambios en los tratamientos. | Procedimiento para implementar cambios en los tratamientos. | Normal | FALSE | DEV
232 | 54 | RF-DEV-003 | Procedimiento para implementar cambios en los tratamientos. | Procedimiento para implementar cambios en los tratamientos. | Normal | FALSE | DEV
233 | 81 | RF-DEV-003 | Procedimiento para implementar cambios en los tratamientos. | Procedimiento para implementar cambios en los tratamientos. | Normal | FALSE | DEV
234 | 82 | RF-DEV-003 | Procedimiento para implementar cambios en los tratamientos. | Procedimiento para implementar cambios en los tratamientos. | Normal | FALSE | DEV
235 | 2 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
236 | 10 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
237 | 11 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
238 | 12 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
239 | 13 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
240 | 14 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
241 | 15 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
242 | 16 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
243 | 17 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
244 | 19 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
245 | 22 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
246 | 23 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
247 | 24 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
248 | 25 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
249 | 26 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
250 | 27 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
251 | 31 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
252 | 32 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
253 | 33 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
254 | 35 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
255 | 36 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
256 | 37 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
257 | 41 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
258 | 42 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
259 | 43 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
260 | 44 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
261 | 45 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
262 | 47 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
263 | 48 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
264 | 49 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
265 | 50 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
266 | 51 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
267 | 53 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
268 | 54 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
269 | 57 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
270 | 58 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
271 | 59 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
272 | 61 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
273 | 62 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
274 | 63 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
275 | 66 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
276 | 69 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
277 | 72 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
278 | 76 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
279 | 77 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
280 | 79 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
281 | 85 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
282 | 87 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
283 | 88 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
284 | 89 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
285 | 90 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
286 | 93 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
287 | 94 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
288 | 97 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
289 | 98 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
290 | 101 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
291 | 103 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
292 | 106 | RF-DEV-004 | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Capacitación y formación de profesionales implicados. | Blanda | FALSE | DEV
293 | 105 | RF-DEV-005 | Procedimiento para reanudar el tratamiento cuando hay una interrupción del mismo. | Procedimiento para reanudar el tratamiento cuando hay una interrupción del mismo. | Normal | FALSE | DEV
294 | 106 | RF-DEV-005 | Procedimiento para reanudar el tratamiento cuando hay una interrupción del mismo. | Procedimiento para reanudar el tratamiento cuando hay una interrupción del mismo. | Normal | FALSE | DEV
295 | 1 | RF-DEV-006 | Utilización de un flujo automático de trabajo en la red de radioterapia. | Utilización de un flujo automático de trabajo en la red de radioterapia que permite la concatenación de actividades asociadas al tratamiento de un paciente. Puede incluir la consulta de datos e imágenes de historia clínica. | Normal | FALSE | DEV
296 | 34 | RF-DEV-006 | Utilización de un flujo automático de trabajo en la red de radioterapia. | Utilización de un flujo automático de trabajo en la red de radioterapia que permite la concatenación de actividades asociadas al tratamiento de un paciente. Puede incluir la consulta de datos e imágenes de historia clínica. | Normal | FALSE | DEV
297 | 60 | RF-DEV-006 | Utilización de un flujo automático de trabajo en la red de radioterapia. | Utilización de un flujo automático de trabajo en la red de radioterapia que permite la concatenación de actividades asociadas al tratamiento de un paciente. Puede incluir la consulta de datos e imágenes de historia clínica. | Normal | FALSE | DEV
298 | 52 | RF-DEV-007 | Acceso a las alertas del fabricante acerca de fallos en el TPS. | Acceso a las alertas del fabricante acerca de fallos en el TPS que permite adaptar los procedimientos de planificación para evitar dichos errores. | Blanda | FALSE | DEV
299 | 65 | RF-IDE-001 | Procedimiento por el que se inserta la fotografía del paciente en la hoja de tratamiento que elabora el ORT al finalizar la prescripción clínica del tratamiento. | Procedimiento por el que se inserta la fotografía del paciente en la hoja de tratamiento que elabora el ORT al finalizar la prescripción clínica del tratamiento. | Normal | FALSE | IDE
300 | 83 | RF-IDE-001 | Procedimiento por el que se inserta la fotografía del paciente en la hoja de tratamiento que elabora el ORT al finalizar la prescripción clínica del tratamiento. | Procedimiento por el que se inserta la fotografía del paciente en la hoja de tratamiento que elabora el ORT al finalizar la prescripción clínica del tratamiento. | Normal | FALSE | IDE
301 | 13 | RF-IDE-002 | Procedimiento por el que se inserta la fotografía de posicionamiento del paciente en la hoja de tratamiento electrónica. | Procedimiento por el que se inserta la fotografía de posicionamiento del paciente en la hoja de tratamiento electrónica. | Normal | FALSE | IDE
302 | 26 | RF-IDE-002 | Procedimiento por el que se inserta la fotografía de posicionamiento del paciente en la hoja de tratamiento electrónica. | Procedimiento por el que se inserta la fotografía de posicionamiento del paciente en la hoja de tratamiento electrónica. | Normal | FALSE | IDE
303 | 27 | RF-IDE-002 | Procedimiento por el que se inserta la fotografía de posicionamiento del paciente en la hoja de tratamiento electrónica. | Procedimiento por el que se inserta la fotografía de posicionamiento del paciente en la hoja de tratamiento electrónica. | Normal | FALSE | IDE
304 | 64 | RF-IDE-002 | Procedimiento por el que se inserta la fotografía de posicionamiento del paciente en la hoja de tratamiento electrónica. | Procedimiento por el que se inserta la fotografía de posicionamiento del paciente en la hoja de tratamiento electrónica. | Normal | FALSE | IDE
305 | 65 | RF-IDE-002 | Procedimiento por el que se inserta la fotografía de posicionamiento del paciente en la hoja de tratamiento electrónica. | Procedimiento por el que se inserta la fotografía de posicionamiento del paciente en la hoja de tratamiento electrónica. | Normal | FALSE | IDE
306 | 66 | RF-IDE-002 | Procedimiento por el que se inserta la fotografía de posicionamiento del paciente en la hoja de tratamiento electrónica. | Procedimiento por el que se inserta la fotografía de posicionamiento del paciente en la hoja de tratamiento electrónica. | Normal | FALSE | IDE
307 | 67 | RF-IDE-002 | Procedimiento por el que se inserta la fotografía de posicionamiento del paciente en la hoja de tratamiento electrónica. | Procedimiento por el que se inserta la fotografía de posicionamiento del paciente en la hoja de tratamiento electrónica. | Normal | FALSE | IDE
308 | 69 | RF-IDE-002 | Procedimiento por el que se inserta la fotografía de posicionamiento del paciente en la hoja de tratamiento electrónica. | Procedimiento por el que se inserta la fotografía de posicionamiento del paciente en la hoja de tratamiento electrónica. | Normal | FALSE | IDE
309 | 73 | RF-IDE-002 | Procedimiento por el que se inserta la fotografía de posicionamiento del paciente en la hoja de tratamiento electrónica. | Procedimiento por el que se inserta la fotografía de posicionamiento del paciente en la hoja de tratamiento electrónica. | Normal | FALSE | IDE
310 | 83 | RF-IDE-002 | Procedimiento por el que se inserta la fotografía de posicionamiento del paciente en la hoja de tratamiento electrónica. | Procedimiento por el que se inserta la fotografía de posicionamiento del paciente en la hoja de tratamiento electrónica. | Normal | FALSE | IDE
311 | 84 | RF-IDE-002 | Procedimiento por el que se inserta la fotografía de posicionamiento del paciente en la hoja de tratamiento electrónica. | Procedimiento por el que se inserta la fotografía de posicionamiento del paciente en la hoja de tratamiento electrónica. | Normal | FALSE | IDE
312 | 85 | RF-IDE-002 | Procedimiento por el que se inserta la fotografía de posicionamiento del paciente en la hoja de tratamiento electrónica. | Procedimiento por el que se inserta la fotografía de posicionamiento del paciente en la hoja de tratamiento electrónica. | Normal | FALSE | IDE
313 | 86 | RF-IDE-002 | Procedimiento por el que se inserta la fotografía de posicionamiento del paciente en la hoja de tratamiento electrónica. | Procedimiento por el que se inserta la fotografía de posicionamiento del paciente en la hoja de tratamiento electrónica. | Normal | FALSE | IDE
314 | 88 | RF-IDE-002 | Procedimiento por el que se inserta la fotografía de posicionamiento del paciente en la hoja de tratamiento electrónica. | Procedimiento por el que se inserta la fotografía de posicionamiento del paciente en la hoja de tratamiento electrónica. | Normal | FALSE | IDE
315 | 90 | RF-IDE-002 | Procedimiento por el que se inserta la fotografía de posicionamiento del paciente en la hoja de tratamiento electrónica. | Procedimiento por el que se inserta la fotografía de posicionamiento del paciente en la hoja de tratamiento electrónica. | Normal | FALSE | IDE
316 | 94 | RF-IDE-002 | Procedimiento por el que se inserta la fotografía de posicionamiento del paciente en la hoja de tratamiento electrónica. | Procedimiento por el que se inserta la fotografía de posicionamiento del paciente en la hoja de tratamiento electrónica. | Normal | FALSE | IDE
317 | 1 | RF-IDE-003 | Existencia de una fotografía del paciente realizada en una etapa previa. | Existencia de una fotografía del paciente realizada en una etapa previa. | Normal | FALSE | IDE
318 | 6 | RF-IDE-003 | Existencia de una fotografía del paciente realizada en una etapa previa. | Existencia de una fotografía del paciente realizada en una etapa previa. | Normal | FALSE | IDE
319 | 9 | RF-IDE-003 | Existencia de una fotografía del paciente realizada en una etapa previa. | Existencia de una fotografía del paciente realizada en una etapa previa. | Normal | FALSE | IDE
320 | 64 | RF-IDE-003 | Existencia de una fotografía del paciente realizada en una etapa previa. | Existencia de una fotografía del paciente realizada en una etapa previa. | Normal | FALSE | IDE
321 | 84 | RF-IDE-003 | Existencia de una fotografía del paciente realizada en una etapa previa. | Existencia de una fotografía del paciente realizada en una etapa previa. | Normal | FALSE | IDE
322 | 1 | RF-IDE-004 | Comprobación de la identidad del paciente mediante sistemas electrónicos de identificación. | Comprobación de la identidad del paciente mediante sistemas electrónicos de identificación. | Robusta | FALSE | IDE
323 | 64 | RF-IDE-004 | Comprobación de la identidad del paciente mediante sistemas electrónicos de identificación. | Comprobación de la identidad del paciente mediante sistemas electrónicos de identificación. | Robusta | FALSE | IDE
324 | 16 | RF-LOC-001 | Comprobación de los accesorios de inmovilización antes de su uso. | Comprobación de los accesorios de inmovilización antes de su uso. | Normal | FALSE | LOC
325 | 68 | RF-LOC-001 | Comprobación de los accesorios de inmovilización antes de su uso. | Comprobación de los accesorios de inmovilización antes de su uso. | Normal | FALSE | LOC
326 | 87 | RF-LOC-001 | Comprobación de los accesorios de inmovilización antes de su uso. | Comprobación de los accesorios de inmovilización antes de su uso. | Normal | FALSE | LOC
327 | 10 | RF-LOC-002 | Protocolo para la obtención de imágenes y ficha de simulación. | Protocolo y ficha para el posicionamiento, inmovilización y adquisición de imágenes para la planificación del tratamiento. | Normal | FALSE | LOC
328 | 11 | RF-LOC-002 | Protocolo para la obtención de imágenes y ficha de simulación. | Protocolo y ficha para el posicionamiento, inmovilización y adquisición de imágenes para la planificación del tratamiento. | Normal | FALSE | LOC
329 | 12 | RF-LOC-002 | Protocolo para la obtención de imágenes y ficha de simulación. | Protocolo y ficha para el posicionamiento, inmovilización y adquisición de imágenes para la planificación del tratamiento. | Normal | FALSE | LOC
330 | 13 | RF-LOC-002 | Protocolo para la obtención de imágenes y ficha de simulación. | Protocolo y ficha para el posicionamiento, inmovilización y adquisición de imágenes para la planificación del tratamiento. | Normal | FALSE | LOC
331 | 14 | RF-LOC-002 | Protocolo para la obtención de imágenes y ficha de simulación. | Protocolo y ficha para el posicionamiento, inmovilización y adquisición de imágenes para la planificación del tratamiento. | Normal | FALSE | LOC
332 | 15 | RF-LOC-002 | Protocolo para la obtención de imágenes y ficha de simulación. | Protocolo y ficha para el posicionamiento, inmovilización y adquisición de imágenes para la planificación del tratamiento. | Normal | FALSE | LOC
333 | 17 | RF-LOC-002 | Protocolo para la obtención de imágenes y ficha de simulación. | Protocolo y ficha para el posicionamiento, inmovilización y adquisición de imágenes para la planificación del tratamiento. | Normal | FALSE | LOC
334 | 19 | RF-LOC-002 | Protocolo para la obtención de imágenes y ficha de simulación. | Protocolo y ficha para el posicionamiento, inmovilización y adquisición de imágenes para la planificación del tratamiento. | Normal | FALSE | LOC
335 | 21 | RF-LOC-002 | Protocolo para la obtención de imágenes y ficha de simulación. | Protocolo y ficha para el posicionamiento, inmovilización y adquisición de imágenes para la planificación del tratamiento. | Normal | FALSE | LOC
336 | 23 | RF-LOC-002 | Protocolo para la obtención de imágenes y ficha de simulación. | Protocolo y ficha para el posicionamiento, inmovilización y adquisición de imágenes para la planificación del tratamiento. | Normal | FALSE | LOC
337 | 24 | RF-LOC-002 | Protocolo para la obtención de imágenes y ficha de simulación. | Protocolo y ficha para el posicionamiento, inmovilización y adquisición de imágenes para la planificación del tratamiento. | Normal | FALSE | LOC
338 | 27 | RF-LOC-002 | Protocolo para la obtención de imágenes y ficha de simulación. | Protocolo y ficha para el posicionamiento, inmovilización y adquisición de imágenes para la planificación del tratamiento. | Normal | FALSE | LOC
339 | 29 | RF-LOC-002 | Protocolo para la obtención de imágenes y ficha de simulación. | Protocolo y ficha para el posicionamiento, inmovilización y adquisición de imágenes para la planificación del tratamiento. | Normal | FALSE | LOC
340 | 110 | RF-LOC-002 | Protocolo para la obtención de imágenes y ficha de simulación. | Protocolo y ficha para el posicionamiento, inmovilización y adquisición de imágenes para la planificación del tratamiento. | Normal | FALSE | LOC
341 | 44 | RF-LOC-003 | Procedimiento por el que se incluye en la ficha de tratamiento (en papel o electrónica) advertencias sobre circunstancias especiales como posicionamientos no habituales, posibilidad de movimiento del paciente, prótesis, contraste, bolus, etc. | Procedimiento por el que se incluye en la ficha de tratamiento (en papel o electrónica) advertencias sobre circunstancias especiales como posicionamientos no habituales, posibilidad de movimiento del paciente, prótesis, contraste, bolus, etc. | Normal | FALSE | LOC
342 | 62 | RF-LOC-003 | Procedimiento por el que se incluye en la ficha de tratamiento (en papel o electrónica) advertencias sobre circunstancias especiales como posicionamientos no habituales, posibilidad de movimiento del paciente, prótesis, contraste, bolus, etc. | Procedimiento por el que se incluye en la ficha de tratamiento (en papel o electrónica) advertencias sobre circunstancias especiales como posicionamientos no habituales, posibilidad de movimiento del paciente, prótesis, contraste, bolus, etc. | Normal | FALSE | LOC
343 | 66 | RF-LOC-003 | Procedimiento por el que se incluye en la ficha de tratamiento (en papel o electrónica) advertencias sobre circunstancias especiales como posicionamientos no habituales, posibilidad de movimiento del paciente, prótesis, contraste, bolus, etc. | Procedimiento por el que se incluye en la ficha de tratamiento (en papel o electrónica) advertencias sobre circunstancias especiales como posicionamientos no habituales, posibilidad de movimiento del paciente, prótesis, contraste, bolus, etc. | Normal | FALSE | LOC
344 | 85 | RF-LOC-003 | Procedimiento por el que se incluye en la ficha de tratamiento (en papel o electrónica) advertencias sobre circunstancias especiales como posicionamientos no habituales, posibilidad de movimiento del paciente, prótesis, contraste, bolus, etc. | Procedimiento por el que se incluye en la ficha de tratamiento (en papel o electrónica) advertencias sobre circunstancias especiales como posicionamientos no habituales, posibilidad de movimiento del paciente, prótesis, contraste, bolus, etc. | Normal | FALSE | LOC
345 | 16 | RF-LOC-004 | Procedimiento establecido para la compra y revisión de los inmovilizadores. | Procedimiento establecido para la compra y revisión de los inmovilizadores. | Normal | FALSE | LOC
346 | 68 | RF-LOC-004 | Procedimiento establecido para la compra y revisión de los inmovilizadores. | Procedimiento establecido para la compra y revisión de los inmovilizadores. | Normal | FALSE | LOC
347 | 10 | RF-LOC-005 | Revisión del TSRTyD y/o de enfermería, antes de hacer el TC, de los datos para el mismo. | Revisión del TSRTyD y/o de enfermería, antes de hacer el TC, de los datos para el mismo. | Normal | FALSE | LOC
348 | 11 | RF-LOC-005 | Revisión del TSRTyD y/o de enfermería, antes de hacer el TC, de los datos para el mismo. | Revisión del TSRTyD y/o de enfermería, antes de hacer el TC, de los datos para el mismo. | Normal | FALSE | LOC
349 | 12 | RF-LOC-005 | Revisión del TSRTyD y/o de enfermería, antes de hacer el TC, de los datos para el mismo. | Revisión del TSRTyD y/o de enfermería, antes de hacer el TC, de los datos para el mismo. | Normal | FALSE | LOC
350 | 13 | RF-LOC-005 | Revisión del TSRTyD y/o de enfermería, antes de hacer el TC, de los datos para el mismo. | Revisión del TSRTyD y/o de enfermería, antes de hacer el TC, de los datos para el mismo. | Normal | FALSE | LOC
351 | 14 | RF-LOC-005 | Revisión del TSRTyD y/o de enfermería, antes de hacer el TC, de los datos para el mismo. | Revisión del TSRTyD y/o de enfermería, antes de hacer el TC, de los datos para el mismo. | Normal | FALSE | LOC
352 | 15 | RF-LOC-005 | Revisión del TSRTyD y/o de enfermería, antes de hacer el TC, de los datos para el mismo. | Revisión del TSRTyD y/o de enfermería, antes de hacer el TC, de los datos para el mismo. | Normal | FALSE | LOC
353 | 17 | RF-LOC-005 | Revisión del TSRTyD y/o de enfermería, antes de hacer el TC, de los datos para el mismo. | Revisión del TSRTyD y/o de enfermería, antes de hacer el TC, de los datos para el mismo. | Normal | FALSE | LOC
354 | 19 | RF-LOC-005 | Revisión del TSRTyD y/o de enfermería, antes de hacer el TC, de los datos para el mismo. | Revisión del TSRTyD y/o de enfermería, antes de hacer el TC, de los datos para el mismo. | Normal | FALSE | LOC
355 | 21 | RF-LOC-005 | Revisión del TSRTyD y/o de enfermería, antes de hacer el TC, de los datos para el mismo. | Revisión del TSRTyD y/o de enfermería, antes de hacer el TC, de los datos para el mismo. | Normal | FALSE | LOC
356 | 23 | RF-LOC-005 | Revisión del TSRTyD y/o de enfermería, antes de hacer el TC, de los datos para el mismo. | Revisión del TSRTyD y/o de enfermería, antes de hacer el TC, de los datos para el mismo. | Normal | FALSE | LOC
357 | 24 | RF-LOC-005 | Revisión del TSRTyD y/o de enfermería, antes de hacer el TC, de los datos para el mismo. | Revisión del TSRTyD y/o de enfermería, antes de hacer el TC, de los datos para el mismo. | Normal | FALSE | LOC
358 | 27 | RF-LOC-005 | Revisión del TSRTyD y/o de enfermería, antes de hacer el TC, de los datos para el mismo. | Revisión del TSRTyD y/o de enfermería, antes de hacer el TC, de los datos para el mismo. | Normal | FALSE | LOC
359 | 29 | RF-LOC-005 | Revisión del TSRTyD y/o de enfermería, antes de hacer el TC, de los datos para el mismo. | Revisión del TSRTyD y/o de enfermería, antes de hacer el TC, de los datos para el mismo. | Normal | FALSE | LOC
360 | 11 | RF-LOC-006 | Entregar al paciente información sobre cómo debe prepararse para la obtención de imágenes y/o su tratamiento. | Entregar al paciente información (escrita, vídeos, etc.) sobre cómo debe prepararse para la obtención de imágenes y/o su tratamiento. Esta información se puede complementar con una llamada o recordatorio. | Blanda | FALSE | LOC
361 | 21 | RF-LOC-006 | Entregar al paciente información sobre cómo debe prepararse para la obtención de imágenes y/o su tratamiento. | Entregar al paciente información (escrita, vídeos, etc.) sobre cómo debe prepararse para la obtención de imágenes y/o su tratamiento. Esta información se puede complementar con una llamada o recordatorio. | Blanda | FALSE | LOC
362 | 93 | RF-LOC-006 | Entregar al paciente información sobre cómo debe prepararse para la obtención de imágenes y/o su tratamiento. | Entregar al paciente información (escrita, vídeos, etc.) sobre cómo debe prepararse para la obtención de imágenes y/o su tratamiento. Esta información se puede complementar con una llamada o recordatorio. | Blanda | FALSE | LOC
363 | 31 | RF-LOC-007 | Disponer de protocolos para la realización de fusión de imágenes por localización anatómica. | Disponer de protocolos para la realización de fusión de imágenes por localización anatómica. | Normal | FALSE | LOC
364 | 76 | RF-LOC-007 | Disponer de protocolos para la realización de fusión de imágenes por localización anatómica. | Disponer de protocolos para la realización de fusión de imágenes por localización anatómica. | Normal | FALSE | LOC
365 | 41 | RF-LOC-008 | Etiquetar de forma clara por parte del ORT el estudio correcto para planificación. | Etiquetar de forma clara por parte del ORT el estudio correcto para planificación. | Normal | FALSE | LOC
366 | 30 | RF-LOC-008 | Etiquetar de forma clara por parte del ORT el estudio correcto para planificación. | Etiquetar de forma clara por parte del ORT el estudio correcto para planificación. | Normal | FALSE | LOC
367 | 55 | RF-LOC-008 | Etiquetar de forma clara por parte del ORT el estudio correcto para planificación. | Etiquetar de forma clara por parte del ORT el estudio correcto para planificación. | Normal | FALSE | LOC
368 | 25 | RF-LOC-009 | Protocolo de colocación de los elementos de control respiratorio según patología. | Protocolo de colocación de los elementos de control respiratorios según patología (mama, pulmón, etc.). | Normal | FALSE | LOC
369 | 61 | RF-LOC-009 | Protocolo de colocación de los elementos de control respiratorio según patología. | Protocolo de colocación de los elementos de control respiratorios según patología (mama, pulmón, etc.). | Normal | FALSE | LOC
370 | 94 | RF-LOC-009 | Protocolo de colocación de los elementos de control respiratorio según patología. | Protocolo de colocación de los elementos de control respiratorios según patología (mama, pulmón, etc.). | Normal | FALSE | LOC
371 | 101 | RF-LOC-009 | Protocolo de colocación de los elementos de control respiratorio según patología. | Protocolo de colocación de los elementos de control respiratorios según patología (mama, pulmón, etc.). | Normal | FALSE | LOC
372 | 94 | RF-LOC-010 | Procedimiento que consiste en tatuar la posición del sistema de seguimiento de la respiración. | Procedimiento que consiste en tatuar la posición del sistema de seguimiento de la respiración durante la etapa de adquisición de imágenes para la planificación. | Normal | FALSE | LOC
373 | 46 | RF-PLA-001 | Protocolos de planificación. | Protocolos de planificación. | Normal | FALSE | PLA
374 | 47 | RF-PLA-001 | Protocolos de planificación. | Protocolos de planificación. | Normal | FALSE | PLA
375 | 50 | RF-PLA-001 | Protocolos de planificación. | Protocolos de planificación. | Normal | FALSE | PLA
376 | 51 | RF-PLA-001 | Protocolos de planificación. | Protocolos de planificación. | Normal | FALSE | PLA
377 | 55 | RF-PLA-001 | Protocolos de planificación. | Protocolos de planificación. | Normal | FALSE | PLA
378 | 41 | RF-PLA-002 | Procedimientos para el uso del TPS. | Procedimientos para el uso (incluyendo las recomendaciones del fabricante) para el uso y modelado del TPS. Este procedimiento puede indicar los parámetros y la secuencia de pasos que deben realizarse para planificar el tratamiento. Accidente de Panamá. | Normal | FALSE | PLA
379 | 42 | RF-PLA-002 | Procedimientos para el uso del TPS. | Procedimientos para el uso (incluyendo las recomendaciones del fabricante) para el uso y modelado del TPS. Este procedimiento puede indicar los parámetros y la secuencia de pasos que deben realizarse para planificar el tratamiento. Accidente de Panamá. | Normal | FALSE | PLA
380 | 43 | RF-PLA-002 | Procedimientos para el uso del TPS. | Procedimientos para el uso (incluyendo las recomendaciones del fabricante) para el uso y modelado del TPS. Este procedimiento puede indicar los parámetros y la secuencia de pasos que deben realizarse para planificar el tratamiento. Accidente de Panamá. | Normal | FALSE | PLA
381 | 44 | RF-PLA-002 | Procedimientos para el uso del TPS. | Procedimientos para el uso (incluyendo las recomendaciones del fabricante) para el uso y modelado del TPS. Este procedimiento puede indicar los parámetros y la secuencia de pasos que deben realizarse para planificar el tratamiento. Accidente de Panamá. | Normal | FALSE | PLA
382 | 45 | RF-PLA-002 | Procedimientos para el uso del TPS. | Procedimientos para el uso (incluyendo las recomendaciones del fabricante) para el uso y modelado del TPS. Este procedimiento puede indicar los parámetros y la secuencia de pasos que deben realizarse para planificar el tratamiento. Accidente de Panamá. | Normal | FALSE | PLA
383 | 48 | RF-PLA-002 | Procedimientos para el uso del TPS. | Procedimientos para el uso (incluyendo las recomendaciones del fabricante) para el uso y modelado del TPS. Este procedimiento puede indicar los parámetros y la secuencia de pasos que deben realizarse para planificar el tratamiento. Accidente de Panamá. | Normal | FALSE | PLA
384 | 49 | RF-PLA-002 | Procedimientos para el uso del TPS. | Procedimientos para el uso (incluyendo las recomendaciones del fabricante) para el uso y modelado del TPS. Este procedimiento puede indicar los parámetros y la secuencia de pasos que deben realizarse para planificar el tratamiento. Accidente de Panamá. | Normal | FALSE | PLA
385 | 51 | RF-PLA-002 | Procedimientos para el uso del TPS. | Procedimientos para el uso (incluyendo las recomendaciones del fabricante) para el uso y modelado del TPS. Este procedimiento puede indicar los parámetros y la secuencia de pasos que deben realizarse para planificar el tratamiento. Accidente de Panamá. | Normal | FALSE | PLA
386 | 49 | RF-PLA-003 | Prohibición explícita para hacer cambios en procedimientos de uso del TPS si estos no están validados. | Prohibición explícita que refiere a prohibir la utilización del planificador en modos no autorizados o contemplados por el vendedor, como puede ser la modificación de archivos, el cambio de localización en el sistema de archivos, etc. Accidente de Panamá. | Normal | FALSE | PLA
387 | 43 | RF-PLA-004 | Asignación automática de la mesa con los valores correctos de densidad automática en el planificador. | Asignación automática de la mesa con los valores correctos de densidad automática en el planificador. | Robusta | FALSE | PLA
388 | 45 | RF-PLA-005 | Identificación automática de la fuente de imagen y asociación de la curva de conversión a densidad electrónica correspondiente. | Identificación automática de la fuente de imagen y asociación de la curva de conversión a densidad electrónica correspondiente. | Robusta | FALSE | PLA
389 | 39 | RF-PLA-006 | Procedimiento para usar plantillas automáticas de planificación. | Procedimiento para usar plantillas de planificación que carga automáticamente los objetivos de dosis para PTV y órganos de riesgo. Puede incluir la generación de volúmenes de planificación, mesa, grid de cálculo y distribución de haces. | Muy robusta | FALSE | PLA
390 | 43 | RF-PLA-006 | Procedimiento para usar plantillas automáticas de planificación. | Procedimiento para usar plantillas de planificación que carga automáticamente los objetivos de dosis para PTV y órganos de riesgo. Puede incluir la generación de volúmenes de planificación, mesa, grid de cálculo y distribución de haces. | Muy robusta | FALSE | PLA
391 | 47 | RF-PLA-006 | Procedimiento para usar plantillas automáticas de planificación. | Procedimiento para usar plantillas de planificación que carga automáticamente los objetivos de dosis para PTV y órganos de riesgo. Puede incluir la generación de volúmenes de planificación, mesa, grid de cálculo y distribución de haces. | Muy robusta | FALSE | PLA
392 | 89 | RF-SIN-001 | Uso de desplazamiento automático de la mesa. | Uso de desplazamiento automático de la mesa. | Muy robusta | FALSE | SIN
393 | 80 | RF-SIN-002 | Procedimiento por el que se establece que el TSRTyD que marca con rotulador las coordenadas al paciente es el mismo que lo tatúa. | Procedimiento por el que se establece que el TSRTyD que marca con rotulador las coordenadas al paciente es el mismo que lo tatúa. | Normal | FALSE | SIN
394 | 105 | RF-SIN-003 | Procedimiento por el que se establece una secuencia lógica de campos editada en el acelerador. | Procedimiento por el que se establece una secuencia lógica de campos editada en el acelerador. | Normal | FALSE | SIN
395 | 109 | RF-SIN-003 | Procedimiento por el que se establece una secuencia lógica de campos editada en el acelerador. | Procedimiento por el que se establece una secuencia lógica de campos editada en el acelerador. | Normal | FALSE | SIN
396 | 105 | RF-SIN-004 | Secuencia automática de irradiación de los campos de tratamiento. | Secuencia automática de campos para tratar todos sin tener que cargarlos uno a uno. | Normal | FALSE | SIN
397 | 109 | RF-SIN-004 | Secuencia automática de irradiación de los campos de tratamiento. | Secuencia automática de campos para tratar todos sin tener que cargarlos uno a uno. | Normal | FALSE | SIN
398 | 76 | RF-SIN-005 | Protocolos de IGRT por patologías. | Protocolo que incluya los parámetros de fusión adecuados, metodología de fusión y opciones para comprobar que la fusión es correcta. | Normal | FALSE | SIN
399 | 97 | RF-SIN-005 | Protocolos de IGRT por patologías. | Protocolo que incluya los parámetros de fusión adecuados, metodología de fusión y opciones para comprobar que la fusión es correcta. | Normal | FALSE | SIN
400 | 73 | RF-SIN-006 | Utilización de un campo de bolus. | Utilización de un campo de colocación con la forma del bolus sobre el paciente desde el sistema de planificación cuya simulación luminosa guíe sobre donde se ha de colocar el bolus de tratamiento. | Normal | FALSE | SIN
401 | 90 | RF-SIN-006 | Utilización de un campo de bolus. | Utilización de un campo de colocación con la forma del bolus sobre el paciente desde el sistema de planificación cuya simulación luminosa guíe sobre donde se ha de colocar el bolus de tratamiento. | Normal | FALSE | SIN
402 | 25 | RF-TTD-001 | Procedimiento por el que se establece la presencia continua de dos TSRTyDs en máquina que permite la vigilancia redundante del tratamiento. | Procedimiento por el que se establece la presencia continua de dos TSRTyDs en máquina que permite la vigilancia redundante del tratamiento, revisando continuamente los parámetros de tratamiento, cámaras de televisión e interfono. | Normal | FALSE | TTD
403 | 57 | RF-TTD-001 | Procedimiento por el que se establece la presencia continua de dos TSRTyDs en máquina que permite la vigilancia redundante del tratamiento. | Procedimiento por el que se establece la presencia continua de dos TSRTyDs en máquina que permite la vigilancia redundante del tratamiento, revisando continuamente los parámetros de tratamiento, cámaras de televisión e interfono. | Normal | FALSE | TTD
404 | 61 | RF-TTD-001 | Procedimiento por el que se establece la presencia continua de dos TSRTyDs en máquina que permite la vigilancia redundante del tratamiento. | Procedimiento por el que se establece la presencia continua de dos TSRTyDs en máquina que permite la vigilancia redundante del tratamiento, revisando continuamente los parámetros de tratamiento, cámaras de televisión e interfono. | Normal | FALSE | TTD
405 | 62 | RF-TTD-001 | Procedimiento por el que se establece la presencia continua de dos TSRTyDs en máquina que permite la vigilancia redundante del tratamiento. | Procedimiento por el que se establece la presencia continua de dos TSRTyDs en máquina que permite la vigilancia redundante del tratamiento, revisando continuamente los parámetros de tratamiento, cámaras de televisión e interfono. | Normal | FALSE | TTD
406 | 63 | RF-TTD-001 | Procedimiento por el que se establece la presencia continua de dos TSRTyDs en máquina que permite la vigilancia redundante del tratamiento. | Procedimiento por el que se establece la presencia continua de dos TSRTyDs en máquina que permite la vigilancia redundante del tratamiento, revisando continuamente los parámetros de tratamiento, cámaras de televisión e interfono. | Normal | FALSE | TTD
407 | 77 | RF-TTD-001 | Procedimiento por el que se establece la presencia continua de dos TSRTyDs en máquina que permite la vigilancia redundante del tratamiento. | Procedimiento por el que se establece la presencia continua de dos TSRTyDs en máquina que permite la vigilancia redundante del tratamiento, revisando continuamente los parámetros de tratamiento, cámaras de televisión e interfono. | Normal | FALSE | TTD
408 | 94 | RF-TTD-001 | Procedimiento por el que se establece la presencia continua de dos TSRTyDs en máquina que permite la vigilancia redundante del tratamiento. | Procedimiento por el que se establece la presencia continua de dos TSRTyDs en máquina que permite la vigilancia redundante del tratamiento, revisando continuamente los parámetros de tratamiento, cámaras de televisión e interfono. | Normal | FALSE | TTD
409 | 98 | RF-TTD-001 | Procedimiento por el que se establece la presencia continua de dos TSRTyDs en máquina que permite la vigilancia redundante del tratamiento. | Procedimiento por el que se establece la presencia continua de dos TSRTyDs en máquina que permite la vigilancia redundante del tratamiento, revisando continuamente los parámetros de tratamiento, cámaras de televisión e interfono. | Normal | FALSE | TTD
410 | 101 | RF-TTD-001 | Procedimiento por el que se establece la presencia continua de dos TSRTyDs en máquina que permite la vigilancia redundante del tratamiento. | Procedimiento por el que se establece la presencia continua de dos TSRTyDs en máquina que permite la vigilancia redundante del tratamiento, revisando continuamente los parámetros de tratamiento, cámaras de televisión e interfono. | Normal | FALSE | TTD
411 | 105 | RF-TTD-001 | Procedimiento por el que se establece la presencia continua de dos TSRTyDs en máquina que permite la vigilancia redundante del tratamiento. | Procedimiento por el que se establece la presencia continua de dos TSRTyDs en máquina que permite la vigilancia redundante del tratamiento, revisando continuamente los parámetros de tratamiento, cámaras de televisión e interfono. | Normal | FALSE | TTD
412 | 108 | RF-TTD-001 | Procedimiento por el que se establece la presencia continua de dos TSRTyDs en máquina que permite la vigilancia redundante del tratamiento. | Procedimiento por el que se establece la presencia continua de dos TSRTyDs en máquina que permite la vigilancia redundante del tratamiento, revisando continuamente los parámetros de tratamiento, cámaras de televisión e interfono. | Normal | FALSE | TTD
413 | 109 | RF-TTD-001 | Procedimiento por el que se establece la presencia continua de dos TSRTyDs en máquina que permite la vigilancia redundante del tratamiento. | Procedimiento por el que se establece la presencia continua de dos TSRTyDs en máquina que permite la vigilancia redundante del tratamiento, revisando continuamente los parámetros de tratamiento, cámaras de televisión e interfono. | Normal | FALSE | TTD
414 | 110 | RF-TTD-001 | Procedimiento por el que se establece la presencia continua de dos TSRTyDs en máquina que permite la vigilancia redundante del tratamiento. | Procedimiento por el que se establece la presencia continua de dos TSRTyDs en máquina que permite la vigilancia redundante del tratamiento, revisando continuamente los parámetros de tratamiento, cámaras de televisión e interfono. | Normal | FALSE | TTD
415 | 90 | RF-TTD-002 | Procedimiento por el que se establece un sistema de identificación del bolus con los datos del paciente. | Procedimiento por el que se establece un sistema de identificación del bolus con los datos del paciente. | Normal | FALSE | TTD
416 | 73 | RF-TTD-003 | Procedimiento por el que se indica mediante una nota en el campo correspondiente la presencia de bolus para que aparezca una indicación clara al descargarlo mediante la red. | Procedimiento por el que se indica mediante una nota en el campo correspondiente la presencia de bolus para que aparezca una indicación clara al descargarlo mediante la red. | Normal | FALSE | TTD
417 | 90 | RF-TTD-003 | Procedimiento por el que se indica mediante una nota en el campo correspondiente la presencia de bolus para que aparezca una indicación clara al descargarlo mediante la red. | Procedimiento por el que se indica mediante una nota en el campo correspondiente la presencia de bolus para que aparezca una indicación clara al descargarlo mediante la red. | Normal | FALSE | TTD
418 | 57 | RF-TTD-004 | Procedimiento por el que el TSRTyD revisa sistemáticamente el cronograma del tratamiento. | Procedimiento por el que el TSRTyD revisa sistemáticamente el cronograma del tratamiento. | Normal | FALSE | TTD
419 | 104 | RF-TTD-004 | Procedimiento por el que el TSRTyD revisa sistemáticamente el cronograma del tratamiento. | Procedimiento por el que el TSRTyD revisa sistemáticamente el cronograma del tratamiento. | Normal | FALSE | TTD
420 | 107 | RF-TTD-004 | Procedimiento por el que el TSRTyD revisa sistemáticamente el cronograma del tratamiento. | Procedimiento por el que el TSRTyD revisa sistemáticamente el cronograma del tratamiento. | Normal | FALSE | TTD
421 | 108 | RF-TTD-004 | Procedimiento por el que el TSRTyD revisa sistemáticamente el cronograma del tratamiento. | Procedimiento por el que el TSRTyD revisa sistemáticamente el cronograma del tratamiento. | Normal | FALSE | TTD
422 | 102 | RF-TTD-005 | Procedimiento de trabajo por el que se establece un orden de irradiación de las localizaciones que se mantiene en cada sesión (por ejemplo, tratar siempre primero el volumen más cercano a la cabeza y después el más cercano a pies). | Procedimiento de trabajo por el que se establece un orden de irradiación de las localizaciones que se mantiene en cada sesión (por ejemplo, tratar siempre primero el volumen más cercano a la cabeza y después el más cercano a pies). | Normal | FALSE | TTD
423 | 110 | RF-TTD-006 | Instrucciones al paciente para que no se mueva durante el tratamiento. | Instrucciones al paciente para que no se mueva durante el tratamiento. | Blanda | FALSE | TTD
424 | 59 | RF-VER-001 | Procedimiento que prohíbe la modificación manual de planes en la red. | Procedimiento que prohíbe la modificación manual de planes en la red. | Normal | FALSE | VER
425 | 58 | RF-VER-002 | Protocolo por el que, una vez completada la verificación, el plan de verificación se desautoriza o elimina. | Protocolo por el que, una vez completada la verificación, el plan de verificación se desautoriza o elimina. | Normal | FALSE | VER
426 | 62 | RF-VER-002 | Protocolo por el que, una vez completada la verificación, el plan de verificación se desautoriza o elimina. | Protocolo por el que, una vez completada la verificación, el plan de verificación se desautoriza o elimina. | Normal | FALSE | VER
427 | 63 | RF-VER-002 | Protocolo por el que, una vez completada la verificación, el plan de verificación se desautoriza o elimina. | Protocolo por el que, una vez completada la verificación, el plan de verificación se desautoriza o elimina. | Normal | FALSE | VER
428 | 58 | RF-VER-003 | Existencia de un procedimiento por el cual no se aprueba el tratamiento hasta que no se ha verificado el plan. | Existencia de un procedimiento por el cual el ORT no aprueba el tratamiento hasta que no se ha verificado el plan. Por tanto, no se puede impartir el plan de verificación en modo tratamiento. | Normal | FALSE | VER

## Barreras
Id | Suceso | Código | Nombre | Descripción | Robustez | Marcado | Orden
429 | 1 | BA-DEC-001 | Peer Review Interno de ORTs. | Presentación y discusión de nuevos pacientes en sesión clínica de los ORTs. | Normal | FALSE | DEC
430 | 6 | BA-DEC-001 | Peer Review Interno de ORTs. | Presentación y discusión de nuevos pacientes en sesión clínica de los ORTs. | Normal | FALSE | DEC
431 | 7 | BA-DEC-001 | Peer Review Interno de ORTs. | Presentación y discusión de nuevos pacientes en sesión clínica de los ORTs. | Normal | FALSE | DEC
432 | 8 | BA-DEC-001 | Peer Review Interno de ORTs. | Presentación y discusión de nuevos pacientes en sesión clínica de los ORTs. | Normal | FALSE | DEC
433 | 40 | BA-DEC-001 | Peer Review Interno de ORTs. | Presentación y discusión de nuevos pacientes en sesión clínica de los ORTs. | Normal | FALSE | DEC
434 | 2 | BA-DEC-002 | Comparación automática de los datos introducidos con el protocolo de planificación. | El protocolo de planificación espera unos ROIs. La comparación automática (scripts/templates) de los datos introducidos para la planificación con los requeridos para ese tipo de planificación, permite detectar errores de prescripción (dosis, nombres de PTV y órganos de risgo, etc.). | Robusta | FALSE | DEC
435 | 3 | BA-DEC-002 | Comparación automática de los datos introducidos con el protocolo de planificación. | El protocolo de planificación espera unos ROIs. La comparación automática (scripts/templates) de los datos introducidos para la planificación con los requeridos para ese tipo de planificación, permite detectar errores de prescripción (dosis, nombres de PTV y órganos de risgo, etc.). | Robusta | FALSE | DEC
436 | 4 | BA-DEC-002 | Comparación automática de los datos introducidos con el protocolo de planificación. | El protocolo de planificación espera unos ROIs. La comparación automática (scripts/templates) de los datos introducidos para la planificación con los requeridos para ese tipo de planificación, permite detectar errores de prescripción (dosis, nombres de PTV y órganos de risgo, etc.). | Robusta | FALSE | DEC
437 | 5 | BA-DEC-002 | Comparación automática de los datos introducidos con el protocolo de planificación. | El protocolo de planificación espera unos ROIs. La comparación automática (scripts/templates) de los datos introducidos para la planificación con los requeridos para ese tipo de planificación, permite detectar errores de prescripción (dosis, nombres de PTV y órganos de risgo, etc.). | Robusta | FALSE | DEC
438 | 7 | BA-DEC-002 | Comparación automática de los datos introducidos con el protocolo de planificación. | El protocolo de planificación espera unos ROIs. La comparación automática (scripts/templates) de los datos introducidos para la planificación con los requeridos para ese tipo de planificación, permite detectar errores de prescripción (dosis, nombres de PTV y órganos de risgo, etc.). | Robusta | FALSE | DEC
439 | 32 | BA-DEC-002 | Comparación automática de los datos introducidos con el protocolo de planificación. | El protocolo de planificación espera unos ROIs. La comparación automática (scripts/templates) de los datos introducidos para la planificación con los requeridos para ese tipo de planificación, permite detectar errores de prescripción (dosis, nombres de PTV y órganos de risgo, etc.). | Robusta | FALSE | DEC
440 | 35 | BA-DEC-002 | Comparación automática de los datos introducidos con el protocolo de planificación. | El protocolo de planificación espera unos ROIs. La comparación automática (scripts/templates) de los datos introducidos para la planificación con los requeridos para ese tipo de planificación, permite detectar errores de prescripción (dosis, nombres de PTV y órganos de risgo, etc.). | Robusta | FALSE | DEC
441 | 40 | BA-DEC-002 | Comparación automática de los datos introducidos con el protocolo de planificación. | El protocolo de planificación espera unos ROIs. La comparación automática (scripts/templates) de los datos introducidos para la planificación con los requeridos para ese tipo de planificación, permite detectar errores de prescripción (dosis, nombres de PTV y órganos de risgo, etc.). | Robusta | FALSE | DEC
442 | 1 | BA-DEC-003 | Selección automática de la historia clínica digitalizada del paciente. | Selección automática de la historia clínica digitalizada del paciente mediante la lectura de la tarjeta sanitaria, DNI o similar. | Muy robusta | FALSE | DEC
443 | 74 | BA-DEC-003 | Selección automática de la historia clínica digitalizada del paciente. | Selección automática de la historia clínica digitalizada del paciente mediante la lectura de la tarjeta sanitaria, DNI o similar. | Muy robusta | FALSE | DEC
444 | 95 | BA-DEC-003 | Selección automática de la historia clínica digitalizada del paciente. | Selección automática de la historia clínica digitalizada del paciente mediante la lectura de la tarjeta sanitaria, DNI o similar. | Muy robusta | FALSE | DEC
445 | 107 | BA-DEF-001 | Interlock del Sistema de registro y verificación. | Enclavamiento del sistema de registro y verificación. Este sistema electrónico registra y verifica toda la información sobre el tratamiento administrado a un paciente, comparando con el tratamiento planificado y agendado, e impide tratar si detecta inconsistencias. | Muy robusta | FALSE | DEF
446 | 108 | BA-DEF-001 | Interlock del Sistema de registro y verificación. | Enclavamiento del sistema de registro y verificación. Este sistema electrónico registra y verifica toda la información sobre el tratamiento administrado a un paciente, comparando con el tratamiento planificado y agendado, e impide tratar si detecta inconsistencias. | Muy robusta | FALSE | DEF
447 | 109 | BA-DEF-001 | Interlock del Sistema de registro y verificación. | Enclavamiento del sistema de registro y verificación. Este sistema electrónico registra y verifica toda la información sobre el tratamiento administrado a un paciente, comparando con el tratamiento planificado y agendado, e impide tratar si detecta inconsistencias. | Muy robusta | FALSE | DEF
448 | 104 | BA-DEF-002 | Aviso del Sistema de registro y verificación. | Aviso o alarma del sistema de registro y verificación. Sistema electrónico que registra y verifica toda la información sobre el tratamiento administrado a un paciente y muestra un aviso o alarma si detecta inconsistencias. | Robusta | FALSE | DEF
449 | 105 | BA-DEF-002 | Aviso del Sistema de registro y verificación. | Aviso o alarma del sistema de registro y verificación. Sistema electrónico que registra y verifica toda la información sobre el tratamiento administrado a un paciente y muestra un aviso o alarma si detecta inconsistencias. | Robusta | FALSE | DEF
450 | 106 | BA-DEF-002 | Aviso del Sistema de registro y verificación. | Aviso o alarma del sistema de registro y verificación. Sistema electrónico que registra y verifica toda la información sobre el tratamiento administrado a un paciente y muestra un aviso o alarma si detecta inconsistencias. | Robusta | FALSE | DEF
451 | 79 | BA-DEF-003 | Enclavamiento por error del ángulo de la mesa de tratamiento. | Enclavamiento que impide irradiar si el ángulo de la mesa de tratamiento no coincide con el definido en el plan de tratamiento. | Muy robusta | FALSE | DEF
452 | 103 | BA-DEF-003 | Enclavamiento por error del ángulo de la mesa de tratamiento. | Enclavamiento que impide irradiar si el ángulo de la mesa de tratamiento no coincide con el definido en el plan de tratamiento. | Muy robusta | FALSE | DEF
453 | 64 | BA-DEF-004 | Enclavamiento debido a un error en la posición de la mesa de tratamiento. | Enclavamiento que impide irradiar si la posición de la mesa de tratamiento no coincide con la definida en el plan de tratamiento o en la sesión inicial. Esta barrera solo aplica si la posición de la mesa se ha definido en una etapa previa. | Muy robusta | FALSE | DEF
454 | 65 | BA-DEF-004 | Enclavamiento debido a un error en la posición de la mesa de tratamiento. | Enclavamiento que impide irradiar si la posición de la mesa de tratamiento no coincide con la definida en el plan de tratamiento o en la sesión inicial. Esta barrera solo aplica si la posición de la mesa se ha definido en una etapa previa. | Muy robusta | FALSE | DEF
455 | 66 | BA-DEF-004 | Enclavamiento debido a un error en la posición de la mesa de tratamiento. | Enclavamiento que impide irradiar si la posición de la mesa de tratamiento no coincide con la definida en el plan de tratamiento o en la sesión inicial. Esta barrera solo aplica si la posición de la mesa se ha definido en una etapa previa. | Muy robusta | FALSE | DEF
456 | 69 | BA-DEF-004 | Enclavamiento debido a un error en la posición de la mesa de tratamiento. | Enclavamiento que impide irradiar si la posición de la mesa de tratamiento no coincide con la definida en el plan de tratamiento o en la sesión inicial. Esta barrera solo aplica si la posición de la mesa se ha definido en una etapa previa. | Muy robusta | FALSE | DEF
457 | 70 | BA-DEF-004 | Enclavamiento debido a un error en la posición de la mesa de tratamiento. | Enclavamiento que impide irradiar si la posición de la mesa de tratamiento no coincide con la definida en el plan de tratamiento o en la sesión inicial. Esta barrera solo aplica si la posición de la mesa se ha definido en una etapa previa. | Muy robusta | FALSE | DEF
458 | 72 | BA-DEF-004 | Enclavamiento debido a un error en la posición de la mesa de tratamiento. | Enclavamiento que impide irradiar si la posición de la mesa de tratamiento no coincide con la definida en el plan de tratamiento o en la sesión inicial. Esta barrera solo aplica si la posición de la mesa se ha definido en una etapa previa. | Muy robusta | FALSE | DEF
459 | 75 | BA-DEF-004 | Enclavamiento debido a un error en la posición de la mesa de tratamiento. | Enclavamiento que impide irradiar si la posición de la mesa de tratamiento no coincide con la definida en el plan de tratamiento o en la sesión inicial. Esta barrera solo aplica si la posición de la mesa se ha definido en una etapa previa. | Muy robusta | FALSE | DEF
460 | 77 | BA-DEF-004 | Enclavamiento debido a un error en la posición de la mesa de tratamiento. | Enclavamiento que impide irradiar si la posición de la mesa de tratamiento no coincide con la definida en el plan de tratamiento o en la sesión inicial. Esta barrera solo aplica si la posición de la mesa se ha definido en una etapa previa. | Muy robusta | FALSE | DEF
461 | 78 | BA-DEF-004 | Enclavamiento debido a un error en la posición de la mesa de tratamiento. | Enclavamiento que impide irradiar si la posición de la mesa de tratamiento no coincide con la definida en el plan de tratamiento o en la sesión inicial. Esta barrera solo aplica si la posición de la mesa se ha definido en una etapa previa. | Muy robusta | FALSE | DEF
462 | 83 | BA-DEF-004 | Enclavamiento debido a un error en la posición de la mesa de tratamiento. | Enclavamiento que impide irradiar si la posición de la mesa de tratamiento no coincide con la definida en el plan de tratamiento o en la sesión inicial. Esta barrera solo aplica si la posición de la mesa se ha definido en una etapa previa. | Muy robusta | FALSE | DEF
463 | 84 | BA-DEF-004 | Enclavamiento debido a un error en la posición de la mesa de tratamiento. | Enclavamiento que impide irradiar si la posición de la mesa de tratamiento no coincide con la definida en el plan de tratamiento o en la sesión inicial. Esta barrera solo aplica si la posición de la mesa se ha definido en una etapa previa. | Muy robusta | FALSE | DEF
464 | 85 | BA-DEF-004 | Enclavamiento debido a un error en la posición de la mesa de tratamiento. | Enclavamiento que impide irradiar si la posición de la mesa de tratamiento no coincide con la definida en el plan de tratamiento o en la sesión inicial. Esta barrera solo aplica si la posición de la mesa se ha definido en una etapa previa. | Muy robusta | FALSE | DEF
465 | 88 | BA-DEF-004 | Enclavamiento debido a un error en la posición de la mesa de tratamiento. | Enclavamiento que impide irradiar si la posición de la mesa de tratamiento no coincide con la definida en el plan de tratamiento o en la sesión inicial. Esta barrera solo aplica si la posición de la mesa se ha definido en una etapa previa. | Muy robusta | FALSE | DEF
466 | 89 | BA-DEF-004 | Enclavamiento debido a un error en la posición de la mesa de tratamiento. | Enclavamiento que impide irradiar si la posición de la mesa de tratamiento no coincide con la definida en el plan de tratamiento o en la sesión inicial. Esta barrera solo aplica si la posición de la mesa se ha definido en una etapa previa. | Muy robusta | FALSE | DEF
467 | 96 | BA-DEF-004 | Enclavamiento debido a un error en la posición de la mesa de tratamiento. | Enclavamiento que impide irradiar si la posición de la mesa de tratamiento no coincide con la definida en el plan de tratamiento o en la sesión inicial. Esta barrera solo aplica si la posición de la mesa se ha definido en una etapa previa. | Muy robusta | FALSE | DEF
468 | 98 | BA-DEF-004 | Enclavamiento debido a un error en la posición de la mesa de tratamiento. | Enclavamiento que impide irradiar si la posición de la mesa de tratamiento no coincide con la definida en el plan de tratamiento o en la sesión inicial. Esta barrera solo aplica si la posición de la mesa se ha definido en una etapa previa. | Muy robusta | FALSE | DEF
469 | 99 | BA-DEF-004 | Enclavamiento debido a un error en la posición de la mesa de tratamiento. | Enclavamiento que impide irradiar si la posición de la mesa de tratamiento no coincide con la definida en el plan de tratamiento o en la sesión inicial. Esta barrera solo aplica si la posición de la mesa se ha definido en una etapa previa. | Muy robusta | FALSE | DEF
470 | 102 | BA-DEF-004 | Enclavamiento debido a un error en la posición de la mesa de tratamiento. | Enclavamiento que impide irradiar si la posición de la mesa de tratamiento no coincide con la definida en el plan de tratamiento o en la sesión inicial. Esta barrera solo aplica si la posición de la mesa se ha definido en una etapa previa. | Muy robusta | FALSE | DEF
471 | 28 | BA-DEF-005 | Alerta de software indicando que la transferencia e importación de datos o imágenes ha sido incorrecta, ya sea del TC al TPS, del TPS a la red, etc. | Alerta de software indicando que la transferencia e importación de datos o imágenes ha sido incorrecta, ya sea del TC al TPS, del TPS a la red, etc. En caso de que el sistema no solo alerte del error, sino que no acepte los datos erróneos, esta barrera debería tener fortaleza MUY ROBUSTA​. | Robusta | FALSE | DEF
472 | 56 | BA-DEF-005 | Alerta de software indicando que la transferencia e importación de datos o imágenes ha sido incorrecta, ya sea del TC al TPS, del TPS a la red, etc. | Alerta de software indicando que la transferencia e importación de datos o imágenes ha sido incorrecta, ya sea del TC al TPS, del TPS a la red, etc. En caso de que el sistema no solo alerte del error, sino que no acepte los datos erróneos, esta barrera debería tener fortaleza MUY ROBUSTA​. | Robusta | FALSE | DEF
473 | 60 | BA-DEF-006 | Alerta de la red de radioterapia al responsable de la tarea. | Alerta de la red de radioterapia al responsable de la tarea y/o al responsable del flujo de paciente cuando el tiempo para realizar la tarea exceda del programado. | Robusta | FALSE | DEF
474 | 74 | BA-DEF-007 | Enclavamiento del sistema de imagen. | Enclavamiento del sistema de imagen que no permite su uso si no está en su posición (receptor de imagen y tubo de RX). | Muy robusta | FALSE | DEF
475 | 95 | BA-DEF-007 | Enclavamiento del sistema de imagen. | Enclavamiento del sistema de imagen que no permite su uso si no está en su posición (receptor de imagen y tubo de RX). | Muy robusta | FALSE | DEF
476 | 74 | BA-DEF-008 | Enclavamiento del equipo que impide el disparo o lo detiene en caso de detectarse el fallo de un componente que produce una variación de parámetros dosimétricos o geométricos del equipo fuera de tolerancias. | Enclavamiento del equipo que impide el disparo o lo detiene en caso de detectarse el fallo de un componente que produce una variación de parámetros dosimétricos o geométricos del equipo fuera de tolerancias. Por ejemplo: enclavamiento por error de la posición del gantry, enclavamiento por errores del sistema de deflexión del haz, enclavamiento por error de posición del MLC, etc. | Muy robusta | FALSE | DEF
477 | 95 | BA-DEF-008 | Enclavamiento del equipo que impide el disparo o lo detiene en caso de detectarse el fallo de un componente que produce una variación de parámetros dosimétricos o geométricos del equipo fuera de tolerancias. | Enclavamiento del equipo que impide el disparo o lo detiene en caso de detectarse el fallo de un componente que produce una variación de parámetros dosimétricos o geométricos del equipo fuera de tolerancias. Por ejemplo: enclavamiento por error de la posición del gantry, enclavamiento por errores del sistema de deflexión del haz, enclavamiento por error de posición del MLC, etc. | Muy robusta | FALSE | DEF
478 | 100 | BA-DEF-008 | Enclavamiento del equipo que impide el disparo o lo detiene en caso de detectarse el fallo de un componente que produce una variación de parámetros dosimétricos o geométricos del equipo fuera de tolerancias. | Enclavamiento del equipo que impide el disparo o lo detiene en caso de detectarse el fallo de un componente que produce una variación de parámetros dosimétricos o geométricos del equipo fuera de tolerancias. Por ejemplo: enclavamiento por error de la posición del gantry, enclavamiento por errores del sistema de deflexión del haz, enclavamiento por error de posición del MLC, etc. | Muy robusta | FALSE | DEF
479 | 100 | BA-DEF-009 | Enclavamiento del equipo que impide el disparo o lo detiene en caso de detectarse, con un sistema alternativo y/o redundante de medida, una variación de parámetros dosimétricos o geométricos del equipo fuera de tolerancias. | Enclavamiento del equipo que impide el disparo o lo detiene en caso de detectarse, con un sistema alternativo y/o redundante de medida, una variación de parámetros dosimétricos o geométricos del equipo fuera de tolerancias. Por ejemplo: enclavamiento por doble cadena dosimétrica o enclavamiento óptico que comprueba el posicionamiento de las láminas de forma redundante respecto al control de los motores de las láminas. | Muy robusta | FALSE | DEF
480 | 2 | BA-DEL-001 | Verificaciones durante la delineación de volúmenes y órganos de riesgo por parte del ORT o TSRTyD. | La delineación de los volúmenes a tratar y de los órganos críticos por parte del ORT o TSRTyD permite detectar errores cometidos en las etapas previas, es decir, en la de prescripción del tratamiento o en la toma de datos anatómicos. Estas revisiones pueden incluir espesor de corte adecuado, presencia de artefactos, etc. | Blanda | FALSE | DEL
481 | 4 | BA-DEL-001 | Verificaciones durante la delineación de volúmenes y órganos de riesgo por parte del ORT o TSRTyD. | La delineación de los volúmenes a tratar y de los órganos críticos por parte del ORT o TSRTyD permite detectar errores cometidos en las etapas previas, es decir, en la de prescripción del tratamiento o en la toma de datos anatómicos. Estas revisiones pueden incluir espesor de corte adecuado, presencia de artefactos, etc. | Blanda | FALSE | DEL
482 | 7 | BA-DEL-001 | Verificaciones durante la delineación de volúmenes y órganos de riesgo por parte del ORT o TSRTyD. | La delineación de los volúmenes a tratar y de los órganos críticos por parte del ORT o TSRTyD permite detectar errores cometidos en las etapas previas, es decir, en la de prescripción del tratamiento o en la toma de datos anatómicos. Estas revisiones pueden incluir espesor de corte adecuado, presencia de artefactos, etc. | Blanda | FALSE | DEL
483 | 9 | BA-DEL-001 | Verificaciones durante la delineación de volúmenes y órganos de riesgo por parte del ORT o TSRTyD. | La delineación de los volúmenes a tratar y de los órganos críticos por parte del ORT o TSRTyD permite detectar errores cometidos en las etapas previas, es decir, en la de prescripción del tratamiento o en la toma de datos anatómicos. Estas revisiones pueden incluir espesor de corte adecuado, presencia de artefactos, etc. | Blanda | FALSE | DEL
484 | 10 | BA-DEL-001 | Verificaciones durante la delineación de volúmenes y órganos de riesgo por parte del ORT o TSRTyD. | La delineación de los volúmenes a tratar y de los órganos críticos por parte del ORT o TSRTyD permite detectar errores cometidos en las etapas previas, es decir, en la de prescripción del tratamiento o en la toma de datos anatómicos. Estas revisiones pueden incluir espesor de corte adecuado, presencia de artefactos, etc. | Blanda | FALSE | DEL
485 | 11 | BA-DEL-001 | Verificaciones durante la delineación de volúmenes y órganos de riesgo por parte del ORT o TSRTyD. | La delineación de los volúmenes a tratar y de los órganos críticos por parte del ORT o TSRTyD permite detectar errores cometidos en las etapas previas, es decir, en la de prescripción del tratamiento o en la toma de datos anatómicos. Estas revisiones pueden incluir espesor de corte adecuado, presencia de artefactos, etc. | Blanda | FALSE | DEL
486 | 12 | BA-DEL-001 | Verificaciones durante la delineación de volúmenes y órganos de riesgo por parte del ORT o TSRTyD. | La delineación de los volúmenes a tratar y de los órganos críticos por parte del ORT o TSRTyD permite detectar errores cometidos en las etapas previas, es decir, en la de prescripción del tratamiento o en la toma de datos anatómicos. Estas revisiones pueden incluir espesor de corte adecuado, presencia de artefactos, etc. | Blanda | FALSE | DEL
487 | 15 | BA-DEL-001 | Verificaciones durante la delineación de volúmenes y órganos de riesgo por parte del ORT o TSRTyD. | La delineación de los volúmenes a tratar y de los órganos críticos por parte del ORT o TSRTyD permite detectar errores cometidos en las etapas previas, es decir, en la de prescripción del tratamiento o en la toma de datos anatómicos. Estas revisiones pueden incluir espesor de corte adecuado, presencia de artefactos, etc. | Blanda | FALSE | DEL
488 | 17 | BA-DEL-001 | Verificaciones durante la delineación de volúmenes y órganos de riesgo por parte del ORT o TSRTyD. | La delineación de los volúmenes a tratar y de los órganos críticos por parte del ORT o TSRTyD permite detectar errores cometidos en las etapas previas, es decir, en la de prescripción del tratamiento o en la toma de datos anatómicos. Estas revisiones pueden incluir espesor de corte adecuado, presencia de artefactos, etc. | Blanda | FALSE | DEL
489 | 18 | BA-DEL-001 | Verificaciones durante la delineación de volúmenes y órganos de riesgo por parte del ORT o TSRTyD. | La delineación de los volúmenes a tratar y de los órganos críticos por parte del ORT o TSRTyD permite detectar errores cometidos en las etapas previas, es decir, en la de prescripción del tratamiento o en la toma de datos anatómicos. Estas revisiones pueden incluir espesor de corte adecuado, presencia de artefactos, etc. | Blanda | FALSE | DEL
490 | 20 | BA-DEL-001 | Verificaciones durante la delineación de volúmenes y órganos de riesgo por parte del ORT o TSRTyD. | La delineación de los volúmenes a tratar y de los órganos críticos por parte del ORT o TSRTyD permite detectar errores cometidos en las etapas previas, es decir, en la de prescripción del tratamiento o en la toma de datos anatómicos. Estas revisiones pueden incluir espesor de corte adecuado, presencia de artefactos, etc. | Blanda | FALSE | DEL
491 | 21 | BA-DEL-001 | Verificaciones durante la delineación de volúmenes y órganos de riesgo por parte del ORT o TSRTyD. | La delineación de los volúmenes a tratar y de los órganos críticos por parte del ORT o TSRTyD permite detectar errores cometidos en las etapas previas, es decir, en la de prescripción del tratamiento o en la toma de datos anatómicos. Estas revisiones pueden incluir espesor de corte adecuado, presencia de artefactos, etc. | Blanda | FALSE | DEL
492 | 22 | BA-DEL-001 | Verificaciones durante la delineación de volúmenes y órganos de riesgo por parte del ORT o TSRTyD. | La delineación de los volúmenes a tratar y de los órganos críticos por parte del ORT o TSRTyD permite detectar errores cometidos en las etapas previas, es decir, en la de prescripción del tratamiento o en la toma de datos anatómicos. Estas revisiones pueden incluir espesor de corte adecuado, presencia de artefactos, etc. | Blanda | FALSE | DEL
493 | 23 | BA-DEL-001 | Verificaciones durante la delineación de volúmenes y órganos de riesgo por parte del ORT o TSRTyD. | La delineación de los volúmenes a tratar y de los órganos críticos por parte del ORT o TSRTyD permite detectar errores cometidos en las etapas previas, es decir, en la de prescripción del tratamiento o en la toma de datos anatómicos. Estas revisiones pueden incluir espesor de corte adecuado, presencia de artefactos, etc. | Blanda | FALSE | DEL
494 | 26 | BA-DEL-001 | Verificaciones durante la delineación de volúmenes y órganos de riesgo por parte del ORT o TSRTyD. | La delineación de los volúmenes a tratar y de los órganos críticos por parte del ORT o TSRTyD permite detectar errores cometidos en las etapas previas, es decir, en la de prescripción del tratamiento o en la toma de datos anatómicos. Estas revisiones pueden incluir espesor de corte adecuado, presencia de artefactos, etc. | Blanda | FALSE | DEL
495 | 28 | BA-DEL-001 | Verificaciones durante la delineación de volúmenes y órganos de riesgo por parte del ORT o TSRTyD. | La delineación de los volúmenes a tratar y de los órganos críticos por parte del ORT o TSRTyD permite detectar errores cometidos en las etapas previas, es decir, en la de prescripción del tratamiento o en la toma de datos anatómicos. Estas revisiones pueden incluir espesor de corte adecuado, presencia de artefactos, etc. | Blanda | FALSE | DEL
496 | 30 | BA-DEL-001 | Verificaciones durante la delineación de volúmenes y órganos de riesgo por parte del ORT o TSRTyD. | La delineación de los volúmenes a tratar y de los órganos críticos por parte del ORT o TSRTyD permite detectar errores cometidos en las etapas previas, es decir, en la de prescripción del tratamiento o en la toma de datos anatómicos. Estas revisiones pueden incluir espesor de corte adecuado, presencia de artefactos, etc. | Blanda | FALSE | DEL
497 | 10 | BA-DEL-002 | Revisión por parte del ORT de los órganos de riesgo delineados por el TSRTyD. | La revisión de la delineación de los órganos críticos por parte del oncólogo radioterápico permite detectar errores cometidos en las etapas previas, es decir, en la de prescripción del tratamiento o en la toma de datos anatómicos. | Normal | FALSE | DEL
498 | 32 | BA-DEL-002 | Revisión por parte del ORT de los órganos de riesgo delineados por el TSRTyD. | La revisión de la delineación de los órganos críticos por parte del oncólogo radioterápico permite detectar errores cometidos en las etapas previas, es decir, en la de prescripción del tratamiento o en la toma de datos anatómicos. | Normal | FALSE | DEL
499 | 33 | BA-DEL-002 | Revisión por parte del ORT de los órganos de riesgo delineados por el TSRTyD. | La revisión de la delineación de los órganos críticos por parte del oncólogo radioterápico permite detectar errores cometidos en las etapas previas, es decir, en la de prescripción del tratamiento o en la toma de datos anatómicos. | Normal | FALSE | DEL
500 | 8 | BA-DEV-001 | Lista de chequeo con este parámetro. | Verificación mediante 'Listas de chequeo' u 'Hojas de Verificación'. Son formatos creados para controlar de forma secuencial y sistemática el cumplimiento de una lista de requisitos. Se usan para asegurar que se verifican de una forma ordenada y exhaustiva los parámetros que se considere de mayor relevancia antes de una acción que supone el final de una serie de tareas (p. ej.: antes de aprobar un plan o antes de irradiar al paciente). | Blanda | FALSE | DEV
501 | 10 | BA-DEV-001 | Lista de chequeo con este parámetro. | Verificación mediante 'Listas de chequeo' u 'Hojas de Verificación'. Son formatos creados para controlar de forma secuencial y sistemática el cumplimiento de una lista de requisitos. Se usan para asegurar que se verifican de una forma ordenada y exhaustiva los parámetros que se considere de mayor relevancia antes de una acción que supone el final de una serie de tareas (p. ej.: antes de aprobar un plan o antes de irradiar al paciente). | Blanda | FALSE | DEV
502 | 12 | BA-DEV-001 | Lista de chequeo con este parámetro. | Verificación mediante 'Listas de chequeo' u 'Hojas de Verificación'. Son formatos creados para controlar de forma secuencial y sistemática el cumplimiento de una lista de requisitos. Se usan para asegurar que se verifican de una forma ordenada y exhaustiva los parámetros que se considere de mayor relevancia antes de una acción que supone el final de una serie de tareas (p. ej.: antes de aprobar un plan o antes de irradiar al paciente). | Blanda | FALSE | DEV
503 | 13 | BA-DEV-001 | Lista de chequeo con este parámetro. | Verificación mediante 'Listas de chequeo' u 'Hojas de Verificación'. Son formatos creados para controlar de forma secuencial y sistemática el cumplimiento de una lista de requisitos. Se usan para asegurar que se verifican de una forma ordenada y exhaustiva los parámetros que se considere de mayor relevancia antes de una acción que supone el final de una serie de tareas (p. ej.: antes de aprobar un plan o antes de irradiar al paciente). | Blanda | FALSE | DEV
504 | 14 | BA-DEV-001 | Lista de chequeo con este parámetro. | Verificación mediante 'Listas de chequeo' u 'Hojas de Verificación'. Son formatos creados para controlar de forma secuencial y sistemática el cumplimiento de una lista de requisitos. Se usan para asegurar que se verifican de una forma ordenada y exhaustiva los parámetros que se considere de mayor relevancia antes de una acción que supone el final de una serie de tareas (p. ej.: antes de aprobar un plan o antes de irradiar al paciente). | Blanda | FALSE | DEV
505 | 15 | BA-DEV-001 | Lista de chequeo con este parámetro. | Verificación mediante 'Listas de chequeo' u 'Hojas de Verificación'. Son formatos creados para controlar de forma secuencial y sistemática el cumplimiento de una lista de requisitos. Se usan para asegurar que se verifican de una forma ordenada y exhaustiva los parámetros que se considere de mayor relevancia antes de una acción que supone el final de una serie de tareas (p. ej.: antes de aprobar un plan o antes de irradiar al paciente). | Blanda | FALSE | DEV
506 | 23 | BA-DEV-001 | Lista de chequeo con este parámetro. | Verificación mediante 'Listas de chequeo' u 'Hojas de Verificación'. Son formatos creados para controlar de forma secuencial y sistemática el cumplimiento de una lista de requisitos. Se usan para asegurar que se verifican de una forma ordenada y exhaustiva los parámetros que se considere de mayor relevancia antes de una acción que supone el final de una serie de tareas (p. ej.: antes de aprobar un plan o antes de irradiar al paciente). | Blanda | FALSE | DEV
507 | 29 | BA-DEV-001 | Lista de chequeo con este parámetro. | Verificación mediante 'Listas de chequeo' u 'Hojas de Verificación'. Son formatos creados para controlar de forma secuencial y sistemática el cumplimiento de una lista de requisitos. Se usan para asegurar que se verifican de una forma ordenada y exhaustiva los parámetros que se considere de mayor relevancia antes de una acción que supone el final de una serie de tareas (p. ej.: antes de aprobar un plan o antes de irradiar al paciente). | Blanda | FALSE | DEV
508 | 33 | BA-DEV-001 | Lista de chequeo con este parámetro. | Verificación mediante 'Listas de chequeo' u 'Hojas de Verificación'. Son formatos creados para controlar de forma secuencial y sistemática el cumplimiento de una lista de requisitos. Se usan para asegurar que se verifican de una forma ordenada y exhaustiva los parámetros que se considere de mayor relevancia antes de una acción que supone el final de una serie de tareas (p. ej.: antes de aprobar un plan o antes de irradiar al paciente). | Blanda | FALSE | DEV
509 | 39 | BA-DEV-001 | Lista de chequeo con este parámetro. | Verificación mediante 'Listas de chequeo' u 'Hojas de Verificación'. Son formatos creados para controlar de forma secuencial y sistemática el cumplimiento de una lista de requisitos. Se usan para asegurar que se verifican de una forma ordenada y exhaustiva los parámetros que se considere de mayor relevancia antes de una acción que supone el final de una serie de tareas (p. ej.: antes de aprobar un plan o antes de irradiar al paciente). | Blanda | FALSE | DEV
510 | 41 | BA-DEV-001 | Lista de chequeo con este parámetro. | Verificación mediante 'Listas de chequeo' u 'Hojas de Verificación'. Son formatos creados para controlar de forma secuencial y sistemática el cumplimiento de una lista de requisitos. Se usan para asegurar que se verifican de una forma ordenada y exhaustiva los parámetros que se considere de mayor relevancia antes de una acción que supone el final de una serie de tareas (p. ej.: antes de aprobar un plan o antes de irradiar al paciente). | Blanda | FALSE | DEV
511 | 42 | BA-DEV-001 | Lista de chequeo con este parámetro. | Verificación mediante 'Listas de chequeo' u 'Hojas de Verificación'. Son formatos creados para controlar de forma secuencial y sistemática el cumplimiento de una lista de requisitos. Se usan para asegurar que se verifican de una forma ordenada y exhaustiva los parámetros que se considere de mayor relevancia antes de una acción que supone el final de una serie de tareas (p. ej.: antes de aprobar un plan o antes de irradiar al paciente). | Blanda | FALSE | DEV
512 | 43 | BA-DEV-001 | Lista de chequeo con este parámetro. | Verificación mediante 'Listas de chequeo' u 'Hojas de Verificación'. Son formatos creados para controlar de forma secuencial y sistemática el cumplimiento de una lista de requisitos. Se usan para asegurar que se verifican de una forma ordenada y exhaustiva los parámetros que se considere de mayor relevancia antes de una acción que supone el final de una serie de tareas (p. ej.: antes de aprobar un plan o antes de irradiar al paciente). | Blanda | FALSE | DEV
513 | 44 | BA-DEV-001 | Lista de chequeo con este parámetro. | Verificación mediante 'Listas de chequeo' u 'Hojas de Verificación'. Son formatos creados para controlar de forma secuencial y sistemática el cumplimiento de una lista de requisitos. Se usan para asegurar que se verifican de una forma ordenada y exhaustiva los parámetros que se considere de mayor relevancia antes de una acción que supone el final de una serie de tareas (p. ej.: antes de aprobar un plan o antes de irradiar al paciente). | Blanda | FALSE | DEV
514 | 45 | BA-DEV-001 | Lista de chequeo con este parámetro. | Verificación mediante 'Listas de chequeo' u 'Hojas de Verificación'. Son formatos creados para controlar de forma secuencial y sistemática el cumplimiento de una lista de requisitos. Se usan para asegurar que se verifican de una forma ordenada y exhaustiva los parámetros que se considere de mayor relevancia antes de una acción que supone el final de una serie de tareas (p. ej.: antes de aprobar un plan o antes de irradiar al paciente). | Blanda | FALSE | DEV
515 | 46 | BA-DEV-001 | Lista de chequeo con este parámetro. | Verificación mediante 'Listas de chequeo' u 'Hojas de Verificación'. Son formatos creados para controlar de forma secuencial y sistemática el cumplimiento de una lista de requisitos. Se usan para asegurar que se verifican de una forma ordenada y exhaustiva los parámetros que se considere de mayor relevancia antes de una acción que supone el final de una serie de tareas (p. ej.: antes de aprobar un plan o antes de irradiar al paciente). | Blanda | FALSE | DEV
516 | 47 | BA-DEV-001 | Lista de chequeo con este parámetro. | Verificación mediante 'Listas de chequeo' u 'Hojas de Verificación'. Son formatos creados para controlar de forma secuencial y sistemática el cumplimiento de una lista de requisitos. Se usan para asegurar que se verifican de una forma ordenada y exhaustiva los parámetros que se considere de mayor relevancia antes de una acción que supone el final de una serie de tareas (p. ej.: antes de aprobar un plan o antes de irradiar al paciente). | Blanda | FALSE | DEV
517 | 48 | BA-DEV-001 | Lista de chequeo con este parámetro. | Verificación mediante 'Listas de chequeo' u 'Hojas de Verificación'. Son formatos creados para controlar de forma secuencial y sistemática el cumplimiento de una lista de requisitos. Se usan para asegurar que se verifican de una forma ordenada y exhaustiva los parámetros que se considere de mayor relevancia antes de una acción que supone el final de una serie de tareas (p. ej.: antes de aprobar un plan o antes de irradiar al paciente). | Blanda | FALSE | DEV
518 | 50 | BA-DEV-001 | Lista de chequeo con este parámetro. | Verificación mediante 'Listas de chequeo' u 'Hojas de Verificación'. Son formatos creados para controlar de forma secuencial y sistemática el cumplimiento de una lista de requisitos. Se usan para asegurar que se verifican de una forma ordenada y exhaustiva los parámetros que se considere de mayor relevancia antes de una acción que supone el final de una serie de tareas (p. ej.: antes de aprobar un plan o antes de irradiar al paciente). | Blanda | FALSE | DEV
519 | 73 | BA-DEV-001 | Lista de chequeo con este parámetro. | Verificación mediante 'Listas de chequeo' u 'Hojas de Verificación'. Son formatos creados para controlar de forma secuencial y sistemática el cumplimiento de una lista de requisitos. Se usan para asegurar que se verifican de una forma ordenada y exhaustiva los parámetros que se considere de mayor relevancia antes de una acción que supone el final de una serie de tareas (p. ej.: antes de aprobar un plan o antes de irradiar al paciente). | Blanda | FALSE | DEV
520 | 79 | BA-DEV-001 | Lista de chequeo con este parámetro. | Verificación mediante 'Listas de chequeo' u 'Hojas de Verificación'. Son formatos creados para controlar de forma secuencial y sistemática el cumplimiento de una lista de requisitos. Se usan para asegurar que se verifican de una forma ordenada y exhaustiva los parámetros que se considere de mayor relevancia antes de una acción que supone el final de una serie de tareas (p. ej.: antes de aprobar un plan o antes de irradiar al paciente). | Blanda | FALSE | DEV
521 | 89 | BA-DEV-001 | Lista de chequeo con este parámetro. | Verificación mediante 'Listas de chequeo' u 'Hojas de Verificación'. Son formatos creados para controlar de forma secuencial y sistemática el cumplimiento de una lista de requisitos. Se usan para asegurar que se verifican de una forma ordenada y exhaustiva los parámetros que se considere de mayor relevancia antes de una acción que supone el final de una serie de tareas (p. ej.: antes de aprobar un plan o antes de irradiar al paciente). | Blanda | FALSE | DEV
522 | 90 | BA-DEV-001 | Lista de chequeo con este parámetro. | Verificación mediante 'Listas de chequeo' u 'Hojas de Verificación'. Son formatos creados para controlar de forma secuencial y sistemática el cumplimiento de una lista de requisitos. Se usan para asegurar que se verifican de una forma ordenada y exhaustiva los parámetros que se considere de mayor relevancia antes de una acción que supone el final de una serie de tareas (p. ej.: antes de aprobar un plan o antes de irradiar al paciente). | Blanda | FALSE | DEV
523 | 94 | BA-DEV-001 | Lista de chequeo con este parámetro. | Verificación mediante 'Listas de chequeo' u 'Hojas de Verificación'. Son formatos creados para controlar de forma secuencial y sistemática el cumplimiento de una lista de requisitos. Se usan para asegurar que se verifican de una forma ordenada y exhaustiva los parámetros que se considere de mayor relevancia antes de una acción que supone el final de una serie de tareas (p. ej.: antes de aprobar un plan o antes de irradiar al paciente). | Blanda | FALSE | DEV
524 | 103 | BA-DEV-001 | Lista de chequeo con este parámetro. | Verificación mediante 'Listas de chequeo' u 'Hojas de Verificación'. Son formatos creados para controlar de forma secuencial y sistemática el cumplimiento de una lista de requisitos. Se usan para asegurar que se verifican de una forma ordenada y exhaustiva los parámetros que se considere de mayor relevancia antes de una acción que supone el final de una serie de tareas (p. ej.: antes de aprobar un plan o antes de irradiar al paciente). | Blanda | FALSE | DEV
525 | 58 | BA-DEV-002 | Revisión médica semanal del paciente. | La revisión médica semanal del paciente permite la detección de errores en la administración del tratamiento o en las etapas previas. | Blanda | FALSE | DEV
526 | 104 | BA-DEV-002 | Revisión médica semanal del paciente. | La revisión médica semanal del paciente permite la detección de errores en la administración del tratamiento o en las etapas previas. | Blanda | FALSE | DEV
527 | 105 | BA-DEV-002 | Revisión médica semanal del paciente. | La revisión médica semanal del paciente permite la detección de errores en la administración del tratamiento o en las etapas previas. | Blanda | FALSE | DEV
528 | 8 | BA-DEV-003 | Revisión semanal y al final del tratamiento de la ficha de tratamiento ('chart check') por parte del radiofísico. | La revisión semanal y al final del tratamiento de la ficha de tratamiento ('chart check') por parte del radiofísico que permite comprobar que el tratamiento se está administrando según lo planificado. | Blanda | FALSE | DEV
529 | 11 | BA-DEV-003 | Revisión semanal y al final del tratamiento de la ficha de tratamiento ('chart check') por parte del radiofísico. | La revisión semanal y al final del tratamiento de la ficha de tratamiento ('chart check') por parte del radiofísico que permite comprobar que el tratamiento se está administrando según lo planificado. | Blanda | FALSE | DEV
530 | 57 | BA-DEV-003 | Revisión semanal y al final del tratamiento de la ficha de tratamiento ('chart check') por parte del radiofísico. | La revisión semanal y al final del tratamiento de la ficha de tratamiento ('chart check') por parte del radiofísico que permite comprobar que el tratamiento se está administrando según lo planificado. | Blanda | FALSE | DEV
531 | 104 | BA-DEV-003 | Revisión semanal y al final del tratamiento de la ficha de tratamiento ('chart check') por parte del radiofísico. | La revisión semanal y al final del tratamiento de la ficha de tratamiento ('chart check') por parte del radiofísico que permite comprobar que el tratamiento se está administrando según lo planificado. | Blanda | FALSE | DEV
532 | 105 | BA-DEV-003 | Revisión semanal y al final del tratamiento de la ficha de tratamiento ('chart check') por parte del radiofísico. | La revisión semanal y al final del tratamiento de la ficha de tratamiento ('chart check') por parte del radiofísico que permite comprobar que el tratamiento se está administrando según lo planificado. | Blanda | FALSE | DEV
533 | 107 | BA-DEV-003 | Revisión semanal y al final del tratamiento de la ficha de tratamiento ('chart check') por parte del radiofísico. | La revisión semanal y al final del tratamiento de la ficha de tratamiento ('chart check') por parte del radiofísico que permite comprobar que el tratamiento se está administrando según lo planificado. | Blanda | FALSE | DEV
534 | 53 | BA-DEV-004 | Entrega al paciente de una cita para un nuevo inicio de tratamiento. | Entrega al paciente de una cita para un nuevo inicio de tratamiento (p. ej.: con una nueva tarjeta de sesión inicial de tratamiento), anulando la cita de continuación de tratamiento de forma que se impide que el paciente se trate en caso de modificaciones del plan de tratamiento que requieren replanificación. | Blanda | FALSE | DEV
535 | 2 | BA-DEV-005 | Discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica, incluyendo los cambios del plan. | Presentación y discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica diaria, con OR, RFH y TSRTyD de la propia instalación (Peer Review Interno), en la que se discuten diversos aspectos del tratamiento incluyendo los posibles cambios del plan. | Normal | FALSE | DEV
536 | 3 | BA-DEV-005 | Discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica, incluyendo los cambios del plan. | Presentación y discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica diaria, con OR, RFH y TSRTyD de la propia instalación (Peer Review Interno), en la que se discuten diversos aspectos del tratamiento incluyendo los posibles cambios del plan. | Normal | FALSE | DEV
537 | 4 | BA-DEV-005 | Discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica, incluyendo los cambios del plan. | Presentación y discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica diaria, con OR, RFH y TSRTyD de la propia instalación (Peer Review Interno), en la que se discuten diversos aspectos del tratamiento incluyendo los posibles cambios del plan. | Normal | FALSE | DEV
538 | 5 | BA-DEV-005 | Discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica, incluyendo los cambios del plan. | Presentación y discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica diaria, con OR, RFH y TSRTyD de la propia instalación (Peer Review Interno), en la que se discuten diversos aspectos del tratamiento incluyendo los posibles cambios del plan. | Normal | FALSE | DEV
539 | 6 | BA-DEV-005 | Discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica, incluyendo los cambios del plan. | Presentación y discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica diaria, con OR, RFH y TSRTyD de la propia instalación (Peer Review Interno), en la que se discuten diversos aspectos del tratamiento incluyendo los posibles cambios del plan. | Normal | FALSE | DEV
540 | 7 | BA-DEV-005 | Discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica, incluyendo los cambios del plan. | Presentación y discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica diaria, con OR, RFH y TSRTyD de la propia instalación (Peer Review Interno), en la que se discuten diversos aspectos del tratamiento incluyendo los posibles cambios del plan. | Normal | FALSE | DEV
541 | 8 | BA-DEV-005 | Discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica, incluyendo los cambios del plan. | Presentación y discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica diaria, con OR, RFH y TSRTyD de la propia instalación (Peer Review Interno), en la que se discuten diversos aspectos del tratamiento incluyendo los posibles cambios del plan. | Normal | FALSE | DEV
542 | 10 | BA-DEV-005 | Discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica, incluyendo los cambios del plan. | Presentación y discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica diaria, con OR, RFH y TSRTyD de la propia instalación (Peer Review Interno), en la que se discuten diversos aspectos del tratamiento incluyendo los posibles cambios del plan. | Normal | FALSE | DEV
543 | 11 | BA-DEV-005 | Discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica, incluyendo los cambios del plan. | Presentación y discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica diaria, con OR, RFH y TSRTyD de la propia instalación (Peer Review Interno), en la que se discuten diversos aspectos del tratamiento incluyendo los posibles cambios del plan. | Normal | FALSE | DEV
544 | 12 | BA-DEV-005 | Discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica, incluyendo los cambios del plan. | Presentación y discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica diaria, con OR, RFH y TSRTyD de la propia instalación (Peer Review Interno), en la que se discuten diversos aspectos del tratamiento incluyendo los posibles cambios del plan. | Normal | FALSE | DEV
545 | 17 | BA-DEV-005 | Discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica, incluyendo los cambios del plan. | Presentación y discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica diaria, con OR, RFH y TSRTyD de la propia instalación (Peer Review Interno), en la que se discuten diversos aspectos del tratamiento incluyendo los posibles cambios del plan. | Normal | FALSE | DEV
546 | 18 | BA-DEV-005 | Discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica, incluyendo los cambios del plan. | Presentación y discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica diaria, con OR, RFH y TSRTyD de la propia instalación (Peer Review Interno), en la que se discuten diversos aspectos del tratamiento incluyendo los posibles cambios del plan. | Normal | FALSE | DEV
547 | 22 | BA-DEV-005 | Discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica, incluyendo los cambios del plan. | Presentación y discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica diaria, con OR, RFH y TSRTyD de la propia instalación (Peer Review Interno), en la que se discuten diversos aspectos del tratamiento incluyendo los posibles cambios del plan. | Normal | FALSE | DEV
548 | 23 | BA-DEV-005 | Discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica, incluyendo los cambios del plan. | Presentación y discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica diaria, con OR, RFH y TSRTyD de la propia instalación (Peer Review Interno), en la que se discuten diversos aspectos del tratamiento incluyendo los posibles cambios del plan. | Normal | FALSE | DEV
549 | 28 | BA-DEV-005 | Discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica, incluyendo los cambios del plan. | Presentación y discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica diaria, con OR, RFH y TSRTyD de la propia instalación (Peer Review Interno), en la que se discuten diversos aspectos del tratamiento incluyendo los posibles cambios del plan. | Normal | FALSE | DEV
550 | 30 | BA-DEV-005 | Discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica, incluyendo los cambios del plan. | Presentación y discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica diaria, con OR, RFH y TSRTyD de la propia instalación (Peer Review Interno), en la que se discuten diversos aspectos del tratamiento incluyendo los posibles cambios del plan. | Normal | FALSE | DEV
551 | 31 | BA-DEV-005 | Discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica, incluyendo los cambios del plan. | Presentación y discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica diaria, con OR, RFH y TSRTyD de la propia instalación (Peer Review Interno), en la que se discuten diversos aspectos del tratamiento incluyendo los posibles cambios del plan. | Normal | FALSE | DEV
552 | 32 | BA-DEV-005 | Discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica, incluyendo los cambios del plan. | Presentación y discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica diaria, con OR, RFH y TSRTyD de la propia instalación (Peer Review Interno), en la que se discuten diversos aspectos del tratamiento incluyendo los posibles cambios del plan. | Normal | FALSE | DEV
553 | 33 | BA-DEV-005 | Discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica, incluyendo los cambios del plan. | Presentación y discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica diaria, con OR, RFH y TSRTyD de la propia instalación (Peer Review Interno), en la que se discuten diversos aspectos del tratamiento incluyendo los posibles cambios del plan. | Normal | FALSE | DEV
554 | 34 | BA-DEV-005 | Discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica, incluyendo los cambios del plan. | Presentación y discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica diaria, con OR, RFH y TSRTyD de la propia instalación (Peer Review Interno), en la que se discuten diversos aspectos del tratamiento incluyendo los posibles cambios del plan. | Normal | FALSE | DEV
555 | 36 | BA-DEV-005 | Discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica, incluyendo los cambios del plan. | Presentación y discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica diaria, con OR, RFH y TSRTyD de la propia instalación (Peer Review Interno), en la que se discuten diversos aspectos del tratamiento incluyendo los posibles cambios del plan. | Normal | FALSE | DEV
556 | 37 | BA-DEV-005 | Discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica, incluyendo los cambios del plan. | Presentación y discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica diaria, con OR, RFH y TSRTyD de la propia instalación (Peer Review Interno), en la que se discuten diversos aspectos del tratamiento incluyendo los posibles cambios del plan. | Normal | FALSE | DEV
557 | 39 | BA-DEV-005 | Discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica, incluyendo los cambios del plan. | Presentación y discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica diaria, con OR, RFH y TSRTyD de la propia instalación (Peer Review Interno), en la que se discuten diversos aspectos del tratamiento incluyendo los posibles cambios del plan. | Normal | FALSE | DEV
558 | 40 | BA-DEV-005 | Discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica, incluyendo los cambios del plan. | Presentación y discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica diaria, con OR, RFH y TSRTyD de la propia instalación (Peer Review Interno), en la que se discuten diversos aspectos del tratamiento incluyendo los posibles cambios del plan. | Normal | FALSE | DEV
559 | 47 | BA-DEV-005 | Discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica, incluyendo los cambios del plan. | Presentación y discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica diaria, con OR, RFH y TSRTyD de la propia instalación (Peer Review Interno), en la que se discuten diversos aspectos del tratamiento incluyendo los posibles cambios del plan. | Normal | FALSE | DEV
560 | 50 | BA-DEV-005 | Discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica, incluyendo los cambios del plan. | Presentación y discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica diaria, con OR, RFH y TSRTyD de la propia instalación (Peer Review Interno), en la que se discuten diversos aspectos del tratamiento incluyendo los posibles cambios del plan. | Normal | FALSE | DEV
561 | 51 | BA-DEV-005 | Discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica, incluyendo los cambios del plan. | Presentación y discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica diaria, con OR, RFH y TSRTyD de la propia instalación (Peer Review Interno), en la que se discuten diversos aspectos del tratamiento incluyendo los posibles cambios del plan. | Normal | FALSE | DEV
562 | 52 | BA-DEV-005 | Discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica, incluyendo los cambios del plan. | Presentación y discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica diaria, con OR, RFH y TSRTyD de la propia instalación (Peer Review Interno), en la que se discuten diversos aspectos del tratamiento incluyendo los posibles cambios del plan. | Normal | FALSE | DEV
563 | 54 | BA-DEV-005 | Discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica, incluyendo los cambios del plan. | Presentación y discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica diaria, con OR, RFH y TSRTyD de la propia instalación (Peer Review Interno), en la que se discuten diversos aspectos del tratamiento incluyendo los posibles cambios del plan. | Normal | FALSE | DEV
564 | 55 | BA-DEV-005 | Discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica, incluyendo los cambios del plan. | Presentación y discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica diaria, con OR, RFH y TSRTyD de la propia instalación (Peer Review Interno), en la que se discuten diversos aspectos del tratamiento incluyendo los posibles cambios del plan. | Normal | FALSE | DEV
565 | 59 | BA-DEV-005 | Discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica, incluyendo los cambios del plan. | Presentación y discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica diaria, con OR, RFH y TSRTyD de la propia instalación (Peer Review Interno), en la que se discuten diversos aspectos del tratamiento incluyendo los posibles cambios del plan. | Normal | FALSE | DEV
566 | 82 | BA-DEV-005 | Discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica, incluyendo los cambios del plan. | Presentación y discusión de los casos previa al inicio de tratamiento en sesión técnico/clínica diaria, con OR, RFH y TSRTyD de la propia instalación (Peer Review Interno), en la que se discuten diversos aspectos del tratamiento incluyendo los posibles cambios del plan. | Normal | FALSE | DEV
567 | 60 | BA-DEV-006 | Sistema alternativo de registro de la etapa del proceso en la que está cada paciente. | Sistema alternativo de registro (tarjeta, hoja Excel, etc.) de la etapa del proceso en la que está cada paciente. | Blanda | FALSE | DEV
568 | 9 | BA-IDE-001 | Comprobación manual de la identidad del paciente (fotografía, DNI, número de historia, etc.). | Comprobación manual de la identidad del paciente (fotografía realizada en una etapa previa, preferiblemente en la creación de la historia clínica, DNI, número de historia, etc.) que permite detectar errores de identificación de paciente durante las etapas del proceso de tratamiento. | Blanda | FALSE | IDE
569 | 20 | BA-IDE-001 | Comprobación manual de la identidad del paciente (fotografía, DNI, número de historia, etc.). | Comprobación manual de la identidad del paciente (fotografía realizada en una etapa previa, preferiblemente en la creación de la historia clínica, DNI, número de historia, etc.) que permite detectar errores de identificación de paciente durante las etapas del proceso de tratamiento. | Blanda | FALSE | IDE
570 | 34 | BA-IDE-001 | Comprobación manual de la identidad del paciente (fotografía, DNI, número de historia, etc.). | Comprobación manual de la identidad del paciente (fotografía realizada en una etapa previa, preferiblemente en la creación de la historia clínica, DNI, número de historia, etc.) que permite detectar errores de identificación de paciente durante las etapas del proceso de tratamiento. | Blanda | FALSE | IDE
571 | 65 | BA-IDE-001 | Comprobación manual de la identidad del paciente (fotografía, DNI, número de historia, etc.). | Comprobación manual de la identidad del paciente (fotografía realizada en una etapa previa, preferiblemente en la creación de la historia clínica, DNI, número de historia, etc.) que permite detectar errores de identificación de paciente durante las etapas del proceso de tratamiento. | Blanda | FALSE | IDE
572 | 1 | BA-IDE-002 | Comprobación de la identidad del paciente preguntándole al propio paciente su nombre, apellidos, fecha de nacimiento y la zona a tratar. | Comprobación de la identidad del paciente preguntándole al propio paciente su nombre, apellidos, fecha de nacimiento y la zona a tratar. | Blanda | FALSE | IDE
573 | 9 | BA-IDE-002 | Comprobación de la identidad del paciente preguntándole al propio paciente su nombre, apellidos, fecha de nacimiento y la zona a tratar. | Comprobación de la identidad del paciente preguntándole al propio paciente su nombre, apellidos, fecha de nacimiento y la zona a tratar. | Blanda | FALSE | IDE
574 | 20 | BA-IDE-002 | Comprobación de la identidad del paciente preguntándole al propio paciente su nombre, apellidos, fecha de nacimiento y la zona a tratar. | Comprobación de la identidad del paciente preguntándole al propio paciente su nombre, apellidos, fecha de nacimiento y la zona a tratar. | Blanda | FALSE | IDE
575 | 64 | BA-IDE-002 | Comprobación de la identidad del paciente preguntándole al propio paciente su nombre, apellidos, fecha de nacimiento y la zona a tratar. | Comprobación de la identidad del paciente preguntándole al propio paciente su nombre, apellidos, fecha de nacimiento y la zona a tratar. | Blanda | FALSE | IDE
576 | 65 | BA-IDE-002 | Comprobación de la identidad del paciente preguntándole al propio paciente su nombre, apellidos, fecha de nacimiento y la zona a tratar. | Comprobación de la identidad del paciente preguntándole al propio paciente su nombre, apellidos, fecha de nacimiento y la zona a tratar. | Blanda | FALSE | IDE
577 | 83 | BA-IDE-002 | Comprobación de la identidad del paciente preguntándole al propio paciente su nombre, apellidos, fecha de nacimiento y la zona a tratar. | Comprobación de la identidad del paciente preguntándole al propio paciente su nombre, apellidos, fecha de nacimiento y la zona a tratar. | Blanda | FALSE | IDE
578 | 84 | BA-IDE-002 | Comprobación de la identidad del paciente preguntándole al propio paciente su nombre, apellidos, fecha de nacimiento y la zona a tratar. | Comprobación de la identidad del paciente preguntándole al propio paciente su nombre, apellidos, fecha de nacimiento y la zona a tratar. | Blanda | FALSE | IDE
579 | 9 | BA-IDE-003 | Comprobación de la identidad del paciente mediante sistemas electrónicos de identificación. | Comprobación de la identidad del paciente mediante sistemas electrónicos de identificación (lectura de chip, código de barras, lectura de huella digital, reconocimiento facial, etc.) que permite detectar errores de identificación de paciente durante las etapas del proceso de tratamiento. | Robusta | FALSE | IDE
580 | 20 | BA-IDE-003 | Comprobación de la identidad del paciente mediante sistemas electrónicos de identificación. | Comprobación de la identidad del paciente mediante sistemas electrónicos de identificación (lectura de chip, código de barras, lectura de huella digital, reconocimiento facial, etc.) que permite detectar errores de identificación de paciente durante las etapas del proceso de tratamiento. | Robusta | FALSE | IDE
581 | 64 | BA-IDE-003 | Comprobación de la identidad del paciente mediante sistemas electrónicos de identificación. | Comprobación de la identidad del paciente mediante sistemas electrónicos de identificación (lectura de chip, código de barras, lectura de huella digital, reconocimiento facial, etc.) que permite detectar errores de identificación de paciente durante las etapas del proceso de tratamiento. | Robusta | FALSE | IDE
582 | 65 | BA-IDE-003 | Comprobación de la identidad del paciente mediante sistemas electrónicos de identificación. | Comprobación de la identidad del paciente mediante sistemas electrónicos de identificación (lectura de chip, código de barras, lectura de huella digital, reconocimiento facial, etc.) que permite detectar errores de identificación de paciente durante las etapas del proceso de tratamiento. | Robusta | FALSE | IDE
583 | 83 | BA-IDE-003 | Comprobación de la identidad del paciente mediante sistemas electrónicos de identificación. | Comprobación de la identidad del paciente mediante sistemas electrónicos de identificación (lectura de chip, código de barras, lectura de huella digital, reconocimiento facial, etc.) que permite detectar errores de identificación de paciente durante las etapas del proceso de tratamiento. | Robusta | FALSE | IDE
584 | 84 | BA-IDE-003 | Comprobación de la identidad del paciente mediante sistemas electrónicos de identificación. | Comprobación de la identidad del paciente mediante sistemas electrónicos de identificación (lectura de chip, código de barras, lectura de huella digital, reconocimiento facial, etc.) que permite detectar errores de identificación de paciente durante las etapas del proceso de tratamiento. | Robusta | FALSE | IDE
585 | 9 | BA-LOC-001 | Verificación por otro TSRTyD del proceso para la adquisición de imágenes. | Verificación independiente por otro TSRTyD del proceso de colocación y de adquisición de imágenes durante el proceso de simulación. | Normal | FALSE | LOC
586 | 13 | BA-LOC-001 | Verificación por otro TSRTyD del proceso para la adquisición de imágenes. | Verificación independiente por otro TSRTyD del proceso de colocación y de adquisición de imágenes durante el proceso de simulación. | Normal | FALSE | LOC
587 | 14 | BA-LOC-001 | Verificación por otro TSRTyD del proceso para la adquisición de imágenes. | Verificación independiente por otro TSRTyD del proceso de colocación y de adquisición de imágenes durante el proceso de simulación. | Normal | FALSE | LOC
588 | 15 | BA-LOC-001 | Verificación por otro TSRTyD del proceso para la adquisición de imágenes. | Verificación independiente por otro TSRTyD del proceso de colocación y de adquisición de imágenes durante el proceso de simulación. | Normal | FALSE | LOC
589 | 16 | BA-LOC-001 | Verificación por otro TSRTyD del proceso para la adquisición de imágenes. | Verificación independiente por otro TSRTyD del proceso de colocación y de adquisición de imágenes durante el proceso de simulación. | Normal | FALSE | LOC
590 | 19 | BA-LOC-001 | Verificación por otro TSRTyD del proceso para la adquisición de imágenes. | Verificación independiente por otro TSRTyD del proceso de colocación y de adquisición de imágenes durante el proceso de simulación. | Normal | FALSE | LOC
591 | 21 | BA-LOC-001 | Verificación por otro TSRTyD del proceso para la adquisición de imágenes. | Verificación independiente por otro TSRTyD del proceso de colocación y de adquisición de imágenes durante el proceso de simulación. | Normal | FALSE | LOC
592 | 24 | BA-LOC-001 | Verificación por otro TSRTyD del proceso para la adquisición de imágenes. | Verificación independiente por otro TSRTyD del proceso de colocación y de adquisición de imágenes durante el proceso de simulación. | Normal | FALSE | LOC
593 | 25 | BA-LOC-001 | Verificación por otro TSRTyD del proceso para la adquisición de imágenes. | Verificación independiente por otro TSRTyD del proceso de colocación y de adquisición de imágenes durante el proceso de simulación. | Normal | FALSE | LOC
594 | 26 | BA-LOC-001 | Verificación por otro TSRTyD del proceso para la adquisición de imágenes. | Verificación independiente por otro TSRTyD del proceso de colocación y de adquisición de imágenes durante el proceso de simulación. | Normal | FALSE | LOC
595 | 27 | BA-LOC-001 | Verificación por otro TSRTyD del proceso para la adquisición de imágenes. | Verificación independiente por otro TSRTyD del proceso de colocación y de adquisición de imágenes durante el proceso de simulación. | Normal | FALSE | LOC
596 | 11 | BA-LOC-002 | Verificación mediante unos parámetros específicos de las condiciones de preparación del paciente en las imágenes adquiridas. | Verificación mediante unos parámetros específicos de las condiciones de preparación del paciente en las imágenes adquiridas. Sistema de comprobación de volúmenes (vejiga, recto, estómago, etc.), fase respiratoria, mediante medida de distancias y volúmenes que se comparan con unas tolerancias. | Blanda | FALSE | LOC
597 | 41 | BA-LOC-002 | Verificación mediante unos parámetros específicos de las condiciones de preparación del paciente en las imágenes adquiridas. | Verificación mediante unos parámetros específicos de las condiciones de preparación del paciente en las imágenes adquiridas. Sistema de comprobación de volúmenes (vejiga, recto, estómago, etc.), fase respiratoria, mediante medida de distancias y volúmenes que se comparan con unas tolerancias. | Blanda | FALSE | LOC
598 | 93 | BA-LOC-002 | Verificación mediante unos parámetros específicos de las condiciones de preparación del paciente en las imágenes adquiridas. | Verificación mediante unos parámetros específicos de las condiciones de preparación del paciente en las imágenes adquiridas. Sistema de comprobación de volúmenes (vejiga, recto, estómago, etc.), fase respiratoria, mediante medida de distancias y volúmenes que se comparan con unas tolerancias. | Blanda | FALSE | LOC
599 | 29 | BA-LOC-003 | Alerta del sistema al no coincidir datos de identificación del paciente. | Alerta del sistema indicando que no coinciden los datos de identificación del paciente con los datos demográficos asociados a las imágenes. | Muy robusta | FALSE | LOC
600 | 30 | BA-LOC-003 | Alerta del sistema al no coincidir datos de identificación del paciente. | Alerta del sistema indicando que no coinciden los datos de identificación del paciente con los datos demográficos asociados a las imágenes. | Muy robusta | FALSE | LOC
601 | 9 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
602 | 13 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
603 | 14 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
604 | 24 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
605 | 25 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
606 | 26 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
607 | 27 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
608 | 38 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
609 | 41 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
610 | 42 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
611 | 61 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
612 | 64 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
613 | 65 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
614 | 66 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
615 | 67 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
616 | 68 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
617 | 69 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
618 | 70 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
619 | 71 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
620 | 72 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
621 | 73 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
622 | 74 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
623 | 75 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
624 | 76 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
625 | 77 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
626 | 78 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
627 | 79 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
628 | 80 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
629 | 83 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
630 | 84 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
631 | 85 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
632 | 86 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
633 | 87 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
634 | 88 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
635 | 89 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
636 | 90 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
637 | 91 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
638 | 92 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
639 | 94 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
640 | 95 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
641 | 96 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
642 | 97 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
643 | 98 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
644 | 99 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
645 | 101 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
646 | 102 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
647 | 103 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
648 | 110 | BA-LOC-004 | Sistema automático de reconocimiento de superficies (SGRT) para verificación de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Utilización de sistemas automáticos externos para la verificación del posicionamiento del paciente mediante el reconocimiento de superficies y seguimiento del ciclo respiratorio. | Robusta | FALSE | LOC
649 | 10 | BA-LOC-005 | Revisión redundante de las indicaciones para la obtención de imágenes y propuesta de inmovilización por parte de otro especialista (OR, RFH o TSRTyD). | Revisión redundante de las indicaciones para la obtención de imágenes y propuesta de inmovilización por parte de otro especialista (OR, RFH o TSRTyD). | Normal | FALSE | LOC
650 | 9 | BA-LOC-006 | Presencia del ORT y, según el caso, RFH o personal de enfermería, durante la adquisición de las imágenes. | Presencia del ORT y, según el caso, RFH o personal de enfermería, durante la adquisición de las imágenes. | Normal | FALSE | LOC
651 | 10 | BA-LOC-006 | Presencia del ORT y, según el caso, RFH o personal de enfermería, durante la adquisición de las imágenes. | Presencia del ORT y, según el caso, RFH o personal de enfermería, durante la adquisición de las imágenes. | Normal | FALSE | LOC
652 | 11 | BA-LOC-006 | Presencia del ORT y, según el caso, RFH o personal de enfermería, durante la adquisición de las imágenes. | Presencia del ORT y, según el caso, RFH o personal de enfermería, durante la adquisición de las imágenes. | Normal | FALSE | LOC
653 | 12 | BA-LOC-006 | Presencia del ORT y, según el caso, RFH o personal de enfermería, durante la adquisición de las imágenes. | Presencia del ORT y, según el caso, RFH o personal de enfermería, durante la adquisición de las imágenes. | Normal | FALSE | LOC
654 | 13 | BA-LOC-006 | Presencia del ORT y, según el caso, RFH o personal de enfermería, durante la adquisición de las imágenes. | Presencia del ORT y, según el caso, RFH o personal de enfermería, durante la adquisición de las imágenes. | Normal | FALSE | LOC
655 | 14 | BA-LOC-006 | Presencia del ORT y, según el caso, RFH o personal de enfermería, durante la adquisición de las imágenes. | Presencia del ORT y, según el caso, RFH o personal de enfermería, durante la adquisición de las imágenes. | Normal | FALSE | LOC
656 | 15 | BA-LOC-006 | Presencia del ORT y, según el caso, RFH o personal de enfermería, durante la adquisición de las imágenes. | Presencia del ORT y, según el caso, RFH o personal de enfermería, durante la adquisición de las imágenes. | Normal | FALSE | LOC
657 | 16 | BA-LOC-006 | Presencia del ORT y, según el caso, RFH o personal de enfermería, durante la adquisición de las imágenes. | Presencia del ORT y, según el caso, RFH o personal de enfermería, durante la adquisición de las imágenes. | Normal | FALSE | LOC
658 | 17 | BA-LOC-006 | Presencia del ORT y, según el caso, RFH o personal de enfermería, durante la adquisición de las imágenes. | Presencia del ORT y, según el caso, RFH o personal de enfermería, durante la adquisición de las imágenes. | Normal | FALSE | LOC
659 | 18 | BA-LOC-006 | Presencia del ORT y, según el caso, RFH o personal de enfermería, durante la adquisición de las imágenes. | Presencia del ORT y, según el caso, RFH o personal de enfermería, durante la adquisición de las imágenes. | Normal | FALSE | LOC
660 | 19 | BA-LOC-006 | Presencia del ORT y, según el caso, RFH o personal de enfermería, durante la adquisición de las imágenes. | Presencia del ORT y, según el caso, RFH o personal de enfermería, durante la adquisición de las imágenes. | Normal | FALSE | LOC
661 | 21 | BA-LOC-006 | Presencia del ORT y, según el caso, RFH o personal de enfermería, durante la adquisición de las imágenes. | Presencia del ORT y, según el caso, RFH o personal de enfermería, durante la adquisición de las imágenes. | Normal | FALSE | LOC
662 | 22 | BA-LOC-006 | Presencia del ORT y, según el caso, RFH o personal de enfermería, durante la adquisición de las imágenes. | Presencia del ORT y, según el caso, RFH o personal de enfermería, durante la adquisición de las imágenes. | Normal | FALSE | LOC
663 | 23 | BA-LOC-006 | Presencia del ORT y, según el caso, RFH o personal de enfermería, durante la adquisición de las imágenes. | Presencia del ORT y, según el caso, RFH o personal de enfermería, durante la adquisición de las imágenes. | Normal | FALSE | LOC
664 | 67 | BA-LOC-007 | Sistemas de identificación electrónica para los inmovilizadores. | Utilización de sistemas identificación electrónica para los inmovilizadores de forma que la máquina no permitirá irradiar con un inmovilizador correspondiente a otro paciente. | Robusta | FALSE | LOC
665 | 86 | BA-LOC-007 | Sistemas de identificación electrónica para los inmovilizadores. | Utilización de sistemas identificación electrónica para los inmovilizadores de forma que la máquina no permitirá irradiar con un inmovilizador correspondiente a otro paciente. | Robusta | FALSE | LOC
666 | 11 | BA-LOC-008 | Verificación de imágenes tras la realización del TC. | Verificación de imágenes tras la realización del TC. | Blanda | FALSE | LOC
667 | 12 | BA-LOC-008 | Verificación de imágenes tras la realización del TC. | Verificación de imágenes tras la realización del TC. | Blanda | FALSE | LOC
668 | 14 | BA-LOC-008 | Verificación de imágenes tras la realización del TC. | Verificación de imágenes tras la realización del TC. | Blanda | FALSE | LOC
669 | 18 | BA-LOC-008 | Verificación de imágenes tras la realización del TC. | Verificación de imágenes tras la realización del TC. | Blanda | FALSE | LOC
670 | 23 | BA-LOC-009 | Revisión de las imágenes para la fusión por parte de un radiólogo o un médico nuclear. | Revisión previa de las imágenes para la fusión por parte de un radiólogo o un médico nuclear. | Blanda | FALSE | LOC
671 | 49 | BA-MAN-001 | Verificación del TPS siempre que se realice alguna modificación a sus procedimientos de uso. | Verificación del TPS requerida por un procedimiento del servicio que establece la realización de controles (planificación, comparación con referencias y medición de casos) después de modificaciones del TPS que permite su validación y aprobación para uso clínico. | Normal | FALSE | MAN
672 | 2 | BA-PLA-001 | Revisión previa a la planificación de los datos de prescripción y simulación. | Revisión del RFH o dosimetrista previa a la planificación, comprobando que los datos de prescripción e imágenes del paciente son correctos. | Normal | FALSE | PLA
673 | 3 | BA-PLA-001 | Revisión previa a la planificación de los datos de prescripción y simulación. | Revisión del RFH o dosimetrista previa a la planificación, comprobando que los datos de prescripción e imágenes del paciente son correctos. | Normal | FALSE | PLA
674 | 4 | BA-PLA-001 | Revisión previa a la planificación de los datos de prescripción y simulación. | Revisión del RFH o dosimetrista previa a la planificación, comprobando que los datos de prescripción e imágenes del paciente son correctos. | Normal | FALSE | PLA
675 | 5 | BA-PLA-001 | Revisión previa a la planificación de los datos de prescripción y simulación. | Revisión del RFH o dosimetrista previa a la planificación, comprobando que los datos de prescripción e imágenes del paciente son correctos. | Normal | FALSE | PLA
676 | 10 | BA-PLA-001 | Revisión previa a la planificación de los datos de prescripción y simulación. | Revisión del RFH o dosimetrista previa a la planificación, comprobando que los datos de prescripción e imágenes del paciente son correctos. | Normal | FALSE | PLA
677 | 11 | BA-PLA-001 | Revisión previa a la planificación de los datos de prescripción y simulación. | Revisión del RFH o dosimetrista previa a la planificación, comprobando que los datos de prescripción e imágenes del paciente son correctos. | Normal | FALSE | PLA
678 | 12 | BA-PLA-001 | Revisión previa a la planificación de los datos de prescripción y simulación. | Revisión del RFH o dosimetrista previa a la planificación, comprobando que los datos de prescripción e imágenes del paciente son correctos. | Normal | FALSE | PLA
679 | 13 | BA-PLA-001 | Revisión previa a la planificación de los datos de prescripción y simulación. | Revisión del RFH o dosimetrista previa a la planificación, comprobando que los datos de prescripción e imágenes del paciente son correctos. | Normal | FALSE | PLA
680 | 14 | BA-PLA-001 | Revisión previa a la planificación de los datos de prescripción y simulación. | Revisión del RFH o dosimetrista previa a la planificación, comprobando que los datos de prescripción e imágenes del paciente son correctos. | Normal | FALSE | PLA
681 | 15 | BA-PLA-001 | Revisión previa a la planificación de los datos de prescripción y simulación. | Revisión del RFH o dosimetrista previa a la planificación, comprobando que los datos de prescripción e imágenes del paciente son correctos. | Normal | FALSE | PLA
682 | 17 | BA-PLA-001 | Revisión previa a la planificación de los datos de prescripción y simulación. | Revisión del RFH o dosimetrista previa a la planificación, comprobando que los datos de prescripción e imágenes del paciente son correctos. | Normal | FALSE | PLA
683 | 18 | BA-PLA-001 | Revisión previa a la planificación de los datos de prescripción y simulación. | Revisión del RFH o dosimetrista previa a la planificación, comprobando que los datos de prescripción e imágenes del paciente son correctos. | Normal | FALSE | PLA
684 | 19 | BA-PLA-001 | Revisión previa a la planificación de los datos de prescripción y simulación. | Revisión del RFH o dosimetrista previa a la planificación, comprobando que los datos de prescripción e imágenes del paciente son correctos. | Normal | FALSE | PLA
685 | 20 | BA-PLA-001 | Revisión previa a la planificación de los datos de prescripción y simulación. | Revisión del RFH o dosimetrista previa a la planificación, comprobando que los datos de prescripción e imágenes del paciente son correctos. | Normal | FALSE | PLA
686 | 21 | BA-PLA-001 | Revisión previa a la planificación de los datos de prescripción y simulación. | Revisión del RFH o dosimetrista previa a la planificación, comprobando que los datos de prescripción e imágenes del paciente son correctos. | Normal | FALSE | PLA
687 | 26 | BA-PLA-001 | Revisión previa a la planificación de los datos de prescripción y simulación. | Revisión del RFH o dosimetrista previa a la planificación, comprobando que los datos de prescripción e imágenes del paciente son correctos. | Normal | FALSE | PLA
688 | 28 | BA-PLA-001 | Revisión previa a la planificación de los datos de prescripción y simulación. | Revisión del RFH o dosimetrista previa a la planificación, comprobando que los datos de prescripción e imágenes del paciente son correctos. | Normal | FALSE | PLA
689 | 30 | BA-PLA-001 | Revisión previa a la planificación de los datos de prescripción y simulación. | Revisión del RFH o dosimetrista previa a la planificación, comprobando que los datos de prescripción e imágenes del paciente son correctos. | Normal | FALSE | PLA
690 | 31 | BA-PLA-001 | Revisión previa a la planificación de los datos de prescripción y simulación. | Revisión del RFH o dosimetrista previa a la planificación, comprobando que los datos de prescripción e imágenes del paciente son correctos. | Normal | FALSE | PLA
691 | 32 | BA-PLA-001 | Revisión previa a la planificación de los datos de prescripción y simulación. | Revisión del RFH o dosimetrista previa a la planificación, comprobando que los datos de prescripción e imágenes del paciente son correctos. | Normal | FALSE | PLA
692 | 33 | BA-PLA-001 | Revisión previa a la planificación de los datos de prescripción y simulación. | Revisión del RFH o dosimetrista previa a la planificación, comprobando que los datos de prescripción e imágenes del paciente son correctos. | Normal | FALSE | PLA
693 | 35 | BA-PLA-001 | Revisión previa a la planificación de los datos de prescripción y simulación. | Revisión del RFH o dosimetrista previa a la planificación, comprobando que los datos de prescripción e imágenes del paciente son correctos. | Normal | FALSE | PLA
694 | 36 | BA-PLA-001 | Revisión previa a la planificación de los datos de prescripción y simulación. | Revisión del RFH o dosimetrista previa a la planificación, comprobando que los datos de prescripción e imágenes del paciente son correctos. | Normal | FALSE | PLA
695 | 37 | BA-PLA-001 | Revisión previa a la planificación de los datos de prescripción y simulación. | Revisión del RFH o dosimetrista previa a la planificación, comprobando que los datos de prescripción e imágenes del paciente son correctos. | Normal | FALSE | PLA
696 | 40 | BA-PLA-001 | Revisión previa a la planificación de los datos de prescripción y simulación. | Revisión del RFH o dosimetrista previa a la planificación, comprobando que los datos de prescripción e imágenes del paciente son correctos. | Normal | FALSE | PLA
697 | 44 | BA-PLA-002 | Cálculo independiente de la dosimetría. | Verificación de los resultados de la planificación mediante cálculo independiente de la dosimetría con otra herramienta que permite verificar que los datos y modelos del TPS son correctos. | Normal | FALSE | PLA
698 | 45 | BA-PLA-002 | Cálculo independiente de la dosimetría. | Verificación de los resultados de la planificación mediante cálculo independiente de la dosimetría con otra herramienta que permite verificar que los datos y modelos del TPS son correctos. | Normal | FALSE | PLA
699 | 47 | BA-PLA-002 | Cálculo independiente de la dosimetría. | Verificación de los resultados de la planificación mediante cálculo independiente de la dosimetría con otra herramienta que permite verificar que los datos y modelos del TPS son correctos. | Normal | FALSE | PLA
700 | 49 | BA-PLA-002 | Cálculo independiente de la dosimetría. | Verificación de los resultados de la planificación mediante cálculo independiente de la dosimetría con otra herramienta que permite verificar que los datos y modelos del TPS son correctos. | Normal | FALSE | PLA
701 | 52 | BA-PLA-002 | Cálculo independiente de la dosimetría. | Verificación de los resultados de la planificación mediante cálculo independiente de la dosimetría con otra herramienta que permite verificar que los datos y modelos del TPS son correctos. | Normal | FALSE | PLA
702 | 59 | BA-PLA-002 | Cálculo independiente de la dosimetría. | Verificación de los resultados de la planificación mediante cálculo independiente de la dosimetría con otra herramienta que permite verificar que los datos y modelos del TPS son correctos. | Normal | FALSE | PLA
703 | 82 | BA-PLA-002 | Cálculo independiente de la dosimetría. | Verificación de los resultados de la planificación mediante cálculo independiente de la dosimetría con otra herramienta que permite verificar que los datos y modelos del TPS son correctos. | Normal | FALSE | PLA
704 | 2 | BA-PLA-003 | Revisión independiente de la planificación por un RFH. | Verificación de los resultados de la planificación dosimétrica del tratamiento por un RFH diferente a la persona que hizo la planificación. Puede ser realizada con metodologías diferentes y utilizar scripts para la verificación automática de diferentes parámetros. | Normal | FALSE | PLA
705 | 3 | BA-PLA-003 | Revisión independiente de la planificación por un RFH. | Verificación de los resultados de la planificación dosimétrica del tratamiento por un RF diferente a la persona que hizo la planificación. Puede ser realizada con metodologías diferentes y utilizar scripts para la verificación automática de diferentes parámetros. | Normal | FALSE | PLA
706 | 4 | BA-PLA-003 | Revisión independiente de la planificación por un RFH. | Verificación de los resultados de la planificación dosimétrica del tratamiento por un RFH diferente a la persona que hizo la planificación. Puede ser realizada con metodologías diferentes y utilizar scripts para la verificación automática de diferentes parámetros. | Normal | FALSE | PLA
707 | 39 | BA-PLA-003 | Revisión independiente de la planificación por un RFH. | Verificación de los resultados de la planificación dosimétrica del tratamiento por un RFH diferente a la persona que hizo la planificación. Puede ser realizada con metodologías diferentes y utilizar scripts para la verificación automática de diferentes parámetros. | Normal | FALSE | PLA
708 | 41 | BA-PLA-003 | Revisión independiente de la planificación por un RFH. | Verificación de los resultados de la planificación dosimétrica del tratamiento por un RFH diferente a la persona que hizo la planificación. Puede ser realizada con metodologías diferentes y utilizar scripts para la verificación automática de diferentes parámetros. | Normal | FALSE | PLA
709 | 42 | BA-PLA-003 | Revisión independiente de la planificación por un RFH. | Verificación de los resultados de la planificación dosimétrica del tratamiento por un RF diferente a la persona que hizo la planificación. Puede ser realizada con metodologías diferentes y utilizar scripts para la verificación automática de diferentes parámetros. | Normal | FALSE | PLA
710 | 43 | BA-PLA-003 | Revisión independiente de la planificación por un RFH. | Verificación de los resultados de la planificación dosimétrica del tratamiento por un RFH diferente a la persona que hizo la planificación. Puede ser realizada con metodologías diferentes y utilizar scripts para la verificación automática de diferentes parámetros. | Normal | FALSE | PLA
711 | 44 | BA-PLA-003 | Revisión independiente de la planificación por un RFH. | Verificación de los resultados de la planificación dosimétrica del tratamiento por un RFH diferente a la persona que hizo la planificación. Puede ser realizada con metodologías diferentes y utilizar scripts para la verificación automática de diferentes parámetros. | Normal | FALSE | PLA
712 | 45 | BA-PLA-003 | Revisión independiente de la planificación por un RFH. | Verificación de los resultados de la planificación dosimétrica del tratamiento por un RF diferente a la persona que hizo la planificación. Puede ser realizada con metodologías diferentes y utilizar scripts para la verificación automática de diferentes parámetros. | Normal | FALSE | PLA
713 | 46 | BA-PLA-003 | Revisión independiente de la planificación por un RFH. | Verificación de los resultados de la planificación dosimétrica del tratamiento por un RFH diferente a la persona que hizo la planificación. Puede ser realizada con metodologías diferentes y utilizar scripts para la verificación automática de diferentes parámetros. | Normal | FALSE | PLA
714 | 47 | BA-PLA-003 | Revisión independiente de la planificación por un RFH. | Verificación de los resultados de la planificación dosimétrica del tratamiento por un RFH diferente a la persona que hizo la planificación. Puede ser realizada con metodologías diferentes y utilizar scripts para la verificación automática de diferentes parámetros. | Normal | FALSE | PLA
715 | 48 | BA-PLA-003 | Revisión independiente de la planificación por un RF. | Verificación de los resultados de la planificación dosimétrica del tratamiento por un RF diferente a la persona que hizo la planificación. Puede ser realizada con metodologías diferentes y utilizar scripts para la verificación automática de diferentes parámetros. | Normal | FALSE | PLA
716 | 49 | BA-PLA-003 | Revisión independiente de la planificación por un RFH. | Verificación de los resultados de la planificación dosimétrica del tratamiento por un RFH diferente a la persona que hizo la planificación. Puede ser realizada con metodologías diferentes y utilizar scripts para la verificación automática de diferentes parámetros. | Normal | FALSE | PLA
717 | 50 | BA-PLA-003 | Revisión independiente de la planificación por un RFH. | Verificación de los resultados de la planificación dosimétrica del tratamiento por un RFH diferente a la persona que hizo la planificación. Puede ser realizada con metodologías diferentes y utilizar scripts para la verificación automática de diferentes parámetros. | Normal | FALSE | PLA
718 | 51 | BA-PLA-003 | Revisión independiente de la planificación por un RFH. | Verificación de los resultados de la planificación dosimétrica del tratamiento por un RFH diferente a la persona que hizo la planificación. Puede ser realizada con metodologías diferentes y utilizar scripts para la verificación automática de diferentes parámetros. | Normal | FALSE | PLA
719 | 54 | BA-PLA-003 | Revisión independiente de la planificación por un RFH. | Verificación de los resultados de la planificación dosimétrica del tratamiento por un RFH diferente a la persona que hizo la planificación. Puede ser realizada con metodologías diferentes y utilizar scripts para la verificación automática de diferentes parámetros. | Normal | FALSE | PLA
720 | 1 | BA-PLA-004 | Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH. | La evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH durante la etapa de planificación dosimétrica del tratamiento permite detectar errores de dosimetría o geometría producidos en las etapas o pasos precedentes. | Normal | FALSE | PLA
721 | 2 | BA-PLA-004 | Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH. | La evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH durante la etapa de planificación dosimétrica del tratamiento permite detectar errores de dosimetría o geometría producidos en las etapas o pasos precedentes. | Normal | FALSE | PLA
722 | 3 | BA-PLA-004 | Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH. | La evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH durante la etapa de planificación dosimétrica del tratamiento permite detectar errores de dosimetría o geometría producidos en las etapas o pasos precedentes. | Normal | FALSE | PLA
723 | 4 | BA-PLA-004 | Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH. | La evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH durante la etapa de planificación dosimétrica del tratamiento permite detectar errores de dosimetría o geometría producidos en las etapas o pasos precedentes. | Normal | FALSE | PLA
724 | 5 | BA-PLA-004 | Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH. | La evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH durante la etapa de planificación dosimétrica del tratamiento permite detectar errores de dosimetría o geometría producidos en las etapas o pasos precedentes. | Normal | FALSE | PLA
725 | 6 | BA-PLA-004 | Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH. | La evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH durante la etapa de planificación dosimétrica del tratamiento permite detectar errores de dosimetría o geometría producidos en las etapas o pasos precedentes. | Normal | FALSE | PLA
726 | 7 | BA-PLA-004 | Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH. | La evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH durante la etapa de planificación dosimétrica del tratamiento permite detectar errores de dosimetría o geometría producidos en las etapas o pasos precedentes. | Normal | FALSE | PLA
727 | 8 | BA-PLA-004 | Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH. | La evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH durante la etapa de planificación dosimétrica del tratamiento permite detectar errores de dosimetría o geometría producidos en las etapas o pasos precedentes. | Normal | FALSE | PLA
728 | 11 | BA-PLA-004 | Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH. | La evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH durante la etapa de planificación dosimétrica del tratamiento permite detectar errores de dosimetría o geometría producidos en las etapas o pasos precedentes. | Normal | FALSE | PLA
729 | 12 | BA-PLA-004 | Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH. | La evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH durante la etapa de planificación dosimétrica del tratamiento permite detectar errores de dosimetría o geometría producidos en las etapas o pasos precedentes. | Normal | FALSE | PLA
730 | 15 | BA-PLA-004 | Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH. | La evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH durante la etapa de planificación dosimétrica del tratamiento permite detectar errores de dosimetría o geometría producidos en las etapas o pasos precedentes. | Normal | FALSE | PLA
731 | 17 | BA-PLA-004 | Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH. | La evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH durante la etapa de planificación dosimétrica del tratamiento permite detectar errores de dosimetría o geometría producidos en las etapas o pasos precedentes. | Normal | FALSE | PLA
732 | 18 | BA-PLA-004 | Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH. | La evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH durante la etapa de planificación dosimétrica del tratamiento permite detectar errores de dosimetría o geometría producidos en las etapas o pasos precedentes. | Normal | FALSE | PLA
733 | 19 | BA-PLA-004 | Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH. | La evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH durante la etapa de planificación dosimétrica del tratamiento permite detectar errores de dosimetría o geometría producidos en las etapas o pasos precedentes. | Normal | FALSE | PLA
734 | 29 | BA-PLA-004 | Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH. | La evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH durante la etapa de planificación dosimétrica del tratamiento permite detectar errores de dosimetría o geometría producidos en las etapas o pasos precedentes. | Normal | FALSE | PLA
735 | 32 | BA-PLA-004 | Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH. | La evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH durante la etapa de planificación dosimétrica del tratamiento permite detectar errores de dosimetría o geometría producidos en las etapas o pasos precedentes. | Normal | FALSE | PLA
736 | 33 | BA-PLA-004 | Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH. | La evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH durante la etapa de planificación dosimétrica del tratamiento permite detectar errores de dosimetría o geometría producidos en las etapas o pasos precedentes. | Normal | FALSE | PLA
737 | 34 | BA-PLA-004 | Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH. | La evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH durante la etapa de planificación dosimétrica del tratamiento permite detectar errores de dosimetría o geometría producidos en las etapas o pasos precedentes. | Normal | FALSE | PLA
738 | 35 | BA-PLA-004 | Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH. | La evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH durante la etapa de planificación dosimétrica del tratamiento permite detectar errores de dosimetría o geometría producidos en las etapas o pasos precedentes. | Normal | FALSE | PLA
739 | 36 | BA-PLA-004 | Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH. | La evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH durante la etapa de planificación dosimétrica del tratamiento permite detectar errores de dosimetría o geometría producidos en las etapas o pasos precedentes. | Normal | FALSE | PLA
740 | 37 | BA-PLA-004 | Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH. | La evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH durante la etapa de planificación dosimétrica del tratamiento permite detectar errores de dosimetría o geometría producidos en las etapas o pasos precedentes. | Normal | FALSE | PLA
741 | 38 | BA-PLA-004 | Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH. | La evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH durante la etapa de planificación dosimétrica del tratamiento permite detectar errores de dosimetría o geometría producidos en las etapas o pasos precedentes. | Normal | FALSE | PLA
742 | 39 | BA-PLA-004 | Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH. | La evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH durante la etapa de planificación dosimétrica del tratamiento permite detectar errores de dosimetría o geometría producidos en las etapas o pasos precedentes. | Normal | FALSE | PLA
743 | 41 | BA-PLA-004 | Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH. | La evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH durante la etapa de planificación dosimétrica del tratamiento permite detectar errores de dosimetría o geometría producidos en las etapas o pasos precedentes. | Normal | FALSE | PLA
744 | 42 | BA-PLA-004 | Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH. | La evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH durante la etapa de planificación dosimétrica del tratamiento permite detectar errores de dosimetría o geometría producidos en las etapas o pasos precedentes. | Normal | FALSE | PLA
745 | 47 | BA-PLA-004 | Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH. | La evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH durante la etapa de planificación dosimétrica del tratamiento permite detectar errores de dosimetría o geometría producidos en las etapas o pasos precedentes. | Normal | FALSE | PLA
746 | 49 | BA-PLA-004 | Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH. | La evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH durante la etapa de planificación dosimétrica del tratamiento permite detectar errores de dosimetría o geometría producidos en las etapas o pasos precedentes. | Normal | FALSE | PLA
747 | 50 | BA-PLA-004 | Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH. | La evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH durante la etapa de planificación dosimétrica del tratamiento permite detectar errores de dosimetría o geometría producidos en las etapas o pasos precedentes. | Normal | FALSE | PLA
748 | 51 | BA-PLA-004 | Evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH. | La evaluación conjunta del plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH durante la etapa de planificación dosimétrica del tratamiento permite detectar errores de dosimetría o geometría producidos en las etapas o pasos precedentes. | Normal | FALSE | PLA
749 | 40 | BA-PLA-005 | Evaluación conjunta del nuevo plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH. | La evaluación conjunta del NUEVO plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH durante la etapa de planificación dosimétrica del tratamiento permite detectar errores de dosimetría o geometría producidos en las etapas o pasos precedentes. | Normal | FALSE | PLA
750 | 53 | BA-PLA-005 | Evaluación conjunta del nuevo plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH. | La evaluación conjunta del NUEVO plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH durante la etapa de planificación dosimétrica del tratamiento permite detectar errores de dosimetría o geometría producidos en las etapas o pasos precedentes. | Normal | FALSE | PLA
751 | 54 | BA-PLA-005 | Evaluación conjunta del nuevo plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH. | La evaluación conjunta del NUEVO plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH durante la etapa de planificación dosimétrica del tratamiento permite detectar errores de dosimetría o geometría producidos en las etapas o pasos precedentes. | Normal | FALSE | PLA
752 | 82 | BA-PLA-005 | Evaluación conjunta del nuevo plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH. | La evaluación conjunta del NUEVO plan dosimétrico por parte del ORT y el RFH durante la etapa de planificación dosimétrica del tratamiento permite detectar errores de dosimetría o geometría producidos en las etapas o pasos precedentes. | Normal | FALSE | PLA
753 | 46 | BA-PLA-006 | Enclavamiento que impide tratar al paciente en una máquina distinta a la asignada en el planificador. | Enclavamiento que impide tratar al paciente en una máquina distinta a la asignada en el planificador. | Muy robusta | FALSE | PLA
754 | 38 | BA-PLA-007 | Aviso del software que indica que hay una diferencia entre los datos demográficos de la cabecera DICOM y los datos del paciente en el planificador. | Aviso del software que indica que hay una diferencia entre los datos demográficos de la cabecera DICOM y los datos del paciente en el planificador. | Robusta | FALSE | PLA
755 | 9 | BA-SIN-001 | Colocación e inmovilización del paciente en la posición de tratamiento para una sesión especial de tratamiento, como la de inicio, en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH. | La colocación e inmovilización del paciente en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH, de acuerdo a un procedimiento que incluya las tareas de cada uno de los profesionales presentes en esa etapa, permite detectar errores geométricos, dosimétricos o de identificación del paciente en las etapas precedentes del proceso de planificación del tratamiento. La barrera es aplicable siempre que el error pueda ser detectado por las funciones que realiza cada uno de los profesionales y esa función no esté incluida explícitamente en alguna otra barrera asignada a este iniciador. | Normal | FALSE | SIN
756 | 13 | BA-SIN-001 | Colocación e inmovilización del paciente en la posición de tratamiento para una sesión especial de tratamiento, como la de inicio, en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH. | La colocación e inmovilización del paciente en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH, de acuerdo a un procedimiento que incluya las tareas de cada uno de los profesionales presentes en esa etapa, permite detectar errores geométricos, dosimétricos o de identificación del paciente en las etapas precedentes del proceso de planificación del tratamiento. La barrera es aplicable siempre que el error pueda ser detectado por las funciones que realiza cada uno de los profesionales y esa función no esté incluida explícitamente en alguna otra barrera asignada a este iniciador. | Normal | FALSE | SIN
757 | 15 | BA-SIN-001 | Colocación e inmovilización del paciente en la posición de tratamiento para una sesión especial de tratamiento, como la de inicio, en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH. | La colocación e inmovilización del paciente en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH, de acuerdo a un procedimiento que incluya las tareas de cada uno de los profesionales presentes en esa etapa, permite detectar errores geométricos, dosimétricos o de identificación del paciente en las etapas precedentes del proceso de planificación del tratamiento. La barrera es aplicable siempre que el error pueda ser detectado por las funciones que realiza cada uno de los profesionales y esa función no esté incluida explícitamente en alguna otra barrera asignada a este iniciador. | Normal | FALSE | SIN
758 | 16 | BA-SIN-001 | Colocación e inmovilización del paciente en la posición de tratamiento para una sesión especial de tratamiento, como la de inicio, en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH. | La colocación e inmovilización del paciente en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH, de acuerdo a un procedimiento que incluya las tareas de cada uno de los profesionales presentes en esa etapa, permite detectar errores geométricos, dosimétricos o de identificación del paciente en las etapas precedentes del proceso de planificación del tratamiento. La barrera es aplicable siempre que el error pueda ser detectado por las funciones que realiza cada uno de los profesionales y esa función no esté incluida explícitamente en alguna otra barrera asignada a este iniciador. | Normal | FALSE | SIN
759 | 25 | BA-SIN-001 | Colocación e inmovilización del paciente en la posición de tratamiento para una sesión especial de tratamiento, como la de inicio, en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH. | La colocación e inmovilización del paciente en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH, de acuerdo a un procedimiento que incluya las tareas de cada uno de los profesionales presentes en esa etapa, permite detectar errores geométricos, dosimétricos o de identificación del paciente en las etapas precedentes del proceso de planificación del tratamiento. La barrera es aplicable siempre que el error pueda ser detectado por las funciones que realiza cada uno de los profesionales y esa función no esté incluida explícitamente en alguna otra barrera asignada a este iniciador. | Normal | FALSE | SIN
760 | 34 | BA-SIN-001 | Colocación e inmovilización del paciente en la posición de tratamiento para una sesión especial de tratamiento, como la de inicio, en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH. | La colocación e inmovilización del paciente en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH, de acuerdo a un procedimiento que incluya las tareas de cada uno de los profesionales presentes en esa etapa, permite detectar errores geométricos, dosimétricos o de identificación del paciente en las etapas precedentes del proceso de planificación del tratamiento. La barrera es aplicable siempre que el error pueda ser detectado por las funciones que realiza cada uno de los profesionales y esa función no esté incluida explícitamente en alguna otra barrera asignada a este iniciador. | Normal | FALSE | SIN
761 | 36 | BA-SIN-001 | Colocación e inmovilización del paciente en la posición de tratamiento para una sesión especial de tratamiento, como la de inicio, en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH. | La colocación e inmovilización del paciente en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH, de acuerdo a un procedimiento que incluya las tareas de cada uno de los profesionales presentes en esa etapa, permite detectar errores geométricos, dosimétricos o de identificación del paciente en las etapas precedentes del proceso de planificación del tratamiento. La barrera es aplicable siempre que el error pueda ser detectado por las funciones que realiza cada uno de los profesionales y esa función no esté incluida explícitamente en alguna otra barrera asignada a este iniciador. | Normal | FALSE | SIN
762 | 42 | BA-SIN-001 | Colocación e inmovilización del paciente en la posición de tratamiento para una sesión especial de tratamiento, como la de inicio, en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH. | La colocación e inmovilización del paciente en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH, de acuerdo a un procedimiento que incluya las tareas de cada uno de los profesionales presentes en esa etapa, permite detectar errores geométricos, dosimétricos o de identificación del paciente en las etapas precedentes del proceso de planificación del tratamiento. La barrera es aplicable siempre que el error pueda ser detectado por las funciones que realiza cada uno de los profesionales y esa función no esté incluida explícitamente en alguna otra barrera asignada a este iniciador. | Normal | FALSE | SIN
763 | 50 | BA-SIN-001 | Colocación e inmovilización del paciente en la posición de tratamiento para una sesión especial de tratamiento, como la de inicio, en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH. | La colocación e inmovilización del paciente en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH, de acuerdo a un procedimiento que incluya las tareas de cada uno de los profesionales presentes en esa etapa, permite detectar errores geométricos, dosimétricos o de identificación del paciente en las etapas precedentes del proceso de planificación del tratamiento. La barrera es aplicable siempre que el error pueda ser detectado por las funciones que realiza cada uno de los profesionales y esa función no esté incluida explícitamente en alguna otra barrera asignada a este iniciador. | Normal | FALSE | SIN
764 | 56 | BA-SIN-001 | Colocación e inmovilización del paciente en la posición de tratamiento para una sesión especial de tratamiento, como la de inicio, en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH. | La colocación e inmovilización del paciente en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH, de acuerdo a un procedimiento que incluya las tareas de cada uno de los profesionales presentes en esa etapa, permite detectar errores geométricos, dosimétricos o de identificación del paciente en las etapas precedentes del proceso de planificación del tratamiento. La barrera es aplicable siempre que el error pueda ser detectado por las funciones que realiza cada uno de los profesionales y esa función no esté incluida explícitamente en alguna otra barrera asignada a este iniciador. | Normal | FALSE | SIN
765 | 57 | BA-SIN-001 | Colocación e inmovilización del paciente en la posición de tratamiento para una sesión especial de tratamiento, como la de inicio, en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH. | La colocación e inmovilización del paciente en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH, de acuerdo a un procedimiento que incluya las tareas de cada uno de los profesionales presentes en esa etapa, permite detectar errores geométricos, dosimétricos o de identificación del paciente en las etapas precedentes del proceso de planificación del tratamiento. La barrera es aplicable siempre que el error pueda ser detectado por las funciones que realiza cada uno de los profesionales y esa función no esté incluida explícitamente en alguna otra barrera asignada a este iniciador. | Normal | FALSE | SIN
766 | 61 | BA-SIN-001 | Colocación e inmovilización del paciente en la posición de tratamiento para una sesión especial de tratamiento, como la de inicio, en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH. | La colocación e inmovilización del paciente en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH, de acuerdo a un procedimiento que incluya las tareas de cada uno de los profesionales presentes en esa etapa, permite detectar errores geométricos, dosimétricos o de identificación del paciente en las etapas precedentes del proceso de planificación del tratamiento. La barrera es aplicable siempre que el error pueda ser detectado por las funciones que realiza cada uno de los profesionales y esa función no esté incluida explícitamente en alguna otra barrera asignada a este iniciador. | Normal | FALSE | SIN
767 | 64 | BA-SIN-001 | Colocación e inmovilización del paciente en la posición de tratamiento para una sesión especial de tratamiento, como la de inicio, en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH. | La colocación e inmovilización del paciente en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH, de acuerdo a un procedimiento que incluya las tareas de cada uno de los profesionales presentes en esa etapa, permite detectar errores geométricos, dosimétricos o de identificación del paciente en las etapas precedentes del proceso de planificación del tratamiento. La barrera es aplicable siempre que el error pueda ser detectado por las funciones que realiza cada uno de los profesionales y esa función no esté incluida explícitamente en alguna otra barrera asignada a este iniciador. | Normal | FALSE | SIN
768 | 65 | BA-SIN-001 | Colocación e inmovilización del paciente en la posición de tratamiento para una sesión especial de tratamiento, como la de inicio, en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH. | La colocación e inmovilización del paciente en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH, de acuerdo a un procedimiento que incluya las tareas de cada uno de los profesionales presentes en esa etapa, permite detectar errores geométricos, dosimétricos o de identificación del paciente en las etapas precedentes del proceso de planificación del tratamiento. La barrera es aplicable siempre que el error pueda ser detectado por las funciones que realiza cada uno de los profesionales y esa función no esté incluida explícitamente en alguna otra barrera asignada a este iniciador. | Normal | FALSE | SIN
769 | 66 | BA-SIN-001 | Colocación e inmovilización del paciente en la posición de tratamiento para una sesión especial de tratamiento, como la de inicio, en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH. | La colocación e inmovilización del paciente en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH, de acuerdo a un procedimiento que incluya las tareas de cada uno de los profesionales presentes en esa etapa, permite detectar errores geométricos, dosimétricos o de identificación del paciente en las etapas precedentes del proceso de planificación del tratamiento. La barrera es aplicable siempre que el error pueda ser detectado por las funciones que realiza cada uno de los profesionales y esa función no esté incluida explícitamente en alguna otra barrera asignada a este iniciador. | Normal | FALSE | SIN
770 | 67 | BA-SIN-001 | Colocación e inmovilización del paciente en la posición de tratamiento para una sesión especial de tratamiento, como la de inicio, en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH. | La colocación e inmovilización del paciente en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH, de acuerdo a un procedimiento que incluya las tareas de cada uno de los profesionales presentes en esa etapa, permite detectar errores geométricos, dosimétricos o de identificación del paciente en las etapas precedentes del proceso de planificación del tratamiento. La barrera es aplicable siempre que el error pueda ser detectado por las funciones que realiza cada uno de los profesionales y esa función no esté incluida explícitamente en alguna otra barrera asignada a este iniciador. | Normal | FALSE | SIN
771 | 69 | BA-SIN-001 | Colocación e inmovilización del paciente en la posición de tratamiento para una sesión especial de tratamiento, como la de inicio, en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH. | La colocación e inmovilización del paciente en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH, de acuerdo a un procedimiento que incluya las tareas de cada uno de los profesionales presentes en esa etapa, permite detectar errores geométricos, dosimétricos o de identificación del paciente en las etapas precedentes del proceso de planificación del tratamiento. La barrera es aplicable siempre que el error pueda ser detectado por las funciones que realiza cada uno de los profesionales y esa función no esté incluida explícitamente en alguna otra barrera asignada a este iniciador. | Normal | FALSE | SIN
772 | 72 | BA-SIN-001 | Colocación e inmovilización del paciente en la posición de tratamiento para una sesión especial de tratamiento, como la de inicio, en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH. | La colocación e inmovilización del paciente en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH, de acuerdo a un procedimiento que incluya las tareas de cada uno de los profesionales presentes en esa etapa, permite detectar errores geométricos, dosimétricos o de identificación del paciente en las etapas precedentes del proceso de planificación del tratamiento. La barrera es aplicable siempre que el error pueda ser detectado por las funciones que realiza cada uno de los profesionales y esa función no esté incluida explícitamente en alguna otra barrera asignada a este iniciador. | Normal | FALSE | SIN
773 | 73 | BA-SIN-001 | Colocación e inmovilización del paciente en la posición de tratamiento para una sesión especial de tratamiento, como la de inicio, en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH. | La colocación e inmovilización del paciente en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH, de acuerdo a un procedimiento que incluya las tareas de cada uno de los profesionales presentes en esa etapa, permite detectar errores geométricos, dosimétricos o de identificación del paciente en las etapas precedentes del proceso de planificación del tratamiento. La barrera es aplicable siempre que el error pueda ser detectado por las funciones que realiza cada uno de los profesionales y esa función no esté incluida explícitamente en alguna otra barrera asignada a este iniciador. | Normal | FALSE | SIN
774 | 76 | BA-SIN-001 | Colocación e inmovilización del paciente en la posición de tratamiento para una sesión especial de tratamiento, como la de inicio, en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH. | La colocación e inmovilización del paciente en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH, de acuerdo a un procedimiento que incluya las tareas de cada uno de los profesionales presentes en esa etapa, permite detectar errores geométricos, dosimétricos o de identificación del paciente en las etapas precedentes del proceso de planificación del tratamiento. La barrera es aplicable siempre que el error pueda ser detectado por las funciones que realiza cada uno de los profesionales y esa función no esté incluida explícitamente en alguna otra barrera asignada a este iniciador. | Normal | FALSE | SIN
775 | 79 | BA-SIN-001 | Colocación e inmovilización del paciente en la posición de tratamiento para una sesión especial de tratamiento, como la de inicio, en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH. | La colocación e inmovilización del paciente en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH, de acuerdo a un procedimiento que incluya las tareas de cada uno de los profesionales presentes en esa etapa, permite detectar errores geométricos, dosimétricos o de identificación del paciente en las etapas precedentes del proceso de planificación del tratamiento. La barrera es aplicable siempre que el error pueda ser detectado por las funciones que realiza cada uno de los profesionales y esa función no esté incluida explícitamente en alguna otra barrera asignada a este iniciador. | Normal | FALSE | SIN
776 | 81 | BA-SIN-001 | Colocación e inmovilización del paciente en la posición de tratamiento para una sesión especial de tratamiento, como la de inicio, en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH. | La colocación e inmovilización del paciente en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH, de acuerdo a un procedimiento que incluya las tareas de cada uno de los profesionales presentes en esa etapa, permite detectar errores geométricos, dosimétricos o de identificación del paciente en las etapas precedentes del proceso de planificación del tratamiento. La barrera es aplicable siempre que el error pueda ser detectado por las funciones que realiza cada uno de los profesionales y esa función no esté incluida explícitamente en alguna otra barrera asignada a este iniciador. | Normal | FALSE | SIN
777 | 82 | BA-SIN-001 | Colocación e inmovilización del paciente en la posición de tratamiento para una sesión especial de tratamiento, como la de inicio, en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH. | La colocación e inmovilización del paciente en presencia del ORT y TSRTyD, y siempre que sea posible el RFH, de acuerdo a un procedimiento que incluya las tareas de cada uno de los profesionales presentes en esa etapa, permite detectar errores geométricos, dosimétricos o de identificación del paciente en las etapas precedentes del proceso de planificación del tratamiento. La barrera es aplicable siempre que el error pueda ser detectado por las funciones que realiza cada uno de los profesionales y esa función no esté incluida explícitamente en alguna otra barrera asignada a este iniciador. | Normal | FALSE | SIN
778 | 66 | BA-SIN-002 | Dispositivos de colocación e inmovilización personalizados. | Los dispositivos de colocación e inmovilización personalizados fabricados durante la adquisición de los datos anatómicos permiten detectar errores de reproducibilidad de la posición del paciente para el tratamiento. | Blanda | FALSE | SIN
779 | 9 | BA-SIN-003 | Comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura de la mesa. | Verificación del correcto posicionamiento mediante la comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura del isocentro sobre la mesa que permite detectar errores en el posicionamiento o geometría. | Blanda | FALSE | SIN
780 | 13 | BA-SIN-003 | Comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura de la mesa. | Verificación del correcto posicionamiento mediante la comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura del isocentro sobre la mesa que permite detectar errores en el posicionamiento o geometría. | Blanda | FALSE | SIN
781 | 14 | BA-SIN-003 | Comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura de la mesa. | Verificación del correcto posicionamiento mediante la comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura del isocentro sobre la mesa que permite detectar errores en el posicionamiento o geometría. | Blanda | FALSE | SIN
782 | 24 | BA-SIN-003 | Comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura de la mesa. | Verificación del correcto posicionamiento mediante la comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura del isocentro sobre la mesa que permite detectar errores en el posicionamiento o geometría. | Blanda | FALSE | SIN
783 | 26 | BA-SIN-003 | Comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura de la mesa. | Verificación del correcto posicionamiento mediante la comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura del isocentro sobre la mesa que permite detectar errores en el posicionamiento o geometría. | Blanda | FALSE | SIN
784 | 27 | BA-SIN-003 | Comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura de la mesa. | Verificación del correcto posicionamiento mediante la comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura del isocentro sobre la mesa que permite detectar errores en el posicionamiento o geometría. | Blanda | FALSE | SIN
785 | 38 | BA-SIN-003 | Comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura de la mesa. | Verificación del correcto posicionamiento mediante la comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura del isocentro sobre la mesa que permite detectar errores en el posicionamiento o geometría. | Blanda | FALSE | SIN
786 | 42 | BA-SIN-003 | Comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura de la mesa. | Verificación del correcto posicionamiento mediante la comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura del isocentro sobre la mesa que permite detectar errores en el posicionamiento o geometría. | Blanda | FALSE | SIN
787 | 64 | BA-SIN-003 | Comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura de la mesa. | Verificación del correcto posicionamiento mediante la comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura del isocentro sobre la mesa que permite detectar errores en el posicionamiento o geometría. | Blanda | FALSE | SIN
788 | 65 | BA-SIN-003 | Comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura de la mesa. | Verificación del correcto posicionamiento mediante la comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura del isocentro sobre la mesa que permite detectar errores en el posicionamiento o geometría. | Blanda | FALSE | SIN
789 | 66 | BA-SIN-003 | Comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura de la mesa. | Verificación del correcto posicionamiento mediante la comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura del isocentro sobre la mesa que permite detectar errores en el posicionamiento o geometría. | Blanda | FALSE | SIN
790 | 67 | BA-SIN-003 | Comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura de la mesa. | Verificación del correcto posicionamiento mediante la comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura del isocentro sobre la mesa que permite detectar errores en el posicionamiento o geometría. | Blanda | FALSE | SIN
791 | 68 | BA-SIN-003 | Comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura de la mesa. | Verificación del correcto posicionamiento mediante la comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura del isocentro sobre la mesa que permite detectar errores en el posicionamiento o geometría. | Blanda | FALSE | SIN
792 | 69 | BA-SIN-003 | Comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura de la mesa. | Verificación del correcto posicionamiento mediante la comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura del isocentro sobre la mesa que permite detectar errores en el posicionamiento o geometría. | Blanda | FALSE | SIN
793 | 70 | BA-SIN-003 | Comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura de la mesa. | Verificación del correcto posicionamiento mediante la comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura del isocentro sobre la mesa que permite detectar errores en el posicionamiento o geometría. | Blanda | FALSE | SIN
794 | 72 | BA-SIN-003 | Comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura de la mesa. | Verificación del correcto posicionamiento mediante la comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura del isocentro sobre la mesa que permite detectar errores en el posicionamiento o geometría. | Blanda | FALSE | SIN
795 | 83 | BA-SIN-003 | Comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura de la mesa. | Verificación del correcto posicionamiento mediante la comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura del isocentro sobre la mesa que permite detectar errores en el posicionamiento o geometría. | Blanda | FALSE | SIN
796 | 84 | BA-SIN-003 | Comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura de la mesa. | Verificación del correcto posicionamiento mediante la comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura del isocentro sobre la mesa que permite detectar errores en el posicionamiento o geometría. | Blanda | FALSE | SIN
797 | 85 | BA-SIN-003 | Comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura de la mesa. | Verificación del correcto posicionamiento mediante la comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura del isocentro sobre la mesa que permite detectar errores en el posicionamiento o geometría. | Blanda | FALSE | SIN
798 | 86 | BA-SIN-003 | Comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura de la mesa. | Verificación del correcto posicionamiento mediante la comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura del isocentro sobre la mesa que permite detectar errores en el posicionamiento o geometría. | Blanda | FALSE | SIN
799 | 87 | BA-SIN-003 | Comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura de la mesa. | Verificación del correcto posicionamiento mediante la comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura del isocentro sobre la mesa que permite detectar errores en el posicionamiento o geometría. | Blanda | FALSE | SIN
800 | 88 | BA-SIN-003 | Comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura de la mesa. | Verificación del correcto posicionamiento mediante la comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura del isocentro sobre la mesa que permite detectar errores en el posicionamiento o geometría. | Blanda | FALSE | SIN
801 | 89 | BA-SIN-003 | Comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura de la mesa. | Verificación del correcto posicionamiento mediante la comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura del isocentro sobre la mesa que permite detectar errores en el posicionamiento o geometría. | Blanda | FALSE | SIN
802 | 91 | BA-SIN-003 | Comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura de la mesa. | Verificación del correcto posicionamiento mediante la comprobación de la distancia fuente-superficie (DFS) y/o altura del isocentro sobre la mesa que permite detectar errores en el posicionamiento o geometría. | Blanda | FALSE | SIN
803 | 9 | BA-SIN-004 | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario. | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario que permite detectar errores de geometría del tratamiento en las etapas o pasos precedentes del proceso. | Blanda | FALSE | SIN
804 | 10 | BA-SIN-004 | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario. | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario que permite detectar errores de geometría del tratamiento en las etapas o pasos precedentes del proceso. | Blanda | FALSE | SIN
805 | 11 | BA-SIN-004 | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario. | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario que permite detectar errores de geometría del tratamiento en las etapas o pasos precedentes del proceso. | Blanda | FALSE | SIN
806 | 12 | BA-SIN-004 | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario. | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario que permite detectar errores de geometría del tratamiento en las etapas o pasos precedentes del proceso. | Blanda | FALSE | SIN
807 | 13 | BA-SIN-004 | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario. | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario que permite detectar errores de geometría del tratamiento en las etapas o pasos precedentes del proceso. | Blanda | FALSE | SIN
808 | 14 | BA-SIN-004 | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario. | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario que permite detectar errores de geometría del tratamiento en las etapas o pasos precedentes del proceso. | Blanda | FALSE | SIN
809 | 15 | BA-SIN-004 | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario. | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario que permite detectar errores de geometría del tratamiento en las etapas o pasos precedentes del proceso. | Blanda | FALSE | SIN
810 | 16 | BA-SIN-004 | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario. | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario que permite detectar errores de geometría del tratamiento en las etapas o pasos precedentes del proceso. | Blanda | FALSE | SIN
811 | 18 | BA-SIN-004 | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario. | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario que permite detectar errores de geometría del tratamiento en las etapas o pasos precedentes del proceso. | Blanda | FALSE | SIN
812 | 19 | BA-SIN-004 | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario. | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario que permite detectar errores de geometría del tratamiento en las etapas o pasos precedentes del proceso. | Blanda | FALSE | SIN
813 | 24 | BA-SIN-004 | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario. | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario que permite detectar errores de geometría del tratamiento en las etapas o pasos precedentes del proceso. | Blanda | FALSE | SIN
814 | 26 | BA-SIN-004 | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario. | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario que permite detectar errores de geometría del tratamiento en las etapas o pasos precedentes del proceso. | Blanda | FALSE | SIN
815 | 27 | BA-SIN-004 | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario. | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario que permite detectar errores de geometría del tratamiento en las etapas o pasos precedentes del proceso. | Blanda | FALSE | SIN
816 | 28 | BA-SIN-004 | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario. | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario que permite detectar errores de geometría del tratamiento en las etapas o pasos precedentes del proceso. | Blanda | FALSE | SIN
817 | 29 | BA-SIN-004 | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario. | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario que permite detectar errores de geometría del tratamiento en las etapas o pasos precedentes del proceso. | Blanda | FALSE | SIN
818 | 30 | BA-SIN-004 | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario. | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario que permite detectar errores de geometría del tratamiento en las etapas o pasos precedentes del proceso. | Blanda | FALSE | SIN
819 | 31 | BA-SIN-004 | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario. | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario que permite detectar errores de geometría del tratamiento en las etapas o pasos precedentes del proceso. | Blanda | FALSE | SIN
820 | 32 | BA-SIN-004 | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario. | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario que permite detectar errores de geometría del tratamiento en las etapas o pasos precedentes del proceso. | Blanda | FALSE | SIN
821 | 33 | BA-SIN-004 | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario. | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario que permite detectar errores de geometría del tratamiento en las etapas o pasos precedentes del proceso. | Blanda | FALSE | SIN
822 | 34 | BA-SIN-004 | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario. | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario que permite detectar errores de geometría del tratamiento en las etapas o pasos precedentes del proceso. | Blanda | FALSE | SIN
823 | 37 | BA-SIN-004 | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario. | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario que permite detectar errores de geometría del tratamiento en las etapas o pasos precedentes del proceso. | Blanda | FALSE | SIN
824 | 38 | BA-SIN-004 | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario. | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario que permite detectar errores de geometría del tratamiento en las etapas o pasos precedentes del proceso. | Blanda | FALSE | SIN
825 | 41 | BA-SIN-004 | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario. | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario que permite detectar errores de geometría del tratamiento en las etapas o pasos precedentes del proceso. | Blanda | FALSE | SIN
826 | 42 | BA-SIN-004 | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario. | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario que permite detectar errores de geometría del tratamiento en las etapas o pasos precedentes del proceso. | Blanda | FALSE | SIN
827 | 53 | BA-SIN-004 | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario. | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario que permite detectar errores de geometría del tratamiento en las etapas o pasos precedentes del proceso. | Blanda | FALSE | SIN
828 | 56 | BA-SIN-004 | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario. | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario que permite detectar errores de geometría del tratamiento en las etapas o pasos precedentes del proceso. | Blanda | FALSE | SIN
829 | 64 | BA-SIN-004 | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario. | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario que permite detectar errores de geometría del tratamiento en las etapas o pasos precedentes del proceso. | Blanda | FALSE | SIN
830 | 65 | BA-SIN-004 | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario. | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario que permite detectar errores de geometría del tratamiento en las etapas o pasos precedentes del proceso. | Blanda | FALSE | SIN
831 | 66 | BA-SIN-004 | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario. | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario que permite detectar errores de geometría del tratamiento en las etapas o pasos precedentes del proceso. | Blanda | FALSE | SIN
832 | 67 | BA-SIN-004 | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario. | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario que permite detectar errores de geometría del tratamiento en las etapas o pasos precedentes del proceso. | Blanda | FALSE | SIN
833 | 68 | BA-SIN-004 | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario. | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario que permite detectar errores de geometría del tratamiento en las etapas o pasos precedentes del proceso. | Blanda | FALSE | SIN
834 | 69 | BA-SIN-004 | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario. | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario que permite detectar errores de geometría del tratamiento en las etapas o pasos precedentes del proceso. | Blanda | FALSE | SIN
835 | 70 | BA-SIN-004 | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario. | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario que permite detectar errores de geometría del tratamiento en las etapas o pasos precedentes del proceso. | Blanda | FALSE | SIN
836 | 71 | BA-SIN-004 | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario. | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario que permite detectar errores de geometría del tratamiento en las etapas o pasos precedentes del proceso. | Blanda | FALSE | SIN
837 | 72 | BA-SIN-004 | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario. | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario que permite detectar errores de geometría del tratamiento en las etapas o pasos precedentes del proceso. | Blanda | FALSE | SIN
838 | 80 | BA-SIN-004 | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario. | Análisis de la imagen de verificación en sesión inicial y en algunas sesiones de tratamiento diario que permite detectar errores de geometría del tratamiento en las etapas o pasos precedentes del proceso. | Blanda | FALSE | SIN
839 | 3 | BA-SIN-005 | Preparación y revisión de la información del tratamiento antes de la sesión inicial por el TSRTyD. | Preparación y revisión de toda la información relativa al tratamiento paciente en la red de radioterapia previamente a la sesión inicial. El TSRTyD revisa que se han transferido correctamente todos los campos de tratamiento, que se ha creado la agenda de tratamiento, imágenes de verificación, etc. | Blanda | FALSE | SIN
840 | 6 | BA-SIN-005 | Preparación y revisión de la información del tratamiento antes de la sesión inicial por el TSRTyD. | Preparación y revisión de toda la información relativa al tratamiento paciente en la red de radioterapia previamente a la sesión inicial. El TSRTyD revisa que se han transferido correctamente todos los campos de tratamiento, que se ha creado la agenda de tratamiento, imágenes de verificación, etc. | Blanda | FALSE | SIN
841 | 39 | BA-SIN-005 | Preparación y revisión de la información del tratamiento antes de la sesión inicial por el TSRTyD. | Preparación y revisión de toda la información relativa al tratamiento paciente en la red de radioterapia previamente a la sesión inicial. El TSRTyD revisa que se han transferido correctamente todos los campos de tratamiento, que se ha creado la agenda de tratamiento, imágenes de verificación, etc. | Blanda | FALSE | SIN
842 | 50 | BA-SIN-005 | Preparación y revisión de la información del tratamiento antes de la sesión inicial por el TSRTyD. | Preparación y revisión de toda la información relativa al tratamiento paciente en la red de radioterapia previamente a la sesión inicial. El TSRTyD revisa que se han transferido correctamente todos los campos de tratamiento, que se ha creado la agenda de tratamiento, imágenes de verificación, etc. | Blanda | FALSE | SIN
843 | 83 | BA-SIN-006 | Realización y análisis diario de imágenes de IGRT. | La realización y análisis diario de imágenes de IGRT permite detectar errores de identificación del paciente, de posicionamiento o cambios anatómicos en el paciente. | Normal | FALSE | SIN
844 | 84 | BA-SIN-006 | Realización y análisis diario de imágenes de IGRT. | La realización y análisis diario de imágenes de IGRT permite detectar errores de identificación del paciente, de posicionamiento o cambios anatómicos en el paciente. | Normal | FALSE | SIN
845 | 85 | BA-SIN-006 | Realización y análisis diario de imágenes de IGRT. | La realización y análisis diario de imágenes de IGRT permite detectar errores de identificación del paciente, de posicionamiento o cambios anatómicos en el paciente. | Normal | FALSE | SIN
846 | 86 | BA-SIN-006 | Realización y análisis diario de imágenes de IGRT. | La realización y análisis diario de imágenes de IGRT permite detectar errores de identificación del paciente, de posicionamiento o cambios anatómicos en el paciente. | Normal | FALSE | SIN
847 | 87 | BA-SIN-006 | Realización y análisis diario de imágenes de IGRT. | La realización y análisis diario de imágenes de IGRT permite detectar errores de identificación del paciente, de posicionamiento o cambios anatómicos en el paciente. | Normal | FALSE | SIN
848 | 88 | BA-SIN-006 | Realización y análisis diario de imágenes de IGRT. | La realización y análisis diario de imágenes de IGRT permite detectar errores de identificación del paciente, de posicionamiento o cambios anatómicos en el paciente. | Normal | FALSE | SIN
849 | 89 | BA-SIN-006 | Realización y análisis diario de imágenes de IGRT. | La realización y análisis diario de imágenes de IGRT permite detectar errores de identificación del paciente, de posicionamiento o cambios anatómicos en el paciente. | Normal | FALSE | SIN
850 | 91 | BA-SIN-006 | Realización y análisis diario de imágenes de IGRT. | La realización y análisis diario de imágenes de IGRT permite detectar errores de identificación del paciente, de posicionamiento o cambios anatómicos en el paciente. | Normal | FALSE | SIN
851 | 92 | BA-SIN-006 | Realización y análisis diario de imágenes de IGRT. | La realización y análisis diario de imágenes de IGRT permite detectar errores de identificación del paciente, de posicionamiento o cambios anatómicos en el paciente. | Normal | FALSE | SIN
852 | 93 | BA-SIN-006 | Realización y análisis diario de imágenes de IGRT. | La realización y análisis diario de imágenes de IGRT permite detectar errores de identificación del paciente, de posicionamiento o cambios anatómicos en el paciente. | Normal | FALSE | SIN
853 | 102 | BA-SIN-006 | Realización y análisis diario de imágenes de IGRT. | La realización y análisis diario de imágenes de IGRT permite detectar errores de identificación del paciente, de posicionamiento o cambios anatómicos en el paciente. | Normal | FALSE | SIN
854 | 21 | BA-SIN-007 | Comprobación del resultado de la fusión. | En casos que se utilicen herramientas de fusión automática el resultado de la fusión será revisado por un profesional adecuado para esta tarea. Cuando la fusión la realice manualmente una persona, será comprobada por otra persona independiente. | Normal | FALSE | SIN
855 | 22 | BA-SIN-007 | Comprobación del resultado de la fusión. | En casos que se utilicen herramientas de fusión automática el resultado de la fusión será revisado por un profesional adecuado para esta tarea. Cuando la fusión la realice manualmente una persona, será comprobada por otra persona independiente. | Normal | FALSE | SIN
856 | 23 | BA-SIN-007 | Comprobación del resultado de la fusión. | En casos que se utilicen herramientas de fusión automática el resultado de la fusión será revisado por un profesional adecuado para esta tarea. Cuando la fusión la realice manualmente una persona, será comprobada por otra persona independiente. | Normal | FALSE | SIN
857 | 30 | BA-SIN-007 | Comprobación del resultado de la fusión. | En casos que se utilicen herramientas de fusión automática el resultado de la fusión será revisado por un profesional adecuado para esta tarea. Cuando la fusión la realice manualmente una persona, será comprobada por otra persona independiente. | Normal | FALSE | SIN
858 | 31 | BA-SIN-007 | Comprobación del resultado de la fusión. | En casos que se utilicen herramientas de fusión automática el resultado de la fusión será revisado por un profesional adecuado para esta tarea. Cuando la fusión la realice manualmente una persona, será comprobada por otra persona independiente. | Normal | FALSE | SIN
859 | 76 | BA-SIN-007 | Comprobación del resultado de la fusión. | En casos que se utilicen herramientas de fusión automática el resultado de la fusión será revisado por un profesional adecuado para esta tarea. Cuando la fusión la realice manualmente una persona, será comprobada por otra persona independiente. | Normal | FALSE | SIN
860 | 97 | BA-SIN-007 | Comprobación del resultado de la fusión. | En casos que se utilicen herramientas de fusión automática el resultado de la fusión será revisado por un profesional adecuado para esta tarea. Cuando la fusión la realice manualmente una persona, será comprobada por otra persona independiente. | Normal | FALSE | SIN
861 | 76 | BA-SIN-008 | Realizar imágenes de verificación para cada isocentro una vez realizados todos los desplazamientos y justo antes del tratamiento. | Realizar imágenes de verificación para cada isocentro una vez realizados todos los desplazamientos y justo antes del tratamiento. Son imágenes que se adquieren, no ya para corregir posicionamiento, sino para cerciorarse de que los movimientos realizados han sido correctos. | Blanda | FALSE | SIN
862 | 77 | BA-SIN-008 | Realizar imágenes de verificación para cada isocentro una vez realizados todos los desplazamientos y justo antes del tratamiento. | Realizar imágenes de verificación para cada isocentro una vez realizados todos los desplazamientos y justo antes del tratamiento. Son imágenes que se adquieren, no ya para corregir posicionamiento, sino para cerciorarse de que los movimientos realizados han sido correctos. | Blanda | FALSE | SIN
863 | 78 | BA-SIN-008 | Realizar imágenes de verificación para cada isocentro una vez realizados todos los desplazamientos y justo antes del tratamiento. | Realizar imágenes de verificación para cada isocentro una vez realizados todos los desplazamientos y justo antes del tratamiento. Son imágenes que se adquieren, no ya para corregir posicionamiento, sino para cerciorarse de que los movimientos realizados han sido correctos. | Blanda | FALSE | SIN
864 | 80 | BA-SIN-008 | Realizar imágenes de verificación para cada isocentro una vez realizados todos los desplazamientos y justo antes del tratamiento. | Realizar imágenes de verificación para cada isocentro una vez realizados todos los desplazamientos y justo antes del tratamiento. Son imágenes que se adquieren, no ya para corregir posicionamiento, sino para cerciorarse de que los movimientos realizados han sido correctos. | Blanda | FALSE | SIN
865 | 97 | BA-SIN-008 | Realizar imágenes de verificación para cada isocentro una vez realizados todos los desplazamientos y justo antes del tratamiento. | Realizar imágenes de verificación para cada isocentro una vez realizados todos los desplazamientos y justo antes del tratamiento. Son imágenes que se adquieren, no ya para corregir posicionamiento, sino para cerciorarse de que los movimientos realizados han sido correctos. | Blanda | FALSE | SIN
866 | 98 | BA-SIN-008 | Realizar imágenes de verificación para cada isocentro una vez realizados todos los desplazamientos y justo antes del tratamiento. | Realizar imágenes de verificación para cada isocentro una vez realizados todos los desplazamientos y justo antes del tratamiento. Son imágenes que se adquieren, no ya para corregir posicionamiento, sino para cerciorarse de que los movimientos realizados han sido correctos. | Blanda | FALSE | SIN
867 | 99 | BA-SIN-008 | Realizar imágenes de verificación para cada isocentro una vez realizados todos los desplazamientos y justo antes del tratamiento. | Realizar imágenes de verificación para cada isocentro una vez realizados todos los desplazamientos y justo antes del tratamiento. Son imágenes que se adquieren, no ya para corregir posicionamiento, sino para cerciorarse de que los movimientos realizados han sido correctos. | Blanda | FALSE | SIN
868 | 25 | BA-SIN-009 | Verificación previa al tratamiento de que la fase y amplitud del movimiento respiratorio son iguales que la adquisición en la simulación. | Verificación previa al tratamiento de que la fase y amplitud del movimiento respiratorio son iguales que la adquisición en la simulación. Esta verificación se realiza monitorizando unos ciclos de respiración previos al tratamiento y se mantiene durante todo el tratamiento. | Normal | FALSE | SIN
869 | 61 | BA-SIN-009 | Verificación previa al tratamiento de que la fase y amplitud del movimiento respiratorio son iguales que la adquisición en la simulación. | Verificación previa al tratamiento de que la fase y amplitud del movimiento respiratorio son iguales que la adquisición en la simulación. Esta verificación se realiza monitorizando unos ciclos de respiración previos al tratamiento y se mantiene durante todo el tratamiento. | Normal | FALSE | SIN
870 | 94 | BA-SIN-009 | Verificación previa al tratamiento de que la fase y amplitud del movimiento respiratorio son iguales que la adquisición en la simulación. | Verificación previa al tratamiento de que la fase y amplitud del movimiento respiratorio son iguales que la adquisición en la simulación. Esta verificación se realiza monitorizando unos ciclos de respiración previos al tratamiento y se mantiene durante todo el tratamiento. | Normal | FALSE | SIN
871 | 101 | BA-SIN-009 | Verificación previa al tratamiento de que la fase y amplitud del movimiento respiratorio son iguales que la adquisición en la simulación. | Verificación previa al tratamiento de que la fase y amplitud del movimiento respiratorio son iguales que la adquisición en la simulación. Esta verificación se realiza monitorizando unos ciclos de respiración previos al tratamiento y se mantiene durante todo el tratamiento. | Normal | FALSE | SIN
872 | 16 | BA-TTD-001 | Comprobación del posicionamiento e inmovilización durante el tratamiento diario. | La comprobación por parte de un TSRTyD del posicionamiento e inmovilización del paciente para el tratamiento diario permite detectar errores de geometría (posicionamiento incorrecto o deficiencias de los dispositivos de inmovilización). | Blanda | FALSE | TTD
873 | 87 | BA-TTD-001 | Comprobación del posicionamiento e inmovilización durante el tratamiento diario. | La comprobación por parte de un TSRTyD del posicionamiento e inmovilización del paciente para el tratamiento diario permite detectar errores de geometría (posicionamiento incorrecto o deficiencias de los dispositivos de inmovilización). | Blanda | FALSE | TTD
874 | 61 | BA-TTD-002 | Comprobación de los parámetros de inmovilización, indexación y posicionamiento del paciente en general (incluido el seguimiento de la respiración) comparándolos con los que aparecen de referencia la hoja de simulación. | Comprobación de los parámetros de inmovilización e indexación utilizados en el posicionamiento del paciente comparándolos con los que aparecen en la hoja de simulación que permite detectar errores de posicionamiento. | Blanda | FALSE | TTD
875 | 66 | BA-TTD-002 | Comprobación de los parámetros de inmovilización, indexación y posicionamiento del paciente en general (incluido el seguimiento de la respiración) comparándolos con los que aparecen de referencia la hoja de simulación. | Comprobación de los parámetros de inmovilización e indexación utilizados en el posicionamiento del paciente comparándolos con los que aparecen en la hoja de simulación que permite detectar errores de posicionamiento. | Blanda | FALSE | TTD
876 | 67 | BA-TTD-002 | Comprobación de los parámetros de inmovilización, indexación y posicionamiento del paciente en general (incluido el seguimiento de la respiración) comparándolos con los que aparecen de referencia la hoja de simulación. | Comprobación de los parámetros de inmovilización e indexación utilizados en el posicionamiento del paciente comparándolos con los que aparecen en la hoja de simulación que permite detectar errores de posicionamiento. | Blanda | FALSE | TTD
877 | 69 | BA-TTD-002 | Comprobación de los parámetros de inmovilización, indexación y posicionamiento del paciente en general (incluido el seguimiento de la respiración) comparándolos con los que aparecen de referencia la hoja de simulación. | Comprobación de los parámetros de inmovilización e indexación utilizados en el posicionamiento del paciente comparándolos con los que aparecen en la hoja de simulación que permite detectar errores de posicionamiento. | Blanda | FALSE | TTD
878 | 83 | BA-TTD-002 | Comprobación de los parámetros de inmovilización, indexación y posicionamiento del paciente en general (incluido el seguimiento de la respiración) comparándolos con los que aparecen de referencia la hoja de simulación. | Comprobación de los parámetros de inmovilización e indexación utilizados en el posicionamiento del paciente comparándolos con los que aparecen en la hoja de simulación que permite detectar errores de posicionamiento. | Blanda | FALSE | TTD
879 | 85 | BA-TTD-002 | Comprobación de los parámetros de inmovilización, indexación y posicionamiento del paciente en general (incluido el seguimiento de la respiración) comparándolos con los que aparecen de referencia la hoja de simulación. | Comprobación de los parámetros de inmovilización e indexación utilizados en el posicionamiento del paciente comparándolos con los que aparecen en la hoja de simulación que permite detectar errores de posicionamiento. | Blanda | FALSE | TTD
880 | 86 | BA-TTD-002 | Comprobación de los parámetros de inmovilización, indexación y posicionamiento del paciente en general (incluido el seguimiento de la respiración) comparándolos con los que aparecen de referencia la hoja de simulación. | Comprobación de los parámetros de inmovilización e indexación utilizados en el posicionamiento del paciente comparándolos con los que aparecen en la hoja de simulación que permite detectar errores de posicionamiento. | Blanda | FALSE | TTD
881 | 88 | BA-TTD-002 | Comprobación de los parámetros de inmovilización, indexación y posicionamiento del paciente en general (incluido el seguimiento de la respiración) comparándolos con los que aparecen de referencia la hoja de simulación. | Comprobación de los parámetros de inmovilización e indexación utilizados en el posicionamiento del paciente comparándolos con los que aparecen en la hoja de simulación que permite detectar errores de posicionamiento. | Blanda | FALSE | TTD
882 | 93 | BA-TTD-002 | Comprobación de los parámetros de inmovilización, indexación y posicionamiento del paciente en general (incluido el seguimiento de la respiración) comparándolos con los que aparecen de referencia la hoja de simulación. | Comprobación de los parámetros de inmovilización e indexación utilizados en el posicionamiento del paciente comparándolos con los que aparecen en la hoja de simulación que permite detectar errores de posicionamiento. | Blanda | FALSE | TTD
883 | 94 | BA-TTD-002 | Comprobación de los parámetros de inmovilización, indexación y posicionamiento del paciente en general (incluido el seguimiento de la respiración) comparándolos con los que aparecen de referencia la hoja de simulación. | Comprobación de los parámetros de inmovilización e indexación utilizados en el posicionamiento del paciente comparándolos con los que aparecen en la hoja de simulación que permite detectar errores de posicionamiento. | Blanda | FALSE | TTD
884 | 101 | BA-TTD-002 | Comprobación de los parámetros de inmovilización, indexación y posicionamiento del paciente en general (incluido el seguimiento de la respiración) comparándolos con los que aparecen de referencia la hoja de simulación. | Comprobación de los parámetros de inmovilización e indexación utilizados en el posicionamiento del paciente comparándolos con los que aparecen en la hoja de simulación que permite detectar errores de posicionamiento. | Blanda | FALSE | TTD
885 | 58 | BA-TTD-003 | Consulta de la dosis acumulada en el punto de dosis diariamente. | Verificación de la dosis acumulada en el punto de dosis al finalizar la sesión. | Blanda | FALSE | TTD
886 | 62 | BA-TTD-003 | Consulta de la dosis acumulada en el punto de dosis diariamente. | Verificación de la dosis acumulada en el punto de dosis al finalizar la sesión. | Blanda | FALSE | TTD
887 | 104 | BA-TTD-003 | Consulta de la dosis acumulada en el punto de dosis diariamente. | Verificación de la dosis acumulada en el punto de dosis al finalizar la sesión. | Blanda | FALSE | TTD
888 | 105 | BA-TTD-003 | Consulta de la dosis acumulada en el punto de dosis diariamente. | Verificación de la dosis acumulada en el punto de dosis al finalizar la sesión. | Blanda | FALSE | TTD
889 | 106 | BA-TTD-003 | Consulta de la dosis acumulada en el punto de dosis diariamente. | Verificación de la dosis acumulada en el punto de dosis al finalizar la sesión. | Blanda | FALSE | TTD
890 | 107 | BA-TTD-003 | Consulta de la dosis acumulada en el punto de dosis diariamente. | Verificación de la dosis acumulada en el punto de dosis al finalizar la sesión. | Blanda | FALSE | TTD
891 | 53 | BA-TTD-004 | Bloqueo por software del tratamiento de un paciente por indicación del ORT. | El bloqueo del tratamiento del paciente en la red por parte del oncólogo radioterápico impide continuar el tratamiento hasta que se haya incorporado y aprobado la modificación. | Robusta | FALSE | TTD
892 | 81 | BA-TTD-004 | Bloqueo por software del tratamiento de un paciente por indicación del ORT. | El bloqueo del tratamiento del paciente en la red por parte del oncólogo radioterápico impide continuar el tratamiento hasta que se haya incorporado y aprobado la modificación. | Robusta | FALSE | TTD
893 | 43 | BA-VER-001 | Verificación dosimétrica post-planificación y de toda modificación del mismo. | La medida de campos de tratamiento que puede llevarse a cabo por distintos métodos (como cámara de ionización, película o matriz de diodos) permite detectar errores en los parámetros del acelerador, TPS o de la planificación a verificar. Con algunos sistemas, incluso los resultados de la medida se pueden retroproyectar sobre las imágenes de TC del paciente y realizar una evaluación del plan con datos medidos. | Normal | FALSE | VER
894 | 49 | BA-VER-001 | Verificación dosimétrica post-planificación y de toda modificación del mismo. | La medida de campos de tratamiento que puede llevarse a cabo por distintos métodos (como cámara de ionización, película o matriz de diodos) permite detectar errores en los parámetros del acelerador, TPS o de la planificación a verificar. Con algunos sistemas, incluso los resultados de la medida se pueden retroproyectar sobre las imágenes de TC del paciente y realizar una evaluación del plan con datos medidos. | Normal | FALSE | VER
895 | 52 | BA-VER-001 | Verificación dosimétrica post-planificación y de toda modificación del mismo. | La medida de campos de tratamiento que puede llevarse a cabo por distintos métodos (como cámara de ionización, película o matriz de diodos) permite detectar errores en los parámetros del acelerador, TPS o de la planificación a verificar. Con algunos sistemas, incluso los resultados de la medida se pueden retroproyectar sobre las imágenes de TC del paciente y realizar una evaluación del plan con datos medidos. | Normal | FALSE | VER
896 | 56 | BA-VER-001 | Verificación dosimétrica post-planificación y de toda modificación del mismo. | La medida de campos de tratamiento que puede llevarse a cabo por distintos métodos (como cámara de ionización, película o matriz de diodos) permite detectar errores en los parámetros del acelerador, TPS o de la planificación a verificar. Con algunos sistemas, incluso los resultados de la medida se pueden retroproyectar sobre las imágenes de TC del paciente y realizar una evaluación del plan con datos medidos. | Normal | FALSE | VER
897 | 59 | BA-VER-001 | Verificación dosimétrica post-planificación y de toda modificación del mismo. | La medida de campos de tratamiento que puede llevarse a cabo por distintos métodos (como cámara de ionización, película o matriz de diodos) permite detectar errores en los parámetros del acelerador, TPS o de la planificación a verificar. Con algunos sistemas, incluso los resultados de la medida se pueden retroproyectar sobre las imágenes de TC del paciente y realizar una evaluación del plan con datos medidos. | Normal | FALSE | VER
898 | 82 | BA-VER-001 | Verificación dosimétrica post-planificación y de toda modificación del mismo. | La medida de campos de tratamiento que puede llevarse a cabo por distintos métodos (como cámara de ionización, película o matriz de diodos) permite detectar errores en los parámetros del acelerador, TPS o de la planificación a verificar. Con algunos sistemas, incluso los resultados de la medida se pueden retroproyectar sobre las imágenes de TC del paciente y realizar una evaluación del plan con datos medidos. | Normal | FALSE | VER
899 | 62 | BA-VER-002 | Alerta del sistema previa a una irradiación en modo verificación. | El sistema alerta de que se va a irradiar en modo verificación. | Robusta | FALSE | VER
900 | 63 | BA-VER-002 | Alerta del sistema previa a una irradiación en modo verificación. | El sistema alerta de que se va a irradiar en modo verificación. | Robusta | FALSE | VER
901 | 58 | BA-VER-003 | Permisos por grupos de usuarios que permiten tratar en modo QA o verificación. | Permisos que impiden que el TSRTyD de máquina pueda tratar con su usuario y contraseña en modo verificación. | Muy robusta | FALSE | VER
902 | 62 | BA-VER-003 | Permisos por grupos de usuarios que permiten tratar en modo QA o verificación. | Permisos que impiden que el TSRTyD de máquina pueda tratar con su usuario y contraseña en modo verificación. | Muy robusta | FALSE | VER
903 | 63 | BA-VER-003 | Permisos por grupos de usuarios que permiten tratar en modo QA o verificación. | Permisos que impiden que el TSRTyD de máquina pueda tratar con su usuario y contraseña en modo verificación. | Muy robusta | FALSE | VER
904 | 58 | BA-VER-004 | Registro manual independiente del tratamiento diario | Registro manual independiente, por ejemplo, mediante una tarjeta en la que se contabiliza el número de sesiones, contando el número de veces que el paciente ha acudido al tratamiento (ha realizado check-in), etc. | Blanda | FALSE | VER
905 | 59 | BA-VER-005 | Replanificación y evaluación conjunta de los resultados por parte del ORT y el RFH. | Replanificación y evaluación conjunta de los resultados de la planificación por parte del ORT y el RFH. | Normal | FALSE | VER
906 | 55 | BA-VER-006 | Aprobación del plan para tratamiento por parte del ORT después de que se haya realizado la verificación dosimétrica. | Aprobación del plan para tratamiento por parte del ORT después de que se haya realizado la verificación dosimétrica, que impide que se trate con el plan erróneo o con un plan de verificación. | Blanda | FALSE | VER
907 | 57 | BA-VER-006 | Aprobación del plan para tratamiento por parte del ORT después de que se haya realizado la verificación dosimétrica. | Aprobación del plan para tratamiento por parte del ORT después de que se haya realizado la verificación dosimétrica, que impide que se trate con el plan erróneo o con un plan de verificación. | Blanda | FALSE | VER
908 | 58 | BA-VER-006 | Aprobación del plan para tratamiento por parte del ORT después de que se haya realizado la verificación dosimétrica. | Aprobación del plan para tratamiento por parte del ORT después de que se haya realizado la verificación dosimétrica, que impide que se trate con el plan erróneo o con un plan de verificación. | Blanda | FALSE | VER

## Reductores de consecuencia
Id | Suceso | Código | Nombre | Descripción | Robustez | Marcado | Orden
909 | 71 | RC-CON-001 | Detección de desviaciones sistemáticas del posicionamiento mediante el análisis de imágenes, de acuerdo a un procedimiento. | Detección de desviaciones sistemáticas del posicionamiento mediante el análisis de imágenes, de acuerdo a un procedimiento. | Normal | FALSE | CON
910 | 91 | RC-CON-001 | Detección de desviaciones sistemáticas del posicionamiento mediante el análisis de imágenes, de acuerdo a un procedimiento. | Detección de desviaciones sistemáticas del posicionamiento mediante el análisis de imágenes, de acuerdo a un procedimiento. | Normal | FALSE | CON
911 | 92 | RC-CON-001 | Detección de desviaciones sistemáticas del posicionamiento mediante el análisis de imágenes, de acuerdo a un procedimiento. | Detección de desviaciones sistemáticas del posicionamiento mediante el análisis de imágenes, de acuerdo a un procedimiento. | Normal | FALSE | CON
912 | 18 | RC-CON-002 | Pruebas de QA del sistema de adquisición de imágenes | Pruebas de QA del sistema de adquisición de imágenes. Incluyen parámetros de desplazamientos adecuados, calidad de imagen y dosis asociada. | Muy blanda | FALSE | CON
913 | 74 | RC-CON-002 | Pruebas de QA del sistema de adquisición de imágenes | Pruebas de QA del sistema de adquisición de imágenes. Incluyen parámetros de desplazamientos adecuados, calidad de imagen y dosis asociada. | Muy blanda | FALSE | CON
914 | 49 | RC-CON-003 | Programa de control de calidad periódico de TPS. | Programa de control de calidad periódico de TPS. | Blanda | FALSE | CON
915 | 100 | RC-CON-004 | Controles de calidad periódicos que incluyen la verificación de este parámetro. | Controles de calidad periódicos que incluyen la verificación de este parámetro. | Blanda | FALSE | CON
916 | 70 | RC-CON-005 | Controles de calidad diarios que incluyen la verificación de este parámetro. | Controles de calidad diarios que permiten identificar fallos de equipo ocurridos desde la última comprobación. | Normal | FALSE | CON
917 | 71 | RC-CON-005 | Controles de calidad diarios que incluyen la verificación de este parámetro. | Controles de calidad diarios que permiten identificar fallos de equipo ocurridos desde la última comprobación. | Normal | FALSE | CON
918 | 74 | RC-CON-005 | Controles de calidad diarios que incluyen la verificación de este parámetro. | Controles de calidad diarios que permiten identificar fallos de equipo ocurridos desde la última comprobación. | Normal | FALSE | CON
919 | 78 | RC-CON-005 | Controles de calidad diarios que incluyen la verificación de este parámetro. | Controles de calidad diarios que permiten identificar fallos de equipo ocurridos desde la última comprobación. | Normal | FALSE | CON
920 | 91 | RC-CON-005 | Controles de calidad diarios que incluyen la verificación de este parámetro. | Controles de calidad diarios que permiten identificar fallos de equipo ocurridos desde la última comprobación. | Normal | FALSE | CON
921 | 92 | RC-CON-005 | Controles de calidad diarios que incluyen la verificación de este parámetro. | Controles de calidad diarios que permiten identificar fallos de equipo ocurridos desde la última comprobación. | Normal | FALSE | CON
922 | 95 | RC-CON-005 | Controles de calidad diarios que incluyen la verificación de este parámetro. | Controles de calidad diarios que permiten identificar fallos de equipo ocurridos desde la última comprobación. | Normal | FALSE | CON
923 | 96 | RC-CON-005 | Controles de calidad diarios que incluyen la verificación de este parámetro. | Controles de calidad diarios que permiten identificar fallos de equipo ocurridos desde la última comprobación. | Normal | FALSE | CON
924 | 99 | RC-CON-005 | Controles de calidad diarios que incluyen la verificación de este parámetro. | Controles de calidad diarios que permiten identificar fallos de equipo ocurridos desde la última comprobación. | Normal | FALSE | CON
925 | 100 | RC-CON-005 | Controles de calidad diarios que incluyen la verificación de este parámetro. | Controles de calidad diarios que permiten identificar fallos de equipo ocurridos desde la última comprobación. | Normal | FALSE | CON
926 | 16 | RC-CON-006 | Control de calidad de los sistemas de inmovilización. | Control de calidad de los sistemas de inmovilización. | Blanda | FALSE | CON
927 | 95 | RC-CON-007 | Control periódico de la coincidencia de isocentro de imagen con isocentro de radiación. | Control periódico de la coincidencia de isocentro de imagen con isocentro de radiación. | Blanda | FALSE | CON
928 | 1 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
929 | 2 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
930 | 3 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
931 | 4 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
932 | 5 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
933 | 6 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
934 | 7 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
935 | 8 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
936 | 9 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
937 | 10 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
938 | 11 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
939 | 13 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
940 | 14 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
941 | 15 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
942 | 16 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
943 | 24 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
944 | 26 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
945 | 27 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
946 | 28 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
947 | 29 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
948 | 30 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
949 | 31 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
950 | 32 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
951 | 33 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
952 | 34 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
953 | 35 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
954 | 36 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
955 | 37 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
956 | 38 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
957 | 39 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
958 | 40 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
959 | 41 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
960 | 42 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
961 | 46 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
962 | 47 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
963 | 48 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
964 | 49 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
965 | 50 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
966 | 51 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
967 | 52 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
968 | 53 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
969 | 54 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
970 | 55 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
971 | 56 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
972 | 57 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
973 | 59 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
974 | 62 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
975 | 63 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
976 | 64 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
977 | 65 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
978 | 66 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
979 | 67 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
980 | 68 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
981 | 69 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
982 | 71 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
983 | 72 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
984 | 73 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
985 | 76 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
986 | 78 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
987 | 79 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
988 | 80 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
989 | 81 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
990 | 82 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
991 | 100 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
992 | 103 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
993 | 104 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
994 | 105 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
995 | 107 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
996 | 108 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
997 | 109 | RC-DEV-001 | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Revisión médica y/o de enfermería periódica del paciente que puede detectar errores en la administración del tratamiento, o en las etapas previas. | Normal | FALSE | DEV
998 | 39 | RC-DEV-002 | Revisión periódica de la ficha de tratamiento. | Revisión periódica de la ficha de tratamiento. Esta verificación puede apoyarse en una lista de chequeo y en scripts o automatismos para verificar el desarrollo del tratamiento según el plan previsto. | Normal | FALSE | DEV
999 | 40 | RC-DEV-002 | Revisión periódica de la ficha de tratamiento. | Revisión periódica de la ficha de tratamiento. Esta verificación puede apoyarse en una lista de chequeo y en scripts o automatismos para verificar el desarrollo del tratamiento según el plan previsto. | Normal | FALSE | DEV
1000 | 50 | RC-DEV-002 | Revisión periódica de la ficha de tratamiento. | Revisión periódica de la ficha de tratamiento. Esta verificación puede apoyarse en una lista de chequeo y en scripts o automatismos para verificar el desarrollo del tratamiento según el plan previsto. | Normal | FALSE | DEV
1001 | 53 | RC-DEV-002 | Revisión periódica de la ficha de tratamiento. | Revisión periódica de la ficha de tratamiento. Esta verificación puede apoyarse en una lista de chequeo y en scripts o automatismos para verificar el desarrollo del tratamiento según el plan previsto. | Normal | FALSE | DEV
1002 | 54 | RC-DEV-002 | Revisión periódica de la ficha de tratamiento. | Revisión periódica de la ficha de tratamiento. Esta verificación puede apoyarse en una lista de chequeo y en scripts o automatismos para verificar el desarrollo del tratamiento según el plan previsto. | Normal | FALSE | DEV
1003 | 57 | RC-DEV-002 | Revisión periódica de la ficha de tratamiento. | Revisión periódica de la ficha de tratamiento. Esta verificación puede apoyarse en una lista de chequeo y en scripts o automatismos para verificar el desarrollo del tratamiento según el plan previsto. | Normal | FALSE | DEV
1004 | 62 | RC-DEV-002 | Revisión periódica de la ficha de tratamiento. | Revisión periódica de la ficha de tratamiento. Esta verificación puede apoyarse en una lista de chequeo y en scripts o automatismos para verificar el desarrollo del tratamiento según el plan previsto. | Normal | FALSE | DEV
1005 | 63 | RC-DEV-002 | Revisión periódica de la ficha de tratamiento. | Revisión periódica de la ficha de tratamiento. Esta verificación puede apoyarse en una lista de chequeo y en scripts o automatismos para verificar el desarrollo del tratamiento según el plan previsto. | Normal | FALSE | DEV
1006 | 65 | RC-DEV-002 | Revisión periódica de la ficha de tratamiento. | Revisión periódica de la ficha de tratamiento. Esta verificación puede apoyarse en una lista de chequeo y en scripts o automatismos para verificar el desarrollo del tratamiento según el plan previsto. | Normal | FALSE | DEV
1007 | 81 | RC-DEV-002 | Revisión periódica de la ficha de tratamiento. | Revisión periódica de la ficha de tratamiento. Esta verificación puede apoyarse en una lista de chequeo y en scripts o automatismos para verificar el desarrollo del tratamiento según el plan previsto. | Normal | FALSE | DEV
1008 | 106 | RC-DEV-002 | Revisión periódica de la ficha de tratamiento. | Revisión periódica de la ficha de tratamiento. Esta verificación puede apoyarse en una lista de chequeo y en scripts o automatismos para verificar el desarrollo del tratamiento según el plan previsto. | Normal | FALSE | DEV
1009 | 107 | RC-DEV-002 | Revisión periódica de la ficha de tratamiento. | Revisión periódica de la ficha de tratamiento. Esta verificación puede apoyarse en una lista de chequeo y en scripts o automatismos para verificar el desarrollo del tratamiento según el plan previsto. | Normal | FALSE | DEV
1010 | 108 | RC-DEV-002 | Revisión periódica de la ficha de tratamiento. | Revisión periódica de la ficha de tratamiento. Esta verificación puede apoyarse en una lista de chequeo y en scripts o automatismos para verificar el desarrollo del tratamiento según el plan previsto. | Normal | FALSE | DEV
1011 | 109 | RC-DEV-002 | Revisión periódica de la ficha de tratamiento. | Revisión periódica de la ficha de tratamiento. Esta verificación puede apoyarse en una lista de chequeo y en scripts o automatismos para verificar el desarrollo del tratamiento según el plan previsto. | Normal | FALSE | DEV
1012 | 9 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1013 | 10 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1014 | 11 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1015 | 12 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1016 | 13 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1017 | 14 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1018 | 15 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1019 | 16 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1020 | 18 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1021 | 19 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1022 | 24 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1023 | 26 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1024 | 27 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1025 | 28 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1026 | 29 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1027 | 30 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1028 | 31 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1029 | 32 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1030 | 33 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1031 | 34 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1032 | 38 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1033 | 41 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1034 | 42 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1035 | 53 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1036 | 56 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1037 | 64 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1038 | 65 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1039 | 66 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1040 | 67 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1041 | 68 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1042 | 69 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1043 | 70 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1044 | 71 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1045 | 72 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1046 | 76 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1047 | 77 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1048 | 78 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1049 | 80 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1050 | 83 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1051 | 84 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1052 | 85 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1053 | 86 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1054 | 87 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1055 | 88 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1056 | 89 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1057 | 91 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1058 | 92 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1059 | 93 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1060 | 97 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1061 | 98 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1062 | 99 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1063 | 102 | RC-DEV-003 | Revisión offline de la imagen de IGRT. | Revisión offline de la imagen de IGRT por parte del OR. | Normal | FALSE | DEV
1064 | 110 | RC-DEV-004 | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones | Mantener las condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones. Área/tiempos sin interrupciones | Blanda | FALSE | DEV
1065 | 80 | RC-TTD-001 | Comprobación del marcado definitivo del isocentro al día siguiente del inicio del tratamiento, de acuerdo a un procedimiento | Comprobación del marcado definitivo del isocentro al día siguiente del inicio del tratamiento, de acuerdo a un procedimiento | Blanda | FALSE | TTD
1066 | 2 | RC-TTD-002 | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Normal | FALSE | TTD
1067 | 42 | RC-TTD-002 | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Normal | FALSE | TTD
1068 | 43 | RC-TTD-002 | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Normal | FALSE | TTD
1069 | 44 | RC-TTD-002 | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Normal | FALSE | TTD
1070 | 49 | RC-TTD-002 | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Normal | FALSE | TTD
1071 | 53 | RC-TTD-002 | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Normal | FALSE | TTD
1072 | 54 | RC-TTD-002 | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Normal | FALSE | TTD
1073 | 55 | RC-TTD-002 | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Normal | FALSE | TTD
1074 | 56 | RC-TTD-002 | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Normal | FALSE | TTD
1075 | 63 | RC-TTD-002 | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Normal | FALSE | TTD
1076 | 64 | RC-TTD-002 | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Normal | FALSE | TTD
1077 | 65 | RC-TTD-002 | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Normal | FALSE | TTD
1078 | 66 | RC-TTD-002 | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Normal | FALSE | TTD
1079 | 67 | RC-TTD-002 | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Normal | FALSE | TTD
1080 | 68 | RC-TTD-002 | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Normal | FALSE | TTD
1081 | 69 | RC-TTD-002 | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Normal | FALSE | TTD
1082 | 70 | RC-TTD-002 | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Normal | FALSE | TTD
1083 | 71 | RC-TTD-002 | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Normal | FALSE | TTD
1084 | 72 | RC-TTD-002 | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Normal | FALSE | TTD
1085 | 73 | RC-TTD-002 | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Normal | FALSE | TTD
1086 | 81 | RC-TTD-002 | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Normal | FALSE | TTD
1087 | 82 | RC-TTD-002 | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Normal | FALSE | TTD
1088 | 83 | RC-TTD-002 | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Normal | FALSE | TTD
1089 | 84 | RC-TTD-002 | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Normal | FALSE | TTD
1090 | 85 | RC-TTD-002 | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Normal | FALSE | TTD
1091 | 86 | RC-TTD-002 | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Normal | FALSE | TTD
1092 | 87 | RC-TTD-002 | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Normal | FALSE | TTD
1093 | 88 | RC-TTD-002 | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Normal | FALSE | TTD
1094 | 89 | RC-TTD-002 | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Normal | FALSE | TTD
1095 | 90 | RC-TTD-002 | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Normal | FALSE | TTD
1096 | 91 | RC-TTD-002 | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Normal | FALSE | TTD
1097 | 92 | RC-TTD-002 | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Normal | FALSE | TTD
1098 | 93 | RC-TTD-002 | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Normal | FALSE | TTD
1099 | 100 | RC-TTD-002 | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Normal | FALSE | TTD
1100 | 102 | RC-TTD-002 | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Normal | FALSE | TTD
1101 | 103 | RC-TTD-002 | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Normal | FALSE | TTD
1102 | 104 | RC-TTD-002 | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Normal | FALSE | TTD
1103 | 105 | RC-TTD-002 | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Normal | FALSE | TTD
1104 | 106 | RC-TTD-002 | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Normal | FALSE | TTD
1105 | 109 | RC-TTD-002 | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Evaluación de la dosimetría sobre la imagen de CBCT. | Normal | FALSE | TTD
1106 | 110 | RC-TTD-003 | Observación del transcurso del tratamiento por el circuito cerrado de TV y accionamiento del botón de emergencia. | Observación del transcurso del tratamiento por el circuito cerrado de TV y accionamiento del botón de emergencia. | Muy blanda | FALSE | TTD
1107 | 49 | RC-TTD-004 | Detección de errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) en la comprobación del posicionamiento durante el tratamiento diario. | Detección de errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) en la comprobación del posicionamiento durante el tratamiento diario. | Blanda | FALSE | TTD
1108 | 56 | RC-TTD-004 | Detección de errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) en la comprobación del posicionamiento durante el tratamiento diario. | Detección de errores de geometría o de dosis por signos visuales (coloración de la piel, etc.) en la comprobación del posicionamiento durante el tratamiento diario. | Blanda | FALSE | TTD
1109 | 110 | RC-TTD-005 | Uso del intercomunicador en la sala de control que permite la comunicación bidireccional entre el paciente y los TSRTyD para interrumpir el tratamiento. | Uso del intercomunicador en la sala de control que permite la comunicación bidireccional entre el paciente y los TSRTyD para interrumpir el tratamiento. | Muy blanda | FALSE | TTD
1110 | 39 | RC-TTD-006 | Consulta o impresión diaria de la hoja de sesión de acuerdo a un procedimiento. | Consulta o impresión diaria de la hoja de sesión de acuerdo a un procedimiento. | Blanda | FALSE | TTD
1111 | 39 | RC-TTD-007 | Registro manual independiente del tratamiento diario por parte del TSRTyD, de acuerdo a un procedimiento. | Registro manual independiente del tratamiento diario por parte del TSRTyD, de acuerdo a un procedimiento. | Blanda | FALSE | TTD
1112 | 107 | RC-TTD-007 | Registro manual independiente del tratamiento diario por parte del TSRTyD, de acuerdo a un procedimiento. | Registro manual independiente del tratamiento diario por parte del TSRTyD, de acuerdo a un procedimiento. | Blanda | FALSE | TTD
1113 | 108 | RC-TTD-007 | Registro manual independiente del tratamiento diario por parte del TSRTyD, de acuerdo a un procedimiento. | Registro manual independiente del tratamiento diario por parte del TSRTyD, de acuerdo a un procedimiento. | Blanda | FALSE | TTD
1114 | 109 | RC-TTD-007 | Registro manual independiente del tratamiento diario por parte del TSRTyD, de acuerdo a un procedimiento. | Registro manual independiente del tratamiento diario por parte del TSRTyD, de acuerdo a un procedimiento. | Blanda | FALSE | TTD
1115 | 44 | RC-TTD-008 | Sistema de monitorización del tratamiento con medidas de fluencia. | Sistema que monitoriza en tiempo real la fluencia del haz antes o después del paciente y que permite avisar de desviaciones respecto a lo previsto. | Robusta | FALSE | TTD
1116 | 63 | RC-TTD-008 | Sistema de monitorización del tratamiento con medidas de fluencia. | Sistema que monitoriza en tiempo real la fluencia del haz antes o después del paciente y que permite avisar de desviaciones respecto a lo previsto. | Robusta | FALSE | TTD
1117 | 100 | RC-TTD-008 | Sistema de monitorización del tratamiento con medidas de fluencia. | Sistema que monitoriza en tiempo real la fluencia del haz antes o después del paciente y que permite avisar de desviaciones respecto a lo previsto. | Robusta | FALSE | TTD
1118 | 105 | RC-TTD-008 | Sistema de monitorización del tratamiento con medidas de fluencia. | Sistema que monitoriza en tiempo real la fluencia del haz antes o después del paciente y que permite avisar de desviaciones respecto a lo previsto. | Robusta | FALSE | TTD
1119 | 106 | RC-TTD-008 | Sistema de monitorización del tratamiento con medidas de fluencia. | Sistema que monitoriza en tiempo real la fluencia del haz antes o después del paciente y que permite avisar de desviaciones respecto a lo previsto. | Robusta | FALSE | TTD
1120 | 109 | RC-TTD-008 | Sistema de monitorización del tratamiento con medidas de fluencia. | Sistema que monitoriza en tiempo real la fluencia del haz antes o después del paciente y que permite avisar de desviaciones respecto a lo previsto. | Robusta | FALSE | TTD
1121 | 25 | RC-TTD-009 | Revisión periódica de los registros respiratorios de tratamiento. | Revisión periódica de los registros respiratorios de tratamiento y comparación con la referencia. | Normal | FALSE | TTD
1122 | 61 | RC-TTD-009 | Revisión periódica de los registros respiratorios de tratamiento. | Revisión periódica de los registros respiratorios de tratamiento y comparación con la referencia. | Normal | FALSE | TTD
1123 | 94 | RC-TTD-009 | Revisión periódica de los registros respiratorios de tratamiento. | Revisión periódica de los registros respiratorios de tratamiento y comparación con la referencia. | Normal | FALSE | TTD
1124 | 100 | RC-TTD-009 | Revisión periódica de los registros respiratorios de tratamiento. | Revisión periódica de los registros respiratorios de tratamiento y comparación con la referencia. | Normal | FALSE | TTD